HDICU-ZKB01A

医疗舱控制系统

完整部署文档 V2.0

2026-04-06 | PASS WITH RISKS | 可进入PCB部署

# 一、项目概述

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| MCU | STM32F103VET6 (72MHz, 512KB Flash, 64KB RAM) |
| 操作系统 | FreeRTOS 6任务 |
| 固件 | 22KB / Flash 4.3% / RAM 58% |
| 工具链 | STM32CubeIDE 2.1.0 + arm-none-eabi-gcc 14.3.1 |
| 烧录 | J-Link V9 SWD + JFlash Lite |
| 仓库 | github.com/leopark123/Medical-warehouse |
| 审计 | 12轮Codex, PASS WITH RISKS |
| 测试 | 84/84 PC端 + 真机实测242秒 |

# 二、所需工具

## 2.1 硬件工具

| 工具 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| J-Link仿真器 | V9或兼容器, SWD接口 | 烧录+调试+寄存器读写 |
| 逻辑分析仪 | 8ch 24MHz Saleae兼容 | UART解码+PWM波形 |
| 串口模块 | CH343/CH340 USB转TTL | 串口协议联调 |
| 万用表 | 数字万用表 | 电压/通断/继电器 |
| 可调电源 | 0-30V 3A | 供电+限流+ADC测试 |
| 杜邦线 | 公对母+母对母各 20根 | 接线 |

## 2.2 软件工具

| 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeIDE | 2.1.0 | 编译+导入Makefile工程 |
| SEGGER J-Link | V7.84f+ | JLink.exe + JFlashLite.exe |
| Saleae Logic | 1.2.17 | UART Async Serial解码 |
| Python 3 | 3.10+ | pip install pyserial |

# 三、部署流程（9步）

⭐ 每步确认通过后再进入下一步，不允许跳步！

⭐ 第5步确认继电器引脚之前，禁止连接220V负载！

## 第1步：裸板上电检查

目标：确认PCB供电正常，无短路

工具：可调电源 + 万用表

前提：PCB已焊接，不接外设

操作：

1. 目视检查: 无桥连/虚焊; MCU方向正确; 8MHz晶振已焊

2. 万用表通断模式: 3.3V和GND之间不短路(阻值>1kΩ)

3. 可调电源设5V/300mA限流，接入PCB供电接口

4. 量3.3V LDO输出: 应为3.3V±0.1V

5. 量MCU VDD和VDDA: 应为3.3V±0.1V

6. 观察电流: 空载应<50mA

✅ 通过: 电压在容差内 + 电流正常 + 无短路

❌ 失败: 电压异常→检查LDO | 电流过大→检查短路

## 第2步：J-Link SWD连接

目标：确认J-Link识别MCU

工具：J-Link + 杜邦线

接线 (J-Link 20pin → PCB SWD):

| J-Link | PCB | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Pin 7 (SWDIO) | PA13 / SWDIO | 数据线 (必接) |
| Pin 9 (SWCLK) | PA14 / SWCLK | 时钟线 (必接) |
| Pin 4 (GND) | GND | 共地 (必接) |
| Pin 1 (VTref) | 3V3 | 电压检测 (建议接) |

操作：

1. J-Link USB直接插电脑(不用集线器)

2. 打开 D:\Program Files\SEGGER\JLink\JLink.exe

3. 输入: connect → STM32F103VE → SWD → 1000

4. 应看到: Found Cortex-M3 r1p1, Little endian

5. VTref应≈ 3.3V

✅ 通过: Cortex-M3 + VTref 3.3V

❌ Big endian→SWDIO/SWCLK接反 | No probe→USB接触 | Failed→检查供电+GND

## 第3步：烧诊断固件检查时钟

目标：HSE/PLL状态 + UART波特率

工具：JFlash Lite + 逻辑分析仪

固件：diag.bin (3KB)

操作：

1. 打开 JFlash Lite: D:\Program Files\SEGGER\JLink\JFlashLite.exe

2. Device: STM32F103VE | SWD | 1000

3. Erase Chip(卡死时按住Reset再松)

4. Data File: diag.bin | Addr: 0x08000000 | Program Device

5. 逻辑分析仪接PA9(TX1)+GND

6. Saleae: 4MHz采样 | 10秒 | Async Serial 115200 8N1

7. 点Start采集 → 按Reset按钮

预期输出：

[DIAG] HDICU Diagnostic Start

[DIAG] Clock: HSI 8MHz 或 HSE+PLL: OK SYSCLK=72MHz

[DIAG] GPIO/ADC/TIM6...OK

[DIAG] alive cnt=0

## 第4步：GPIO逐路测试

目标：确认9路继电器+PWM+LED的GPIO

固件：pcb_test.bin (7KB)

操作：

1. JFlash Lite烧pcb_test.bin到0x08000000

2. 逻辑分析仪接PA9看UART1输出

3. 固件自动测: LED→蜂鸣器→ADC→输入→PWM→继电器

4. 继电器每路ON 2s/OFF 1s，听吸合声或万用表量

5. 记录每路GPIO对应哪个继电器

继电器不动→万用表追踪 MCU引脚→ULN→继电器线圈

## 第5步：更新继电器GPIO映射

目标：把确认的引脚写入代码

操作：

1. 打开 Drivers/gpio/relay_driver.c

2. 找到 s_relay_map[] 数组(约第20行)

3. 替换每路的GPIOX+GPIO_PIN_X为实际引脚

4. 更新 HARDWARE_PIN_MATRIX.md

5. STM32CubeIDE中 Ctrl+B编译

## 第6步：烧录正式固件

目标：部署production版

操作：

1. STM32CubeIDE编译(不加-DHDICU_DEBUG)

2. JFlash Lite烧 build/firmware.bin 到0x08000000

3. 逻辑分析仪确认双板帧AA 55 01 1A...ED每100ms

## 第7步：传感器逐路联调

参照 SENSOR_COMMISSIONING.md 逐个接入:

1. NTC(PA0/PA1/PA4/PA5) → T=XX.X

2. CO2 MWD1006E(UART3 PB10/PB11 9600) → CO2=XXX

3. O2 OCS-3RL-2.0(UART4 PC10/PC11 9600) → O2=XX H=XX

4. JFC103(UART5 PC12/PD2 38400) → HR=XX SpO2=XX

传感器TX接MCU的RX，交叉连接！

## 第8步：协议联调

iPad(UART2 PA2/PA3 115200):

USB转TTL: RXD→PA2, TXD→PA3, GND→GND

python Tests/ipad_protocol_test.py COM5 --all

屏幕板(UART1 PA9/PA10 115200):

python Tests/screen_protocol_test.py COM5 --monitor

## 第9步：18项验收

按 ACCEPTANCE_PLAN.md 逐项执行

通过标准: 16/18 PASS + Critical全PASS + 24h无崩溃

# 四、留存风险

| 等级 | 风险 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 9路继电器GPIO占位 | 第4步确认后更新relay_driver.c |
| 高 | 外循环/新风GPIO未落地 | 确认硬件路径后补全 |
| 中 | HSE/PLL未验证 | 第3步diag检查 |
| 中 | AppData无锁 | 单核可用 |
| 低 | heap_1 | 足够 |
| 低 | 雾化优先 | 允许 |

# 五、18项验收进度

| # | 功能 | 代码 | 硬件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | ✅ | ✅ | 23.8°C |
| 2 | 湿度 | ✅ | ⏳ | 待O2 |
| 3 | 氧浓度 | ✅ | ⏳ | 待O2 |
| 4 | CO2 | ✅ | ⏳ | 待CO2 |
| 5 | 心率 | ✅ | ⏳ | 待JFC103 |
| 6 | 血氧 | ✅ | ⏳ | 待JFC103 |
| 7 | 风机 | ✅ | ⏳ | 待PWM |
| 8 | 护理灯 | ✅ | ⏳ | 待LED |
| 9 | 照明灯 | ✅ | ⏳ | 待 |
| 10 | 检查灯 | ✅ | ⏳ | 待 |
| 11 | 红外/紫外 | ✅ | ⏳ | 继电器待 |
| 12 | 雾化 | ✅ | ⏳ | 继电器待 |
| 13 | 消毒 | ✅ | ⏳ | 继电器待 |
| 14 | 供氧 | ✅ | ⏳ | 待实物 |
| 15 | 循环 | ✅ | ⏳ | GPIO待 |
| 16 | 报警 | ✅ | ⏳ | 待传感器 |
| 17 | 双板 | ✅ | ✅ | 100ms+1s实测 |
| 18 | iPad | ✅ | ⏳ | 待App |

# 六、签署

本文档确认固件可进入医疗仓PCB部署。

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件 |  |  |  |
| 硬件 |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |