HDICU iPad APP 协议 API 调用指南 v2.1
含 C / Swift 示例代码 + 常见错误

针对APP开发者 · 基于实际固件核验 · 2026-04-20

⚠ 重要提醒(先看这里)

本协议的 0x03 写参数是【整体状态写入】模型,不是【单字段增量更新】。

不能发送形如 “只设置要改的那个字节,其余置 0” 的帧!!!

错误示例(会被拒绝 + 关闭其他正在运行的功能):

AA 03 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 ... CC 55
         ↑                                          ↑
         其他全 0                             只设 light_ctrl = 0x01

后果:
  ① nursing_level = 0  → OOB 拒绝,返回 0x04 带 IPAD_ERR_NURSING_OOB (0x08)
                         整帧作废,light 也不会被改!
  ② 即便通过,其他字段 0 会:
     - fog_time = 0     → 停止正在运行的雾化倒计时
     - disinfect_time=0 → 停止消毒倒计时
     - inner_cycle = 0  → 关闭内循环
     - fresh_air   = 0  → 关闭新风
     - open_o2     = 0  → 关闭开放供氧

正确做法: APP 本地缓存完整状态,每次发 0x03 时把所有字段回填当前值,只改变要改的那一位。

1. 协议概览

1.1 物理层

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | 无 (None) |
| 停止位 | 1 |
| 流控 | 无 |

1.2 帧格式

发送 (APP → 主控):  AA [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] 55
应答 (主控 → APP):  AA [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] 55

- 帧头:   固定 0xAA (1 字节)
- 命令码: CMD (1 字节)
- 长度:   LEN (1 字节) = DATA 部分字节数
- 数据:   DATA (LEN 字节)
- 校验:   CS (1 字节) = (0xAA + CMD + LEN + 全部 DATA 字节) & 0xFF
          ⚠ 校验和 INCLUDES 帧头 0xAA (屏幕协议不同,不要混淆)
- 帧尾:   固定 0x55 (1 字节)

1.3 字节序

所有多字节数值均为【大端】(Big-Endian,高字节先)

例: target_temp = 250 (25.0℃ x10)  → 字节序: 0x00 0xFA
     target_humidity = 500 (50.0%)   → 字节序: 0x01 0xF4
     target_o2 = 210 (21.0%)         → 字节序: 0x00 0xD2
     target_co2 = 1000 (ppm)         → 字节序: 0x03 0xE8

1.4 编码规则(x10 精度)

| 字段 | 编码 | 示例 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| temp | x10, 单位 0.1℃ | 25.0℃ = 250 = 0x00FA | 100 ~ 400 (10.0 ~ 40.0℃) |
| humidity | x10, 单位 0.1% | 50.0% = 500 = 0x01F4 | 300 ~ 900 (30 ~ 90%) |
| o2 | x10, 单位 0.1% | 21.0% = 210 = 0x00D2 | 210 ~ 1000 (21 ~ 100%) |
| co2 | 原始 ppm | 1000 ppm = 0x03E8 | 0 ~ 5000 |
| calibration (校准) | x10 或 ppm | -2.5℃ 校准 = -25 = 0xFFE7 | ±500 (±50℃/% 或 ±5000 ppm) |

1.5 命令表

| CMD | 方向 | 名称 | DATA | 应答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | APP→主控 | 读参数 | 0 | 0x02 (46 字节) |
| 0x02 | 主控→APP | 参数回复 | 46 | — |
| 0x03 | APP→主控 | 写参数 | 30 | 0x04 (2 字节) |
| 0x04 | 主控→APP | 写应答 | 2 | — |
| 0x05 | APP→主控 | 读实时数据 | 0 | 0x06 (20 字节) |
| 0x06 | 主控→APP | 实时数据 | 20 | — |
| 0x09 | APP→主控 | 写出厂限值 | 18 | 0x04 (2 字节) |
| 0x0A | APP→主控 | 读出厂限值 | 0 | 0x0A (18 字节) |
| 0x0A | 主控→APP | 限值回复 | 18 | — |
| 0x0B | APP→主控 | 恢复出厂 | 0 | 0x04 (2 字节) |
| 0xFF | 主控→APP | 异常应答 | 2 | — |

2. 正确使用模式

2.1 APP 启动流程

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. 建立串口连接 (115200/8N1)                      │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. 发 0x01 查询 (LEN=0)                           │
│    → 等待 0x02 回复 (46 字节)                     │
│    → 把所有字段解析到 APP 本地缓存                │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. 发 0x0A 读限值 (LEN=0)                         │
│    → 等待 0x0A 回复 (18 字节)                     │
│    → 保存到本地,后续 UI 限值用                    │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. 启动 500ms 轮询:                               │
│    - 每 500ms 发 0x05 → 获取实时数据 0x06 (20B)    │
│    - 实时数据用于更新 UI(温湿 O2 / 告警/ 定时)   │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. 用户在 UI 操作时:                              │
│    a. 更新 APP 本地缓存                           │
│    b. 整帧发送 0x03 (30 字节,含所有字段)          │
│    c. 等待 0x04 ACK → 检查是否 OOB                │
│    d. 如果 OOB → 回滚本地缓存 + 提示用户          │
└─────────────────────────────────────────────────┘

2.2 超时与重试

| 事件 | 超时阈值 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 0x05 查询无应答 | 1 秒 | 显示“通讯延迟” |
| 连续 3 秒无应答 | 3 秒 | 显示“设备断连”,标红 |
| 0x03 写无 0x04 应答 | 500ms | 重发 1 次; 再无则报错 |
| 0x09 写限值无应答 | 500ms | 重发 1 次 |

3. 0x03 写参数详细说明(重点)

3.1 数据区字节映射(30 字节)

| 字节 | 字段 | 类型 | 范围 / 含义 | cancel_flags 覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | target_temp | u16 big-endian | 100-400 (10.0-40.0℃) | ✅ data[18] |
| 2-3 | target_humidity | u16 big-endian | 300-900 | ✅ data[19] |
| 4-5 | target_o2 | u16 big-endian | 210-1000 | ✅ data[20] |
| 6-7 | target_co2 | u16 big-endian | 0-5000 ppm | ✅ data[21] |
| 8-9 | fog_time | u16 big-endian | 0-3600 秒. ⚠ 0 = 停止定时器! | ❌ 无覆盖 |
| 10-11 | disinfect_time | u16 big-endian | 0-3600 秒. ⚠ 0 = 停止定时器! | ❌ 无覆盖 |
| 12 | fan_speed | u8 | 0-3 (0=关闭 1低 2中 3高) | ❌ 无覆盖 |
| 13 | nursing_level | u8 | 1-3 (⚠ 0 会触发 OOB 拒绝!) | ❌ 无覆盖 |
| 14 | inner_cycle | u8 | 0 / 1 | ❌ 无覆盖 |
| 15 | fresh_air | u8 | 0 / 1 | ❌ 无覆盖 |
| 16 | open_o2 | u8 | 0 / 1 | ❌ 无覆盖 |
| 17 | light_ctrl | u8 bitmask | bit0=检查灯 bit1=照明 bit2=蓝 bit3=红 | ❌ 无覆盖 |
| 18 | cancel_flags.temp | u8 | 1=更新 temp, 0=跳过 temp 更新 | — |
| 19 | cancel_flags.humid | u8 | 1=更新 humid, 0=跳过 | — |
| 20 | cancel_flags.o2 | u8 | 1=更新 o2, 0=跳过 | — |
| 21 | cancel_flags.co2 | u8 | 1=更新 co2, 0=跳过 | — |
| 22-23 | cal_temp | i16 big-endian x10 | ±500 (±50.0℃) | — |
| 24-25 | cal_humid | i16 big-endian x10 | ±500 | — |
| 26-27 | cal_o2 | i16 big-endian x10 | ±500 | — |
| 28-29 | cal_co2 | i16 big-endian ppm | ±5000 | — |

3.2 cancel_flags 机制(重要)

含义: data[18]-data[21] 是 4 个字段的“是否应用”开关,仅对 temp/humid/o2/co2 有效。

| cancel_flags 值 | 行为 |
| --- | --- |
| 1 (非零) | 接受该字段更新 → 主控把帧中的 target 值写到 setpoint |
| 0 | 跳过该字段 → 主控保留原来的 setpoint, OOB 检查也被跳过 |

⚠ 注意: 名字叫 “cancel” 但语义是反的 —— 值 1 = 接受, 值 0 = 取消。以代码为准。

其他字段(fog / disinfect / fan / nursing / cycle / fresh / open_o2 / light)没有 cancel 机制,每次发帧都会无条件写入。

3.3 主控返回的 0x04 ACK (2 字节)

| byte | 含义 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 结果码 | 0x00=成功, 0x01=参数OOB, 0x02=命令错误 |
| 1 | 错误码(仅 OOB 时有效) | 见下表 |

错误码详细:

| 错误码 | 宏 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | IPAD_ERR_NONE | 无错误 |
| 0x01 | IPAD_ERR_TEMP_OOB | 温度超出 limits 范围 |
| 0x02 | IPAD_ERR_HUMID_OOB | 湿度超范围 |
| 0x03 | IPAD_ERR_O2_OOB | O2 超范围 |
| 0x04 | IPAD_ERR_CO2_OOB | CO2 超范围 |
| 0x05 | IPAD_ERR_FOG_OOB | 雾化时长超限 |
| 0x06 | IPAD_ERR_DISINFECT_OOB | 消毒时长超限 |
| 0x07 | IPAD_ERR_FAN_OOB | fan_speed > 3 |
| 0x08 | IPAD_ERR_NURSING_OOB | nursing=0 或 >3, cycle/fresh/open_o2>1, light>0x0F |
| 0x09 | IPAD_ERR_CAL_OOB | 校准值超出 ±500 或 ±5000 |
| 0x0A | IPAD_ERR_LIMITS_INVALID | 0x09 写限值时 lower >= upper |

4. C 代码示例(嵌入式/PC 端 C)

4.1 数据结构

#include <stdint.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    uint16_t target_temp;        /* x10, 100-400 */
    uint16_t target_humidity;    /* x10, 300-900 */
    uint16_t target_o2;          /* x10, 210-1000 */
    uint16_t target_co2;         /* ppm, 0-5000 */
    uint16_t fog_time;           /* seconds, 0-3600 */
    uint16_t disinfect_time;     /* seconds, 0-3600 */
    uint8_t  fan_speed;          /* 0-3 */
    uint8_t  nursing_level;      /* 1-3, MUST NOT be 0! */
    uint8_t  inner_cycle;        /* 0/1 */
    uint8_t  fresh_air;          /* 0/1 */
    uint8_t  open_o2;            /* 0/1 */
    uint8_t  light_ctrl;         /* bit0=check, bit1=ambient, bit2=blue, bit3=red */
    int16_t  cal_temp;           /* x10, ±500 */
    int16_t  cal_humid;
    int16_t  cal_o2;
    int16_t  cal_co2;            /* ppm, ±5000 */
} CabinParams_t;

/* APP 本地缓存: 启动时通过 0x01 同步, 每次写入 0x03 前从这里取值 */
static CabinParams_t g_local_cache;

4.2 构建 0x03 写入帧

/* 辅助: 大端写入 u16 */
static void put_u16_be(uint8_t *dst, uint16_t v) {
    dst[0] = (uint8_t)(v >> 8);
    dst[1] = (uint8_t)(v & 0xFF);
}

/* 构建 0x03 帧, 返回总长度 (固定 35 字节) */
uint16_t build_write_params_frame(uint8_t *frame_out) {
    uint8_t data[30];
    memset(data, 0, 30);

    put_u16_be(&data[0],  g_local_cache.target_temp);
    put_u16_be(&data[2],  g_local_cache.target_humidity);
    put_u16_be(&data[4],  g_local_cache.target_o2);
    put_u16_be(&data[6],  g_local_cache.target_co2);
    put_u16_be(&data[8],  g_local_cache.fog_time);
    put_u16_be(&data[10], g_local_cache.disinfect_time);
    data[12] = g_local_cache.fan_speed;
    data[13] = g_local_cache.nursing_level;   /* !! 不能是 0 */
    data[14] = g_local_cache.inner_cycle;
    data[15] = g_local_cache.fresh_air;
    data[16] = g_local_cache.open_o2;
    data[17] = g_local_cache.light_ctrl;
    data[18] = 1;   /* cancel_flags: 1 = 接受更新 */
    data[19] = 1;
    data[20] = 1;
    data[21] = 1;
    put_u16_be(&data[22], (uint16_t)g_local_cache.cal_temp);
    put_u16_be(&data[24], (uint16_t)g_local_cache.cal_humid);
    put_u16_be(&data[26], (uint16_t)g_local_cache.cal_o2);
    put_u16_be(&data[28], (uint16_t)g_local_cache.cal_co2);

    /* 帧头 + 命令 + 长度 */
    frame_out[0] = 0xAA;
    frame_out[1] = 0x03;
    frame_out[2] = 30;
    memcpy(&frame_out[3], data, 30);

    /* 校验: AA + CMD + LEN + 所有 DATA */
    uint32_t cs = 0xAA + 0x03 + 30;
    for (int i = 0; i < 30; i++) cs += data[i];
    frame_out[33] = (uint8_t)(cs & 0xFF);
    frame_out[34] = 0x55;

    return 35;
}

4.3 用户 UI 事件处理示例

/* 用户点击“检查灯”按钮 → 翻转 bit0 */
void on_user_tap_inspection_light(void) {
    g_local_cache.light_ctrl ^= 0x01;   /* 翻转 bit0 */

    uint8_t frame[35];
    uint16_t len = build_write_params_frame(frame);
    uart_send(frame, len);

    /* 上层超时逻辑:500ms 内等待 0x04 ACK */
    wait_for_ack_0x04();
}

/* 用户通过 UI 滚动条调节温度目标 */
void on_user_set_target_temp(float temp_celsius) {
    uint16_t new_temp = (uint16_t)(temp_celsius * 10.0f + 0.5f);

    /* 预检查:APP 侧也做一次 OOB, 避免来回 */
    if (new_temp < 100 || new_temp > 400) {
        show_ui_error("温度设定需在 10.0-40.0℃ 之间");
        return;
    }

    g_local_cache.target_temp = new_temp;

    uint8_t frame[35];
    uint16_t len = build_write_params_frame(frame);
    uart_send(frame, len);
}

4.4 处理 0x04 ACK

typedef enum {
    ACK_OK = 0,
    ACK_OOB,
    ACK_CMD_ERR,
    ACK_TIMEOUT
} AckResult_t;

AckResult_t handle_0x04_ack(const uint8_t *data, uint8_t len) {
    if (len != 2) return ACK_CMD_ERR;

    uint8_t result = data[0];
    uint8_t err    = data[1];

    if (result == 0x00) {
        return ACK_OK;
    } else if (result == 0x01) {
        /* OOB, 根据 err 给用户提示 */
        const char *msg;
        switch (err) {
        case 0x01: msg = "温度超出范围"; break;
        case 0x02: msg = "湿度超出范围"; break;
        case 0x03: msg = "O2 超出范围"; break;
        case 0x04: msg = "CO2 超出范围"; break;
        case 0x05: msg = "雾化时长超限"; break;
        case 0x06: msg = "消毒时长超限"; break;
        case 0x07: msg = "风速值无效(必须 0-3)"; break;
        case 0x08: msg = "护理等级等开关参数无效"; break;
        case 0x09: msg = "校准值超范围"; break;
        case 0x0A: msg = "出厂限值无效"; break;
        default:   msg = "未知错误"; break;
        }
        show_ui_error(msg);
        /* 回滚本地缓存 */
        resync_from_device();
        return ACK_OOB;
    }
    return ACK_CMD_ERR;
}

4.5 解析 0x02 响应(读参数)

/* 0x02 回复 46 字节, 用于启动时同步本地缓存 */
void parse_0x02_params(const uint8_t *data, uint8_t len) {
    if (len != 46) return;

    g_local_cache.target_temp     = ((uint16_t)data[0] << 8) | data[1];
    g_local_cache.target_humidity = ((uint16_t)data[2] << 8) | data[3];
    g_local_cache.target_o2       = ((uint16_t)data[4] << 8) | data[5];
    g_local_cache.target_co2      = ((uint16_t)data[6] << 8) | data[7];
    g_local_cache.fog_time        = ((uint16_t)data[8] << 8) | data[9];
    g_local_cache.disinfect_time  = ((uint16_t)data[10] << 8) | data[11];
    g_local_cache.fan_speed       = data[12];
    g_local_cache.nursing_level   = data[13];
    g_local_cache.inner_cycle     = data[14];
    g_local_cache.fresh_air       = data[15];
    g_local_cache.open_o2         = data[16];
    g_local_cache.light_ctrl      = data[17];
    /* data[18-33] 其他预留字段跳过 */
    /* data[34-37] cancel_flags (只读,APP 一般每次发都用 1) */
    /* data[38-45] calibration */
    g_local_cache.cal_temp  = (int16_t)(((uint16_t)data[38] << 8) | data[39]);
    g_local_cache.cal_humid = (int16_t)(((uint16_t)data[40] << 8) | data[41]);
    g_local_cache.cal_o2    = (int16_t)(((uint16_t)data[42] << 8) | data[43]);
    g_local_cache.cal_co2   = (int16_t)(((uint16_t)data[44] << 8) | data[45]);
}

5. Swift 代码示例(iOS / iPad 端)

5.1 数据模型

import Foundation

struct CabinParams {
    var targetTemp: UInt16 = 250       // x10, 100-400
    var targetHumidity: UInt16 = 500   // x10, 300-900
    var targetO2: UInt16 = 210         // x10, 210-1000
    var targetCO2: UInt16 = 1000       // ppm, 0-5000
    var fogTime: UInt16 = 0            // seconds, 0-3600
    var disinfectTime: UInt16 = 0
    var fanSpeed: UInt8 = 0            // 0-3
    var nursingLevel: UInt8 = 2        // 1-3, 绝不能是 0
    var innerCycle: UInt8 = 0
    var freshAir: UInt8 = 0
    var openO2: UInt8 = 0
    var lightCtrl: UInt8 = 0           // bit0=检查 bit1=照明 bit2=蓝 bit3=红
    var calTemp: Int16 = 0             // x10, ±500
    var calHumid: Int16 = 0
    var calO2: Int16 = 0
    var calCO2: Int16 = 0               // ppm, ±5000
}

5.2 协议管理器

class CabinProtocol {
    static let shared = CabinProtocol()

    // APP 本地缓存的当前状态
    var cache = CabinParams()

    // 串口实例(这里假设你已有 SerialPort 抽象)
    var uart: SerialPort

    private init() {
        self.uart = SerialPort.shared
    }

    // MARK: - 大端辅助

    private static func putU16BE(_ data: inout [UInt8], _ offset: Int, _ value: UInt16) {
        data[offset]     = UInt8(value >> 8)
        data[offset + 1] = UInt8(value & 0xFF)
    }

    private static func putI16BE(_ data: inout [UInt8], _ offset: Int, _ value: Int16) {
        putU16BE(&data, offset, UInt16(bitPattern: value))
    }

    private static func getU16BE(_ data: [UInt8], _ offset: Int) -> UInt16 {
        return (UInt16(data[offset]) << 8) | UInt16(data[offset + 1])
    }

    // MARK: - 帧构建

    /// 构建 0x03 写入帧 (35 字节)
    func buildWriteParamsFrame() -> [UInt8] {
        var data = [UInt8](repeating: 0, count: 30)

        Self.putU16BE(&data, 0,  cache.targetTemp)
        Self.putU16BE(&data, 2,  cache.targetHumidity)
        Self.putU16BE(&data, 4,  cache.targetO2)
        Self.putU16BE(&data, 6,  cache.targetCO2)
        Self.putU16BE(&data, 8,  cache.fogTime)
        Self.putU16BE(&data, 10, cache.disinfectTime)
        data[12] = cache.fanSpeed
        data[13] = cache.nursingLevel        // !! 永远是 1-3
        data[14] = cache.innerCycle
        data[15] = cache.freshAir
        data[16] = cache.openO2
        data[17] = cache.lightCtrl
        data[18] = 1; data[19] = 1; data[20] = 1; data[21] = 1   // cancel_flags = 全接受
        Self.putI16BE(&data, 22, cache.calTemp)
        Self.putI16BE(&data, 24, cache.calHumid)
        Self.putI16BE(&data, 26, cache.calO2)
        Self.putI16BE(&data, 28, cache.calCO2)

        var frame: [UInt8] = [0xAA, 0x03, 30]
        frame.append(contentsOf: data)

        // 校验: AA + CMD + LEN + 全部 DATA
        var cs: UInt32 = 0xAA + 0x03 + 30
        for byte in data { cs += UInt32(byte) }
        frame.append(UInt8(cs & 0xFF))
        frame.append(0x55)

        return frame
    }

    // MARK: - 用户操作入口

    /// 翻转检查灯
    func toggleInspectionLight() {
        cache.lightCtrl ^= 0x01
        sendWriteAndWaitAck()
    }

    /// 设置护理等级 (1/2/3)
    func setNursingLevel(_ level: UInt8) {
        guard (1...3).contains(level) else {
            showError("护理等级必须 1-3")
            return
        }
        cache.nursingLevel = level
        sendWriteAndWaitAck()
    }

    /// 设置目标温度 (℃)
    func setTargetTemp(_ celsius: Float) {
        let x10 = UInt16((celsius * 10.0).rounded())
        guard (100...400).contains(x10) else {
            showError("温度应在 10.0-40.0℃")
            return
        }
        cache.targetTemp = x10
        sendWriteAndWaitAck()
    }

    private func sendWriteAndWaitAck() {
        let frame = buildWriteParamsFrame()
        uart.send(frame)
        // 上层用 async/await 或 Promise 等待 0x04 回复
    }
}

5.3 启动时同步缓存

extension CabinProtocol {
    /// 启动时发 0x01 同步本地缓存
    func syncFromDevice() async throws {
        // 发 0x01 查询
        let cs: UInt8 = UInt8((UInt32(0xAA) + 0x01 + 0x00) & 0xFF)
        let queryFrame: [UInt8] = [0xAA, 0x01, 0x00, cs, 0x55]
        uart.send(queryFrame)

        // 等待 0x02 回复 (46 字节)
        let reply = try await waitForFrame(cmd: 0x02, expectedLen: 46, timeout: 1.0)
        parseParams(reply)
    }

    private func parseParams(_ data: [UInt8]) {
        cache.targetTemp     = Self.getU16BE(data, 0)
        cache.targetHumidity = Self.getU16BE(data, 2)
        cache.targetO2       = Self.getU16BE(data, 4)
        cache.targetCO2      = Self.getU16BE(data, 6)
        cache.fogTime        = Self.getU16BE(data, 8)
        cache.disinfectTime  = Self.getU16BE(data, 10)
        cache.fanSpeed       = data[12]
        cache.nursingLevel   = data[13]
        cache.innerCycle     = data[14]
        cache.freshAir       = data[15]
        cache.openO2         = data[16]
        cache.lightCtrl      = data[17]
        cache.calTemp        = Int16(bitPattern: Self.getU16BE(data, 38))
        cache.calHumid       = Int16(bitPattern: Self.getU16BE(data, 40))
        cache.calO2          = Int16(bitPattern: Self.getU16BE(data, 42))
        cache.calCO2         = Int16(bitPattern: Self.getU16BE(data, 44))
    }
}

5.4 ACK 处理

enum CabinError: Error {
    case tempOOB, humidOOB, o2OOB, co2OOB
    case fogOOB, disinfectOOB, fanOOB, nursingOOB
    case calOOB, limitsInvalid
    case cmdError, timeout, invalidLength

    var userMessage: String {
        switch self {
        case .tempOOB:         return "温度超出范围"
        case .humidOOB:        return "湿度超出范围"
        case .o2OOB:           return "O2 超出范围"
        case .co2OOB:          return "CO2 超出范围"
        case .fogOOB:          return "雾化时长超限"
        case .disinfectOOB:    return "消毒时长超限"
        case .fanOOB:          return "风速值无效"
        case .nursingOOB:      return "护理等级等开关参数无效(如 nursing=0)"
        case .calOOB:          return "校准值超出 ±500"
        case .limitsInvalid:   return "出厂限值无效(下限 >= 上限)"
        case .cmdError:        return "命令错误"
        case .timeout:         return "设备无应答"
        case .invalidLength:   return "帧长异常"
        }
    }
}

func parseAck0x04(_ data: [UInt8]) throws {
    guard data.count == 2 else { throw CabinError.invalidLength }

    let result = data[0]
    let errCode = data[1]

    switch result {
    case 0x00: return                      // 成功
    case 0x01:
        switch errCode {
        case 0x01: throw CabinError.tempOOB
        case 0x02: throw CabinError.humidOOB
        case 0x03: throw CabinError.o2OOB
        case 0x04: throw CabinError.co2OOB
        case 0x05: throw CabinError.fogOOB
        case 0x06: throw CabinError.disinfectOOB
        case 0x07: throw CabinError.fanOOB
        case 0x08: throw CabinError.nursingOOB
        case 0x09: throw CabinError.calOOB
        case 0x0A: throw CabinError.limitsInvalid
        default:   throw CabinError.cmdError
        }
    default:
        throw CabinError.cmdError
    }
}

6. 常见错误对照

6.1 错误 #1: 只设一位其余置 0

❌ 错的:
发: AA 03 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 ... CC 55
    (只把 data[17]=0x01 设检查灯, 其余全 0)

结果:
  - nursing_level=0 → 主控返回 0x04 带 IPAD_ERR_NURSING_OOB, 整帧作废
  - 即便能过, fog_time=0 会停雾化, disinfect_time=0 停消毒

✅ 对的:
  1. 先发 0x01 查询当前状态
  2. 收 0x02 后更新本地 cache (含 nursing=2 等当前值)
  3. cache.light_ctrl |= 0x01
  4. buildWriteParamsFrame() → 发送
  5. 等 0x04 ACK

6.2 错误 #2: 字节序搞反(小端)

❌ 错的: target_temp=250 写成 FA 00
✅ 对的: target_temp=250 写成 00 FA
       (大端, 高字节在前)

6.3 错误 #3: 校验和不含帧头

❌ 错的: cs = (cmd + len + data) & 0xFF      (屏幕协议这么算)
✅ 对的: cs = (0xAA + cmd + len + data) & 0xFF (iPad 协议包含 0xAA)

注意: iPad 和屏幕协议的校验和规则不同,不要混淆!

6.4 错误 #4: 校准值没用补码(负值)

例: cal_temp = -25 (即 -2.5℃ 校准偏移)

❌ 错的: 写成 FF 19 (负数直接取反加 1)
✅ 对的: 写成 FF E7 (补码: -25 的 int16 补码 = 0xFFE7)

Swift:  let bytes = UInt16(bitPattern: Int16(-25))  // 0xFFE7
C:      int16_t v = -25; uint16_t u = (uint16_t)v;  // 自动变 0xFFE7

6.5 错误 #5: cancel_flags 全 0 以为能“保护”温度不变

❌ 误解: “cancel_flags 全 0 的话, 温度湿度也不会被改”
✅ 真相:  cancel_flags 全 0 确实会跳过 temp/humid/o2/co2 更新
           但 fog_time / fan / nursing / cycle / fresh / open_o2 / light
           这些字段没有 cancel 机制, 还是会被写入!

           如果要“只改 light, 其他完全不动”, 必须按当前值回填所有字段。

6.6 错误 #6: 连续多次快速发 0x03

场景: 用户在 UI 上连续滑动温度滑条, APP 每 50ms 发一次 0x03

❌ 错的: 主控处理不过来, 队列溢出, 偶发丢帧

✅ 对的: APP 端做 debounce
           - 用户停止滑动 300ms 后才发
           - 或限流: 最多每 200ms 一帧

6.7 错误 #7: 忘了更新 cancel_flags 导致副作用

场景: APP 内部有 “不更新温度” 的模式 (cancel_flags[0]=0)
      用户切到另一个模式, 想恢复温度控制

❌ 错的: 只改 UI 显示, 没改 cache.sendCancelFlags
         下次发 0x03 时 cancel_flags[0] 还是 0, 温度更新被忽略

✅ 对的: 状态切换时立即同步 cancel_flags 到 cache, 并发一次完整 0x03

7. 速查表

7.1 最小“翻转检查灯”完整帧(示例)

假设本地 cache: temp=250, humid=500, o2=210, co2=1000, fan=1, nursing=2, 其他 0, 校准 0

帧字节 (35 bytes):
  AA 03 1E                                     ← 头 + 写参 + LEN=30
  00 FA                                         ← target_temp=250
  01 F4                                         ← target_humid=500
  00 D2                                         ← target_o2=210
  03 E8                                         ← target_co2=1000
  00 00                                         ← fog_time=0
  00 00                                         ← disinf_time=0
  01                                            ← fan=1
  02                                            ← nursing=2 (关键!!!)
  00                                            ← cycle=0
  00                                            ← fresh=0
  00                                            ← open_o2=0
  01                                            ← light_ctrl=0x01 (检查灯)
  01 01 01 01                                   ← cancel_flags 全接受
  00 00 00 00 00 00 00 00                       ← 4 个校准值=0
  <CS>                                          ← 和校验
  55                                            ← 帧尾

CS 计算 (逐字节累加):
  头+命令+长度:  0xAA + 0x03 + 0x1E = 0xCB
  data[0..1]:    0x00 + 0xFA         (temp=250)
  data[2..3]:    0x01 + 0xF4         (humid=500)
  data[4..5]:    0x00 + 0xD2         (o2=210)
  data[6..7]:    0x03 + 0xE8         (co2=1000)
  data[8..11]:   0 (fog + disinf 全 0)
  data[12]:      0x01                (fan=1)
  data[13]:      0x02                (nursing=2)
  data[14..16]:  0 (cycle+fresh+open_o2)
  data[17]:      0x01                (light=0x01)
  data[18..21]:  0x01+0x01+0x01+0x01 (cancel_flags 全 1)
  data[22..29]:  0 (校准 8 字节全 0)

  累加 = 0xCB + 948 decimal = 1151 = 0x47F
  CS = 0x47F & 0xFF = 0x7F

完整帧 (35 字节):
  AA 03 1E 00 FA 01 F4 00 D2 03 E8 00 00 00 00 01 02 00 00 00 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 55

7.2 协议常见值速查

| 场景 | 设置字段 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 打开检查灯 | light_ctrl ¦= 0x01 |  |
| 关闭检查灯 | light_ctrl &= ~0x01 |  |
| 切换照明灯 | light_ctrl ^= 0x02 |  |
| 红蓝光三态 | light_ctrl = 0x04(蓝) / 0x08(红) / 0(灭) |  |
| 启动 30 分钟雾化 | fog_time = 1800 |  |
| 停止雾化 | fog_time = 0 |  |
| 开放供氧 ON | open_o2 = 1 |  |
| 内循环 ON | inner_cycle = 1 |  |
| 新风 ON | fresh_air = 1 |  |
| 恢复出厂设置 | 发 0x0B (无 data) |  |

7.3 协议帧快速验证工具

用 SSCOM / putty / 任意串口助手,发送十六进制帧观察应答。

主控在任何情况下都 NOT 主动推送 (都是应答模式), 若无应答请检查波特率/接线/校验和。