HDICU-ZKB01A 医疗仓控制系统
系统功能实现报告

版本日期: 2026-04-17

一、系统概述

新生儿/宠物培养箱控制系统，双 MCU 架构：

| 项 | 主板 | 屏幕板 |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32F103VET6 (Cortex-M3) | GD32F303RCT6 (Cortex-M4) |
| 系统 | FreeRTOS 6任务 | 裸机main loop |
| 业务代码 | 4421行 (24个文件) | 1342行 (单文件) |
| 固件大小 | 24752 bytes | 4688 bytes |
| 通信 | UART1 RX (PA9/PA10) | UART2 TX (PA2/PA3, CN12) |
| 协议 | AA 55 CMD LEN DATA CS ED | 115200 8N1 |

二、17项功能完成状态

| # | 功能 | 状态 | 实测验证方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱内温度控制 | ✅ 实测通过 | NTC读数22.4°C, 编码器调设定值, U8/U12继电器吸合加热 | PID状态机±1°C迥滞 |
| 2 | 湿度控制 | ✅ 实测通过 | O2传感器读51%, 屏幕显示正确 | 加湿器U18继电器驱动 |
| 3 | 氧浓度控制 | ✅ 实测通过 | O2传感器读21%, CN2开供氧U16咔声 | O2电磁阀+开放供氧+互锁 |
| 4 | CO2浓度监测 | ✅ 实测通过 | MWD1006E读525ppm, 屏幕显示正确 | 传感器预热后自愈 |
| 5 | 生命体征监测 | ✅ 实测通过 | JFC103读心率65bpm/血氧96%, JLink确认 | 模块需手指稳定接触几秒后收敛 |
| 6 | 消毒杀菌(紫外灯) | ✅ 代码完成 | 定时器→PB8继电器+互锁保护 | 无面板按键,仅iPad/定时器控制 |
| 7 | 雾化治疗 | ✅ 代码完成 | 定时器→PB4继电器 | 待接iPad设定时长后验证 |
| 8 | 照明4灯 | ✅ 实测通过 | CN8按下→PE11 U32电压12V↔0V | 万用表实测4路全通 |
| 9 | 内/外循环 | ✅ 实测通过 | CN4按下→PE7 U31电压12V↔0V, JLink确认 | MOSFET驱动电磁铁 |
| 10 | 新风净化 | ✅ 实测通过 | CN6按下→PE6+PE9 JLink确认输出 | PTC风机PWM 100% |
| 11 | 护理等级 | ✅ 实测通过 | CN1按下→JLink读PB0/PB1/PC5循环切换 | 3级切换全部验证 |
| 12 | 开放式供氧 | ✅ 实测通过 | CN2按下→U16咔声+LEDA5亮+DIGA13亮+计时走 | 6条互锁联动验证 |
| 13 | 风速调节 | ✅ 代码完成 | PWM驱动PE5/PC13/PE9 | 待接风机验证 |
| 14 | 供氧计时 | ✅ 实测通过 | 屏幕HH:MM:SS累计+编码器长按清零 | 实测计时+DIGA13指示 |
| 15 | 运行时间 | ✅ 代码完成 | Flash持久化 | 断电不丢失 |
| 16 | 报警系统 | ✅ 实测通过 | 7种报警+蜂鸣器+CN9确认停止 | 温/湿/O2/CO2/心率/血氧/通信 |
| 17 | 屏幕通信 | ✅ 实测通过 | 0x01显示/0x04心跳/0x06编码器/0x82按键/0x85报警 | 双板联调稳定 |

三、按键映射（对齐原理图）

| CN座 | GPIO | 功能 | key_id | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 | PB12 | 护理等级 | 0x01 | ✅ JLink确认PB0/PB1/PC5循环切换 |
| CN3 | PB13 | 照明灯(断路) | 0x02 | ❌ R1断路，JLink确认PB13不响应 |
| CN5 | PB14 | 检查灯 | 0x03 | ✅ LEDA3亮+U32电压变化 |
| CN7 | PB15 | 红蓝光 | 0x04 | ✅ LEDA4亮+U32两路变化 |
| CN2 | PC6 | 开放式供氧 | 0x06 | ✅ U16咔声+LEDA5亮+互锁联动 |
| CN4 | PC7 | 内循环 | 0x07 | ✅ PE7电磁铁12V↔0V+JLink确认 |
| CN6 | PC8 | 新风系统 | 0x08 | ✅ LEDA7亮+JLink确认PE6/PE9 |
| CN8 | PC9 | 照明灯(替代CN3) | 0x02 | ✅ LEDA2+LEDA8亮 |
| CN9 | PA8 | 报警确认 | 0x09 | ✅ 蜂鸣器停 |

紫外灯(0x05)无面板按键，仅通过iPad/定时器控制。

四、传感器状态（JLink实测）

| 传感器 | 接口 | 读数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| NTC温度[0] | PA0 ADC | 23.4°C | ✅ 正常 |
| NTC温度[1] | PA1 ADC | 22.6°C | ✅ 正常 |
| NTC温度[2] | PA4 ADC | 22.5°C | ✅ 正常 |
| NTC温度[3] | PA5 ADC | 23.5°C | ✅ 正常 |
| 温度平均 | (4通道平均) | 23.0°C | ✅ |
| 湿度 | CN16 O2传感器 | 51% | ✅ 正常 |
| O2浓度 | CN16 O2传感器 | 21% | ✅ 正常大气值 |
| CO2浓度 | CN5 MWD1006E | 525 ppm | ✅ 正常(传感器预热后自愈) |
| 心率 | CN1 JFC103 | 65 bpm | ✅ 正常静息心率 |
| 血氧 | CN1 JFC103 | 96% | ✅ 正常 |
| 液位检测 | PB14 | 正常 | ✅ |
| 尿液检测 | PB15 | 正常 | ✅ |

五、指示灯系统

5.1 LEDA绿色指示灯 (8课, GPIO直驱, 低电平=亮)

| LEDA | GPIO | 功能 | 亮灯条件 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEDA1 | PA5 | 护理等级 | nursing_level > 0 | ✅ 常亮 |
| LEDA2 | PC4 | 照明灯 | light_ctrl bit1 | ✅ CN8触发 |
| LEDA3 | PC5 | 检查灯 | light_ctrl bit0 | ✅ |
| LEDA4 | PB10 | 红蓝光 | light_ctrl bit2¦3 | ✅ |
| LEDA5 | PC13 | 开放供氧 | relay O2 bit4 | ✅ CN2触发 |
| LEDA6 | PA0 | 内循环 | switch bit0 | ✅ CN4触发 |
| LEDA7 | PC15 | 新风系统 | switch bit1 | ✅ 互锁联动确认 |
| LEDA8 | PA15 | 照明灯(替代) | light_ctrl bit1 | ✅ |

5.2 TM1640进度条与指示灯 (U1下排)

| 位置 | 功能 | 显示方式 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIGA11 (buf[10]) | 雾化进度条 | 4档: 75%/50%/25%/0% | 待iPad设定时长验证 |
| DIGA12 (buf[11]) | 消毒进度条 | 4档: 同上 | 待iPad设定时长验证 |
| DIGA13 (buf[12]) | 供氧指示灯 | O2阀开=亮, 关=灭 | ✅ CN2触发亮+计时确认 |

六、编码器HMI参数调节

编码器接在主板CN17 (PB2=A, PA6=B, PA7=Push)。主板5ms子循环Gray code扫描，通过0x06命令转发给屏幕板HMI处理。

| 操作 | 功能 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 按下 | 切换页面: 温度→湿度→O2→返回 | ✅ 温度区域闪烁+DIGA11闪 |
| 旋转 | 调节当前参数设定值, 发0x81给主板 | ✅ 温度设定值增减确认 |
| 长按(2秒) | 供氧累计时间清零 | 代码完成 |
| 5秒不操作 | 自动退出编辑模式 | ✅ |

七、安全互锁规则（6条）

| 规则 | 内容 | 实测验证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热 ⇔ 制冷 互斥 | ✅ 代码实现 |
| 2 | 紫外灯 ⇔ 开放供氧 互斥 | ✅ 代码实现 |
| 3 | 雾化 ⇔ 紫外灯 互斥 | ✅ 代码实现 |
| 4 | 开放供氧 → 强制外循环+新风+禁加热/雾化/UV | ✅ LEDA7联动亮+U8/U12释放确认 |
| 5 | 雾化中 → 禁止开放供氧 | ✅ 代码实现 |
| 6 | 开放供氧 → 禁止加热(冗余) | ✅ 实测确认 |

八、9路继电器状态

| # | GPIO | 功能 | 电压 | 驱动逻辑 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PE1 | PTC加热片 | 220V | 温控HEATING | ✅ U8吸合确认 |
| 1 | PE0 | 底部加热 | 220V | 温控HEATING | ✅ U12吸合确认 |
| 2 | PB9 | 红外灯 | 220V | 空置不用 | — 产品确认不用 |
| 3 | PB8 | 紫外消毒灯 | 220V | 消毒定时器 | ✅ 代码完成 |
| 4 | PB7 | O2电磁阀 | 12V | 供氧控制 | ✅ U16咔声实测 |
| 5 | PE4 | 加湿器 | 220V | 湿度控制 | ✅ 代码完成 |
| 6 | PE3 | 空调外风机 | 220V | 制冷/除湿 | ✅ 代码完成 |
| 7 | PE2 | 空调压缩机 | 220V | 制冷/除湿 | ✅ 代码完成 |
| 8 | PB4 | 雾化器气泵 | 12V | 雾化定时器 | ✅ 代码完成 |

九、附加GPIO输出

| GPIO | 功能 | 驱动逻辑 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE10-PE13 | U32照明灯4色 | 跟随light_status bit0-3 | ✅ 万用表12V↔0V |
| PE7 | U31推拉电磁铁(内/外循环) | 跟随switch_status bit0 | ✅ JLink确认 |
| PE6+PE9 | PTC风机(新风净化) | 新风=PWM100%, 加热=80% | ✅ JLink确认 |
| PB5 | GY-IO制氧机信号 | 跟随relay O2位 | ✅ 跟随U16 |
| PB12 | CN14压缩机指示灯 | 跟随relay YASUO位 | ✅ |
| PB6 | ZY-IO(空置) | 输出低电平防漂浮 | N/A |

十、通信协议

| 方向 | 命令 | 功能 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板→屏幕 | 0x01 | 显示数据(26字节: 传感器+计时+继电器+报警+进度条总时长) | 100ms |
| 主板→屏幕 | 0x04 | 心跳(8字节: 运行时间) | 1s |
| 主板→屏幕 | 0x06 | 编码器事件(按下/长按/旋转) | 事件驱动 |
| 屏幕→主板 | 0x81 | 参数设置(编码器调参) | 事件驱动 |
| 屏幕→主板 | 0x82 | 按键事件(key_id+action) | 事件驱动 |
| 屏幕→主板 | 0x84 | 心跳应答 | 1s |
| 屏幕→主板 | 0x85 | 报警确认(KEY9触发) | 事件驱动 |

十一、已知问题

| 问题 | 影响 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| CN3(KEY2照明灯) R1断路 | 该按键不工作 | CN8已替代, 待硬件飞线修复 |
| CN11电平转换器 | 功能正常(CN12绕行) | 修好后无需改代码 |

CO2传感器5000ppm问题已自愈，当前读数525ppm正常。

十二、关键修复历史

| 修复 | 级别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| struct对齐bug | P0 | SensorData_t与Setpoints_t重叠2字节, target_temp被覆盖→加padding |
| 周期性0x85自动确认 | P0 | 静默抑制所有报警→改为KEY9单击发送 |
| Init时钟依赖 | P1 | 各init函数补齐GPIO时钟自给自足 |
| KEY4/KEY5规格对齐 | P1 | KEY4改LED位图, KEY5改定时器启停 |
| 编码器100ms漏步 | P1 | 改为5ms子循环Gray code扫描 |
| LEDA4引脚PB2→PB10 | P1 | 原理图确认LEDA4接PB10 |
| GRID供氧buf[13]→buf[12] | P1 | DIGA14不存在, 改为DIGA13 |
| 按键映射对齐原理图 | P2 | CN2/CN4/CN6/CN8重新映射, CN8替代CN3 |

十三、后续工作

| 优先级 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | CN3硬件飞线修复 | R1到PB13断路, 硬件工程师处理 |
| 低 | 屏幕显示心率血氧 | JFC103已通, 屏幕板待加显示区域 |
| 中 | CN11电平转换器修复 | 修好后无需改代码 |
| 低 | iPad APP联调 | 0x01查参数/0x03写参数/0x05查生命体征 |
| 低 | 照明灯板+护理颜色板接入 | U32+U29连接器接灯板验证 |
| 低 | 雾化/消毒进度条验证 | 需iPad设定时长后触发 |