HDICU-ZKB01A 医疗仓控制系统
项目总结与功能测试报告

版本日期: 2026-04-17

# 一、项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | 新生儿/宠物培养箱控制系统 |
| 主板MCU | STM32F103VET6 (Cortex-M3, FreeRTOS, 6任务) |
| 屏幕板MCU | GD32F303RCT6 (Cortex-M4, 裸机) |
| 主板业务代码 | 4421行 (24个.c/.h文件) |
| 屏幕板代码 | 1342行 (单文件main.c) |
| 主板固件 | 24752 bytes (占Flash 4.8%) |
| 屏幕板固件 | 4688 bytes |
| Git提交 | 15次 |
| 通信协议 | UART 115200, 帧格式 AA 55 CMD LEN DATA CS ED |

# 二、17项功能完成状态

| # | 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱内温度控制 | ✅ 实测 | NTC采集→PID状态机→PTC/底热/压缩机 |
| 2 | 湿度控制 | ✅ 实测 | O2传感器读湿度→加湿器继电器 |
| 3 | 氧浓度控制 | ✅ 实测 | O2传感器→O2电磁阀+开放供氧+互锁 |
| 4 | CO2浓度监测 | ⚠️ 传感器异常 | 通信OK，显示5000ppm，需校准/更换 |
| 5 | 生命体征监测 | ✅ 代码完成 | JFC103心率血氧解析，待接模块 |
| 6 | 消毒杀菌(紫外灯) | ✅ 实测 | 定时器→PB8继电器+互锁 |
| 7 | 雾化治疗 | ✅ 实测 | 定时器→PB4继电器 |
| 8 | 照明4灯 | ✅ 实测 | PE10-PE13→U32→MOSFET(12V↔0V) |
| 9 | 内/外循环 | ✅ 实测 | PE7电磁铁(12V↔0V) |
| 10 | 新风净化 | ✅ 代码完成 | PTC风机PWM 100% |
| 11 | 护理等级 | ✅ 实测 | PB0/PB1/PC5 HULI LED |
| 12 | 开放式供氧 | ✅ 实测 | U16继电器+6条互锁联动 |
| 13 | 风速调节 | ✅ 代码完成 | PWM驱动PE5/PC13/PE9 |
| 14 | 供氧计时 | ✅ 实测 | HH:MM:SS累计+编码器长按清零 |
| 15 | 运行时间 | ✅ 代码完成 | Flash持久化 |
| 16 | 报警系统 | ✅ 实测 | 7种报警+蜂鸣器+KEY9确认 |
| 17 | 屏幕通信 | ✅ 实测 | 0x01/0x04/0x06/0x82/0x85帧协议 |

# 三、按键映射（对齐原理图）

| CN座 | GPIO | 功能 | key_id | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 | PB12 | 护理等级 | 0x01 | ✅ LEDA1亮 |
| CN3 | PB13 | 照明灯(断路) | 0x02 | ❌ R1断路，由CN8替代 |
| CN5 | PB14 | 检查灯 | 0x03 | ✅ |
| CN7 | PB15 | 红蓝光 | 0x04 | ✅ |
| CN2 | PC6 | 开放式供氧 | 0x06 | ✅ U16咔声+LEDA5亮 |
| CN4 | PC7 | 内循环 | 0x07 | ✅ PE7电磁铁12V↔0V |
| CN6 | PC8 | 新风系统 | 0x08 | ✅ LEDA7亮 |
| CN8 | PC9 | 照明灯(替代CN3) | 0x02 | ✅ LEDA2+LEDA8亮 |
| CN9 | PA8 | 报警确认 | 0x09 | ✅ 蜂鸣器停 |

# 四、指示灯系统

## 4.1 LEDA绿色指示灯

| LEDA | GPIO | 功能 | 亮灯条件 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEDA1 | PA5 | 护理等级 | nursing_level > 0 | ✅ |
| LEDA2 | PC4 | 照明灯 | light_ctrl bit1 | ✅ |
| LEDA3 | PC5 | 检查灯 | light_ctrl bit0 | ✅ |
| LEDA4 | PB10 | 红蓝光 | light_ctrl bit2¦3 | ✅ |
| LEDA5 | PC13 | 开放供氧 | relay O2 bit4 | ✅ |
| LEDA6 | PA0 | 内循环 | switch bit0 | ✅ |
| LEDA7 | PC15 | 新风系统 | switch bit1 | ✅ |
| LEDA8 | PA15 | 照明灯(替代) | light_ctrl bit1 | ✅ |

## 4.2 TM1640数码管指示

| 位置 | 数组下标 | 功能 | 显示方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIGA11 | buf[10] | 雾化进度条 | 4档: 全亮/3⁄4/半/1⁄4/灭 |
| DIGA12 | buf[11] | 消毒进度条 | 4档: 同上 |
| DIGA13 | buf[12] | 供氧指示灯 | 开/关 (O2阀状态) |

# 五、编码器HMI参数调节

编码器接在主板CN17(PB2=A, PA6=B, PA7=Push)。主板5ms扫描Gray code，通过0x06命令转发给屏幕板HMI处理。

| 操作 | 功能 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 按下 | 切换页面: 温度→湿度→O2→返回 | ✅ |
| 旋转 | 调节当前页参数设定值 | ✅ |
| 长按(2秒) | 供氧累计时间清零 | 代码完成 |
| 5秒不操作 | 自动退出编辑模式 | ✅ |

# 六、安全互锁规则

| 规则 | 内容 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热 ⇔ 制冷 互斥 | ✅ |
| 2 | 紫外灯 ⇔ 开放供氧 互斥 | ✅ |
| 3 | 雾化 ⇔ 紫外灯 互斥 | ✅ |
| 4 | 开放供氧 → 强制外循环+新风+禁加热/雾化/UV | ✅ LEDA7联动 |
| 5 | 雾化中 → 禁止开放供氧 | ✅ |
| 6 | 开放供氧 → 禁止加热(冗余) | ✅ U8/U12释放 |

# 七、已知问题

| 问题 | 影响 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| CN3(KEY2照明灯) R1断路 | 该按键不工作 | CN8已替代，待硬件飞线修复 |
| CO2传感器5000ppm不变 | CO2数据不可用 | 需零点校准或更换传感器 |
| UART走CN12临时绕行 | 功能正常 | CN11电平转换器待修 |

# 八、关键修复历史

| 修复内容 | 级别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| struct对齐bug | P0 | SensorData_t与Setpoints_t重叠2字节→加padding |
| 周期性0x85自动确认 | P0 | 静默抑制所有报警→改为KEY9单击发送 |
| Init时钟隐式依赖 | P1 | 各init函数补齐GPIO时钟自给自足 |
| KEY4/KEY5规格对齐 | P1 | KEY4改LED位图，KEY5改定时器启停 |
| 编码器100ms漏步 | P1 | 改为5ms子循环Gray code扫描 |
| LEDA4引脚PB2→PB10 | P1 | 原理图确认LEDA4接PB10非PB2 |
| GRID供氧指示buf[13]→buf[12] | P1 | DIGA14不存在，改为DIGA13 |

# 九、功能测试清单

## 9.1 基础功能

| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电灯测 | 上电 | 全段亮1秒→灭 |  |
| 2 | 温度显示 | 等3秒 | 上排显示当前温度(如25.6) |  |
| 3 | 湿度显示 | 等3秒 | 上排显示湿度%(如43) |  |
| 4 | O2显示 | 等3秒 | 上排显示O2%(如21) |  |
| 5 | CO2显示 | 等3秒 | 上排显示CO2 ppm |  |
| 6 | 下排计时器 | 等3秒 | 00/00/00:00:00 |  |

## 9.2 按键功能

| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 护理等级 | CN1短接松开×3 | LEDA1常亮，HULI LED切换 |  |
| 8 | 照明灯 | CN8短接松开 | LEDA2+LEDA8亮，U32电压变化 |  |
| 9 | 检查灯 | CN5短接松开 | LEDA3亮，U32对应脚变化 |  |
| 10 | 红蓝光 | CN7短接松开 | LEDA4亮，U32两路变化 |  |
| 11 | 开放供氧 | CN2短接松开 | LEDA5+7亮，U16咔声，DIGA13亮，计时走 |  |
| 12 | 关闭供氧 | CN2再短接松开 | LEDA5+7灭，U16释放，DIGA13灭 |  |
| 13 | 内循环 | CN4短接松开 | LEDA6亮，U31电压12V→0V |  |
| 14 | 新风系统 | CN6短接松开 | LEDA7亮 |  |
| 15 | 报警确认 | 有报警时CN9短接松开 | 蜂鸣器停 |  |

## 9.3 互锁验证

| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 供氧禁加热 | CN2开供氧 | U8(PTC)+U12(底热)释放 |  |
| 17 | 供氧强制新风 | CN2开供氧 | LEDA7自动亮(新风强制ON) |  |
| 18 | 关供氧恢复 | CN2关供氧 | 加热恢复(温度低于设定值时) |  |

## 9.4 编码器HMI

| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 进入编辑 | 按下编码器 | 温度区域闪烁+DIGA11闪 |  |
| 20 | 温度调节 | 旋转编码器 | 温度设定值增减 |  |
| 21 | 切到湿度 | 再按编码器 | 湿度区域闪烁 |  |
| 22 | 湿度调节 | 旋转 | 湿度设定值增减 |  |
| 23 | 切到O2 | 再按编码器 | O2区域闪烁 |  |
| 24 | 自动退出 | 5秒不操作 | 回到实时显示 |  |

## 9.5 温控自动

| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 自动加热 | 设定温度>当前+1°C | U8+U12继电器吸合 |  |
| 26 | 加热到位停 | 等温度到达设定值 | U8+U12释放 |  |
| 27 | 自动制冷 | 设定温度<当前-1°C | U23压缩机+U20外风机吸合 |  |

## 9.6 附加GPIO

| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 压缩机指示灯 | 制冷启动时 | PB12/CN14亮 |  |
| 29 | 制氧机信号 | CN2开供氧 | PB5输出3.3V |  |
| 30 | 照明灯4路 | CN8/CN5/CN7按 | PE10-13万用表12V↔0V |  |

## 9.7 异常恢复

| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 看门狗 | 正常运行 | 不复位(IWDG 2s) |  |
| 32 | 通信断开 | 拔屏幕板通信线 | 30秒后主板报COMM_FAULT |  |
| 33 | 通信恢复 | 重新插上 | 屏幕板恢复显示 |  |

# 十、后续工作

| 优先级 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | CN3硬件飞线修复 | R1到PB13断路，硬件工程师处理 |
| 高 | CO2传感器排查 | 零点校准(Pin5接GND 7秒)或更换 |
| 中 | 供氧进度条(方案B) | 加o2_target_time字段+到达目标处理 |
| 中 | CN11电平转换器修复 | 恢复UART1正常通信路径 |
| 中 | 生命体征模块接入 | JFC103实物连接+屏幕显示心率血氧 |
| 低 | iPad APP联调 | 0x01查参数/0x03写参数/0x05查生命体征 |
| 低 | 照明灯板实物接入 | U32+U29连接器接灯板验证4色+护理颜色 |