# HDICU-iPad 通讯协议 v2.2 — 0x07 曲线读取提案

版本: v2.2 草案 (rev 2, 含温度通道)

日期: 2026-04-28

状态: 待与 APP 端 (丁鹏) + 产品 确认后定稿

变更: 在 v2.1 基础上重新定义 `0x07/0x08` 为"读体征数值历史曲线"，支持 4 通道（心率 / 脉搏 / 血氧 / 体温）

────────────────────────────────────

## 一、背景

v1.0 ~ v2.1 协议把 `0x07` 命名为"读心电曲线"(ECG)，但当前硬件（JFC103 模块）不支持 ECG 波形采集，原 0x07 设计永远无法激活。

v2.2 把 `0x07/0x08` 重新定义为"读体征数值历史曲线"，对接 APP 端"最近 N 秒折线图"显示需求。

## 二、命令格式

### 2.1 请求 0x07 (1 字节)

AA 07 01 [CH] CS 55

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CH (通道 ID) | 1 byte | 见 §3 通道定义 |

### 2.2 响应 0x08 (102 字节固定)

AA 08 66 [CH] [N] [DATA × 100B] CS 55

（LEN = 102 = 0x66）

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CH (通道 ID) | 1 byte | 回显请求的通道 |
| N (有效采样点数) | 1 byte | 不同通道最大值不同, 详见 §3 |
| DATA | 100 byte | 采样数据载荷, 编码按通道而定 |

错误情况（未知通道）→ 主板返回 `AA FF 02 01 02 AE 55`（cmd unsupported）。

## 三、4 个通道定义

| CH | 通道 | 每点编码 | 每点字节 | 最大点数 | 窗口 | 范围 / 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 心率 HR | uint8 | 1 B | 100 | 100 秒 | 0~250 bpm, 0=无效 |
| 0x02 | 脉搏 Pulse | uint8 | 1 B | 100 | 100 秒 | 0~250 bpm, 0=无效 |
| 0x03 | 血氧 SpO2 | uint8 | 1 B | 100 | 100 秒 | 0~100 %, 0=无效 |
| 0x04 | 体温 Temp | int16 BE ×10 | 2 B | 50 | 50 秒 | -100~+800 (-10.0~+80.0°C), -999=无效 |

当前硬件特性：

HR 和 Pulse 都来自 JFC103 模块（数值相同，协议保留两通道是为未来双源扩展）

SpO2 来自 JFC103

Temp 来自 NTC（取 `temperature_avg` 平均值）

0x05~0xFF 未来扩展（湿度/O2/CO2 等），当前主板回 0xFF unsupported

0x04 体温通道字节布局（与其他通道差异化）：

byte 0:  CH = 0x04
byte 1:  N  (0~50)
byte 2..3: S0_high S0_low  (int16 BE, S0 = 最旧采样, ×10 单位)
byte 4..5: S1
...
byte 100..101: S49 (最新采样)

0x01/0x02/0x03 字节布局（HR/Pulse/SpO2 等 1 字节通道）：

byte 0:  CH
byte 1:  N  (0~100)
byte 2:  S0  (uint8, 最旧)
byte 3:  S1
...
byte 101: S99 (最新)

## 四、采样规则（主板侧实现）

采样频率: 1 Hz（每秒 1 个点，所有通道同步）

采样源: 在 SystemTask 的 1Hz tick 中读取 `app_data.sensor` 的最新值

HR  → `sensor.heart_rate`（已含校准偏移）

Pulse → `sensor.heart_rate`（同 HR，JFC103 单源）

SpO2 → `sensor.spo2`

Temp → `sensor.temperature_avg`（已含校准）

离线/无效处理:

JFC103 离线 (`!jfc103_valid`): HR/Pulse/SpO2 写 0

NTC 无效: Temp 写 -999 (0xFC19)

buffer 时序:

S0 = 最旧的点（约 N×T 秒前，T=1s）

S_{N-1} = 最新的点（刚刚的 1Hz 采样）

APP 端从左到右画图（旧→新）即可

开机后: buffer 全填初始无效值。`N` 字段反映当前实际有效点数（< 最大值时）。第 N×T 秒后 N 达到上限并持续滚动

## 五、APP 端建议使用模式

### 进入"体征曲线"页面

APP → 0x07 CH=0x01     ← HR 曲线
APP ← 0x08 (102 byte)  ← 立即得到最近 100 秒 HR
APP → 0x07 CH=0x02     ← Pulse
APP ← 0x08
APP → 0x07 CH=0x03     ← SpO2
APP ← 0x08
APP → 0x07 CH=0x04     ← Temp
APP ← 0x08 (50 个 int16)

4 帧请求 + 4 帧响应 ≈ 4 × 107B = 428 byte，115200 波特率约 38ms 完成。页面打开瞬间就有完整历史曲线。

### 停留期间实时滚动

推荐: 每秒 1 次 `0x05` 读体征 + `0x01` 读参数（取 temp_avg），APP 自己 append 最新点到本地 buffer 滚动

流量小（25B/s + 50B/s ≈ 75B/s）

APP 自己维护展示 buffer

替代: 每秒 4 次 `0x07` 重新拉全量（流量大但简单）

最佳: 进页面 0x07 bootstrap, 停留期 0x05+0x01 polling, 切回页面 0x07 重新对齐

### 离开页面

停止 polling 即可。主板 4 个 buffer 一直在累，下次回来 0x07 拿到的就是最新。

## 六、协议优先级

按 v2.1 已有规则补充 0x08 响应（高→低）:

0x02 > 0x06 > 0x04 > 0x08 > 0xFF

## 七、CRC / 时序约束

与 v2.1 一致: CS = `(CMD + LEN + 所有 DATA byte) & 0xFF`

iPad 请求间隔: 建议 1Hz 起步，最快 5Hz

主板响应: 100ms 内

主板 1Hz 采样精度: ±100ms

## 八、主板实现要点（参考，不影响协议）

// 新增 App/data/curve_buffer.c/h
typedef struct {
    uint8_t  hr_buf[100];       // HR 1B/点 × 100
    uint8_t  pulse_buf[100];    // Pulse 1B/点 × 100
    uint8_t  spo2_buf[100];     // SpO2 1B/点 × 100
    int16_t  temp_buf[50];      // Temp 2B/点 × 50
    uint8_t  hr_n, pulse_n, spo2_n;   // 有效点数 (0~100)
    uint8_t  temp_n;                  // (0~50)
    uint8_t  hr_w, pulse_w, spo2_w;   // 写指针 (0~99)
    uint8_t  temp_w;                  // (0~49)
} CurveBuffer_t;

// SystemTask 1Hz tick:
curve_push_1hz(&app_data);
  // hr_buf[hr_w] = sensor.heart_rate; hr_w = (hr_w+1)%100; if hr_n<100 hr_n++;
  // ... 其他 3 通道类似, temp 通道用 50 容量

// ipad_protocol IPAD_CMD_READ_CURVE:
//   parse data[0] = CH
//   按 CH 分发到对应 buffer
//   按时间序输出 (oldest first):
//     起点 = (write_idx - n + cap) % cap   (cap = 100 或 50)
//     依次输出 n 个点 (剩余位填 0/0xFC19)
//   组帧 102B 发送

预估代码量 ~120 行（4 通道+边界处理），RAM 占用 ≈ 350 字节，主板编译大小增量 < 1.5KB。

## 九、协议向后兼容

v2.1 客户端发 0x07 → v2.2 主板返回 102B 数据格式（CH + N + payload）

v2.2 客户端 → v2.1 主板（未升级）：主板回 `AA FF 02 01 02 AE 55`，APP 应有 fallback（用 0x05+0x01 polling）

不影响其他命令（0x01/0x03/0x05/0x09/0x0A/0x0B 全部不变）

## 十、待确认事项（请丁鹏 + 产品填）

| # | 问题 | 默认建议 | 反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HR 与 Pulse 当前数据完全相同 (JFC103 单源)，仍要分两个通道吗？ | 是（保留扩展位） | ? |
| 2 | Temp 用 50 点 / 50 秒窗口可接受吗？ | 是（保温箱温度变化慢，50 秒够看趋势） | ? |
| 3 | 4 通道全部 1Hz 采样可接受吗？ | 是 | ? |
| 4 | S0=最旧 / S_{N-1}=最新 顺序合适吗？ | 是 | ? |
| 5 | HR/Pulse/SpO2=0 表示无效？Temp=-999 表示无效？ | 是 | ? |
| 6 | APP 进页面调 4 次 0x07（每通道一次）流量可接受吗？ | 是（< 1KB 一次完整加载） | ? |
| 7 | 是否要时间戳？ | 否（隐含 1Hz 等距） | ? |
| 8 | 未来通道（湿度/O2/CO2）是否需要纳入 v2.2？ | 否（v2.3 再加，避免本期 scope creep） | ? |

## 十一、实施步骤

✅ 起草本提案

⏳ 你 + 丁鹏 + 产品评审，回填第十节

⏳ 协议定稿，转 `HDICU_iPad通讯协议_v2.2.docx`

⏳ 主板实现（estimate 1.5-2 小时含编译烧录测试）

⏳ APP 端集成

⏳ 联调验证（4 通道曲线显示 + 滚动 + 多次进出页面 + 离线无效值显示）

────────────────────────────────────

末