HDICU-ZKB01A 医疗仓控制系统
完整功能实现与协议文档 v2.1

双MCU架构 · 26+外设 · iPad/屏幕双协议 · Flash持久化 · FreeRTOS

发布日期: 2026-04-19   |   基线: 开发冻结 v2.1   |   文档版本: 1.0

目录

1. 系统架构与硬件平台

2. GPIO与外设映射（已验证）

3. 传感器与数据采集

4. 控制逻辑与安全互锁

5. 按键与HMI用户界面

6. 照明与指示灯控制

7. iPad通讯协议 v2.1（详细）

8. 屏幕通讯协议（详细）

9. Flash持久化存储

10. FreeRTOS任务架构

11. 核心数据结构 AppData_t

12. 故障处理与恢复

13. 已知限制与未来扩展

附录A: 错误码与状态码一览

附录B: JLink调试与验证工具

1. 系统架构与硬件平台

1.1 双MCU架构

HDICU-ZKB01A采用主从双MCU设计,物理隔离显示与控制:

| 角色 | MCU | 职责 | RTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控板 | STM32F103VET6 (Cortex-M3 @72MHz, 512KB Flash, 64KB RAM) | 全部传感器+继电器+协议+控制决策+Flash持久化 | FreeRTOS |
| 屏幕板 | GD32F303RCT6 (Cortex-M4 @120MHz, 256KB Flash, 48KB RAM) | 按键扫描+LED驱动+数码管显示+编码器解码+HMI编辑模式 | 裸机 (主循环+HAL_Tick) |

主从关系: 主板是唯一真相源 (AppData_t),屏幕板只显示。所有状态变化需经过主板。

1.2 通讯链路

| 链路 | UART | 方向 | 波特率 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iPad APP ↔ 主板 | UART1/2 (TBD) | 全双工 | 115200 | 事件驱动 + 500ms查询 |
| 主板 ↔ 屏幕板 | UART (双向) | 全双工 | 115200 | 100ms显示/1s心跳/按键事件驱动 |
| 主板 ← CO2传感器 | UART 单收 | 入 | 9600 | 100ms轮询 |
| 主板 ← O2传感器(含湿度) | UART 单收 | 入 | 9600 | 100ms轮询 |
| 主板 ← JFC103健康模块 | UART 单收 | 入 | 9600 | 主动上报88B帧 |

1.3 电源与保护

系统上电自检: 12V主电→ 5V/3.3V DC-DC → MCU启动 → 外设驱动初始化 → 任务创建 → 调度器启动。

初始化失败处理: 队列/任务创建失败→ 蜂鸣器常鸣死循环 (fatal_init_error)。

2. GPIO与外设映射（已验证）

2.1 主板继电器 (16路)

继电器通过PE0-PE15驱动,bitmap存于 ControlState.relay_status:

| 编号 | GPIO | 功能 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | PE0 | PTC加热器 | HEATING状态 |
| U12 | PE1 | 底热加热 | HEATING状态 |
| U23 | PE2 | 压缩机 | COOLING状态 |
| U20 | PE3 | 外风机 | COOLING状态 |
| U16 | PE4 | O2阀 | 供氧状态(自动/开放/外部请求) |
| U18 | PE5 | 加湿器 | HUMID_STATE_HUMIDIFY |
| U21 | PE6 | UV紫外灯 | 消毒定时运行中 |
| U31 | PE7 | 推拉电磁铁(内/外循环) | setpoint.inner_cycle=1 |
| U19 | PE8 | 雾化器 | 雾化定时运行中 |
| U32 | PE9 | 照明U32 | 照明控制 |
| U15 | PE10-13 | U32四色照明LED | light_ctrl.bit0-3映射 |
| — | PE14-15 | 备用 | 预留 |

2.2 主板GPIO输入

| GPIO | 功能 | 上下拉 | 有效电平 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0-PA3 | 4路温度NTC ADC | 模拟输入 | ADC原始值 |
| PA4 | 主温度传感 (唯一使用) | 模拟输入 | ADC原始→NTC曲线转℃ |
| PB14 | 液位检测 | PULLUP | 低=低液位 |
| PB15 | 尿检测 | PULLUP | 低=检出 |
| PD8 | 总制氧机请求 | PULLUP | 低=请求中(active-low) |
| PB6 | 制氧机请求 | PULLUP | 低=请求中(active-low) |

2.3 主板GPIO输出

| GPIO | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PB3 | 蜂鸣器 | 高=响 |
| PB5 (GY) | 握手输出 / O2-PD8响应 | 默认HIGH;PD8激活时变LOW反馈 |
| PB12 | 压缩机指示LED | 低=亮 |
| PB0/PB1/PC5 | 护理等级LED × 3 | nursing_level=1/2/3点亮对应 |

2.4 屏幕板按键映射 (已实测)

屏幕板通过KEY_ID_MAP (main.c line 1216) 将PIN映射为逻辑key_id:

| 物理位 | PIN | key_id | 功能 | 主板动作 | 硬件输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 | PB12 | 0x01 | 护理等级 | nursing_level ++循环1→2→3→1 | HULI LED × 3 (PB0/PB1/PC5) |
| CN3 | PB13 | — | ❌ R1电阻断路 | CN8替代 | — |
| CN5 | PB14 | 0x03 | 检查灯独立toggle | light_ctrl ^= 0x01 | LEDA3(PC5) |
| CN7 | PB15 | 0x04 | 红蓝光治疗组 | 三态: 灭→蓝→红→灭 | LEDA4(PB10) |
| CN9 | PD3 | 0x05 | UV紫外灯 | 消毒定时启停 | LEDA5 |
| CN2 | PC6 | 0x06 | 开放供氧 (长按2s) | open_o2 ^= 1 (仅action=0x02) | U16阀咔声 |
| CN4 | PC7 | 0x07 | 内/外循环 | inner_cycle ^= 1 | LEDA6(PA0) + U31(PE7)12V |
| CN6 | PD0 | 0x08 | 新风净化 | fresh_air ^= 1 | LEDA7(PC15) |
| CN8 | PC8 | 0x02 | 照明灯 (CN3替代) | light_ctrl ^= 0x02 | LEDA2(PC4) |
| 编码器 | PA7/PA6/PB2 | 0x0A | HMI编辑模式 | 页面切换+参数调节 | 数码管闪烁 |

⚠ 按键扫描 20ms 周期,20ms 软件防抖,2秒长按阈值。

2.5 屏幕板LED指示灯 LEDA1-8

| 编号 | GPIO | 含义 | 点亮条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEDA1 | PA5 | 护理等级1指示 (橙) | nursing=1 |
| LEDA2 | PC4 | 照明灯指示 | light_ctrl.bit1=1 |
| LEDA3 | PC5 | 检查灯指示 | light_ctrl.bit0=1 |
| LEDA4 | PB10 | 红蓝光指示 | light_ctrl.bit2¦bit3=1 |
| LEDA5 | PC13 | UV消毒指示 | disinfect_remaining>0 |
| LEDA6 | PA0 | 内循环指示 | inner_cycle=1 |
| LEDA7 | PC15 | 新风净化指示 | fresh_air=1 |
| LEDA8 | PA15 | 开放供氧指示 | open_o2=1 |

2.6 数码管 DIGA11-13 (U1位选)

| 数码管位 | 显示内容 | 数据源 |
| --- | --- | --- |
| DIGA11 | 雾化定时剩余进度 | fog_remaining / fog_time 换算段数 |
| DIGA12 | 消毒定时剩余进度 | disinfect_remaining / disinfect_time |
| DIGA13 | 开放供氧累计时间指示 | o2_accumulated 时长变色 |

3. 传感器与数据采集

3.1 温度采集 (NTC × 4 + 只用PA4)

4路ADC同时采样 (PA1-PA4),但主板温度控制与屏幕/iPad显示均取 PA4 温度单通道:

温度换算: ADC值 → NTC阻值 → β公式 → 温度 (×10 存储)
范围: -999 (INVALID 占位) ~ +800 (80.0℃)
精度: ±0.5℃ (传感器自身精度)
SensorData.temperature[4] → 4通道诊断显示 (PA1-PA4)
SensorData.temperature_avg → 只填PA4值,作为控制+显示基准

3.2 O2传感器 (串口,含湿度)

单模块同时输出 O2浓度 + 湿度,主板100ms查询一次。

| 字段 | 存储 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| humidity (u8) | 整数% | 0~100 (屏幕显示用) |
| humidity_raw (u16) | x10 | 300~900 (30.0~90.0%, iPad用) |
| o2_percent (u8) | 整数% | 21~100 (屏幕显示用) |
| o2_raw (u16) | x10 | 210~1000 (21.0~100.0%, iPad用) |
| o2_valid (bool) | 通讯存活 | false=超时 |

3.3 CO2传感器

raw ppm 值,范围 0~5000,co2_valid 判断响应超时。

3.4 JFC103健康模块 (88B帧)

被动接收模式,模块主动推送88字节数据帧:

帧格式: AA CC [type=88] [seq] [data×83] [checksum]
关键字段位置 (验证自JFC103v1.3规格):
  byte 65 : heart_rate (bpm),  0=无效
  byte 66 : spo2 (%),          0=无效
  其他字段: ECG波形等 (未消费)
SensorData.jfc103_valid: 1s无数据→false

3.5 液位/尿检

PB14/PB15 PULLUP输入 + 外部开关触发,active-low。读取后存入 SensorData.liquid_level/urine_detect。

3.6 外部O2请求 (v2.1新增)

两路active-low输入:

| 信号 | PIN | 含义 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总制氧机请求 | PD8 | 主制氧机整机需要供氧 | 立刻开U16阀 + PB5变LOW反馈 |
| 单路制氧机请求 | PB6 | 次级制氧机需要 | 开U16阀 (不反馈PB5) |

互锁优先: 雾化中 OR UV中 → 阻止外部O2请求开阀 (安全优先于外部信号)。

4. 控制逻辑与安全互锁

4.1 温度控制 (ControlState.temp_state)

| 状态 | 条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| HEATING | temp_avg < target - 1℃ | U8(PTC) + U12(底热) 吸合 + PTC风机80% |
| IDLE | temp_avg in [target-1, target+1] | 所有加热/制冷释放 |
| COOLING | temp_avg > target + 1℃ | U23(压缩机) + U20(外风机) 吸合 |

1℃死区防震荡,状态切换需持续200ms才生效。

4.2 O2供氧控制 (多源OR + 互锁)

U16 O2阀开启条件 (任一成立):

| 来源 | 条件 |
| --- | --- |
| 自动供氧 | o2_raw < (target_o2 - 2%×10) |
| 开放模式 | setpoint.open_o2 = 1 (CN2长按2s或iPad设置) |
| 外部总请求 | PD8 低电平 (同时驱动PB5→LOW反馈) |
| 外部单路请求 | PB6 低电平 (不反馈PB5) |

互锁优先级 (从高到低):

| 优先级 | 互锁规则 |
| --- | --- |
| 1 (最高) | UV消毒运行中 → 强制关O2阀 (PD8/PB6无效) |
| 2 | 雾化运行中 → 强制关O2阀 |
| 3 | 加热中 且 外部O2请求(PD8¦PB6) → 拒绝开阀 |
| 4 | open_o2=1 持续累计→ o2_accumulated递增,超时报警 |

4.3 加湿控制

U18加湿器开启: humidity_raw < (target_humidity - 3%×10),死区3%。

去湿: 硬件无对应设备,状态机可标记DEHUMIDIFY但无实际动作 (通过开内循环或新风排湿)。

4.4 安全互锁6条规则 (应用在控制决策后)

| 规则 | 逻辑 |
| --- | --- |
| 1 | 加热 与 制冷 互斥 (不可能同时ON,物理不可能) |
| 2 | UV消毒 与 开放供氧 互斥;外部O2请求(PD8/PB6) 让步给UV |
| 3 | 雾化中 → 禁用加热 (雾水+PTC=安全隐患) |
| 4 | 雾化中 → 禁用开放供氧 (高O2+雾→爆燃风险) |
| 5 | 加热中 + 外部O2请求 → 禁用O2 (同4的次级) |
| 6 | 报警未确认 → 蜂鸣器3s重复响,LED常亮报警 |

4.5 定时器 (雾化/消毒/O2累计)

| 定时器 | 启动 | 停止条件 |
| --- | --- | --- |
| fog_remaining | iPad 0x03写fog_time(>0) 或 屏幕0x83 | 倒计时到0 + 蜂鸣3s提示 |
| disinfect_remaining | iPad 0x03写disinfect_time 或 屏幕0x83 或 CN9长按 | 倒计时到0 + 蜂鸣3s |
| o2_accumulated | open_o2=1 时递增 | 编码器长按3秒清零 (frozen spec 4.4) |

4.6 风速 fan_speed (0-3)

0=OFF, 1=低, 2=中, 3=高。通过PWM驱动 (PB9定时器)。

控制优先级: 温度控制 > 用户设定 (HEATING状态强制80% PTC风机,COOLING状态100%外风机)。

4.7 护理等级 nursing_level (1-3)

循环切换: 1→2→3→1 (CN1单击)。对应HULI LED (PB0/PB1/PC5)单个点亮。

frozen spec: 1-3范围,不支持4 (前期客户曾要求,已拒绝)。

5. 按键与HMI用户界面

5.1 按键动作类型 (ActionType)

| ActionType | 含义 | 触发时机 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 单击 | 按下→松开,<2秒 |
| 0x02 | 长按 | 按下保持2秒 |
| 0x03 | 按下事件 | 按下瞬间 |
| 0x04 | 松开事件 | 松开瞬间 |

5.2 按键响应表 (screen_protocol.c case 0x82)

| key_id | action=单击 | action=长按 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 护理 | nursing_level 循环1→2→3 | — |
| 0x02 照明 | light_ctrl ^= 0x02 独立toggle | — |
| 0x03 检查 | light_ctrl ^= 0x01 独立toggle | — |
| 0x04 红蓝光 | 三态: 灭(0x00)→蓝(0x04)→红(0x08)→灭 | — |
| 0x05 UV | 启停当前消毒定时器 | — |
| 0x06 开放O2 | ❌ 忽略 (防误触) | open_o2 ^= 1 (2s长按) |
| 0x07 内/外循环 | inner_cycle ^= 1 | — |
| 0x08 新风净化 | fresh_air ^= 1 | — |
| 0x09 报警确认 | alarm.acknowledged=true | — |
| 0x0A 编码器 | HMI页面切换 | 清零 o2_accumulated (3s) |

5.3 HMI编辑状态机 (屏幕板侧)

状态: LIVE → SET_TEMP → SET_HUMID → SET_O2 → LIVE
触发: 编码器按下循环切换 (0x0A action=0x01)
显示: 编辑的参数区域 500ms闪烁 (on/off交替)
旋转: 编码器旋转 → hmi_apply_encoder_delta → 送0x81到主板
超时: 5秒无操作 → 自动回到LIVE
退出: 按下回车(再按编码器) 或 超时

旋转解码: Gray code 4x查表 (PA6=B, PB2=A), 每4转换=1机械格。累积±5/100ms,int8_t不会溢出。

5.4 编码器旋转发送 0x81 帧

屏幕板 → 主板:  AA 55 81 03 [ParamID] [Value_H] [Value_L] CS ED
主板处理 (screen_protocol.c case 0x81):
  case 0x01: target_temp     (OOB: 100~400)
  case 0x02: target_humidity (OOB: 300~900)
  case 0x03: target_o2       (OOB: 210~1000)
  case 0x04: fan_speed       (OOB: 0~3)
  case 0x05: nursing_level   (OOB: 1~3)

6. 照明与指示灯控制

6.1 light_ctrl 位域定义

| bit | mask | 含义 | 对应按键 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | 0x01 | 检查灯 (U32第3个灯) | CN5 |
| bit1 | 0x02 | 照明灯 (U32第4个灯) | CN8 (CN3已坏) |
| bit2 | 0x04 | 蓝光治疗灯 (U32第1个灯) | CN7 (三态) |
| bit3 | 0x08 | 红光治疗灯 (U32第2个灯) | CN7 (三态) |

6.2 红蓝光三态循环 (方案B - 互斥)

CN7按键,light_ctrl & 0x0C 掩码处理:

当前(bit3,bit2)  →  新状态
  00 (灭)       →  01=0x04 (蓝亮)
  01 (蓝)       →  10=0x08 (红亮)
  10 (红)       →  00 (灭)
  11 (非法)     →  00 (灭, 兜底)
蓝红互斥,不可同时亮。

6.3 U32四色LED硬件驱动

PE10-PE13 直接驱动 (高电平亮)。主板根据 light_status 映射到GPIO。

6.4 光强/亮度调节

当前方案: 简单ON/OFF,无PWM调光。后续可扩展 (预留空间)。

7. iPad通讯协议 v2.1（详细）

7.1 帧格式

iPad APP → 主控:  AA [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] 55
主控 → iPad APP:  AA [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] 55

CS = (0xAA + CMD + LEN + DATA) & 0xFF   (iPad校验包含帧头)
超时响应: 100ms内未收到应答
查询频率: iPad每500ms发0x01/0x05,无应答1s报警,3s断连

7.2 命令清单

| CMD | 方向 | 名称 | 数据长度 | 应答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | iPad→主板 | 读参数 | 0 | 0x02 (46B) |
| 0x02 | 主板→iPad | 参数回复 | 46 | — |
| 0x03 | iPad→主板 | 写参数 (v2.1扩展30B) | 30 | 0x04 (2B) |
| 0x04 | 主板→iPad | 写应答 | 2 | — |
| 0x05 | iPad→主板 | 读实时数据 | 0 | 0x06 (20B) |
| 0x06 | 主板→iPad | 实时数据 | 20 | — |
| 0x07 | iPad→主板 | 读曲线 RESERVED | 1 | 0x08 (102B) |
| 0x08 | 主板→iPad | 曲线 RESERVED | 102 | — |
| 0x09 | iPad→主板 | 写出厂限值 (v2.1) | 18 | 0x04 (2B) |
| 0x0A | iPad→主板 | 读出厂限值 (v2.1) | 0 | 0x0A (18B) |
| 0x0A | 主板→iPad | 出厂限值回复 | 18 | — |
| 0x0B | iPad→主板 | 恢复出厂 (v2.1) | 0 | 0x04 (2B) |
| 0xFF | 主板→iPad | 异常应答 | 2 | — |

7.3 0x03 写参数 (v2.1 30字节)

byte 0-1  : target_temp      (u16 x10, 100~400)
byte 2-3  : target_humidity  (u16 x10, 300~900)
byte 4-5  : target_o2        (u16 x10, 210~1000)
byte 6-7  : target_co2       (u16 ppm, 0~5000)
byte 8-9  : fog_time         (u16 秒, 0~3600)
byte 10-11: disinfect_time   (u16 秒, 0~3600)
byte 12   : fan_speed        (0-3)
byte 13   : nursing_level    (1-3)
byte 14   : inner_cycle      (0/1)
byte 15   : fresh_air        (0/1)
byte 16   : open_o2          (0/1)
byte 17   : light_ctrl       (bitmask)
byte 18-19: reserved / padding
byte 20-21: [v2.1] 备用 (已连接,保持0)
byte 22-23: cancel_flags_bits (v2.1 bit0=temp,bit1=humid,bit2=o2,bit3=co2)
byte 24-25: [v2.1] 温度校准值 (i16 x10, -500~+500)
byte 26-27: [v2.1] 湿度校准值 (i16 x10)
byte 28-29: [v2.1] O2校准值   (i16 x10)
  备注: CO2校准由单独逻辑处理 (参数过多,见0x09)

处理逻辑:

1. 检查 LEN == 30, 否则 silent discard
2. 校验 CS, 不通过 silent discard (不发0xFF,冻结规范)
3. 解析 cancel_flags: bit=0 则忽略对应字段更新
4. OOB检查: 使用 AppData.limits (动态范围, 非硬编码)
   失败 → 发 0x04 ACK 带 IPAD_WRITE_PARAM_OOB + 错误码
5. 校准值变更 → 立即写入 Flash config 区
6. 成功 → 发 0x04 ACK, result=0x00

7.4 0x02 参数回复 (v2.1 46字节)

byte 0-17 : 与0x03写入字段相同 (target_xxx, fan, nursing...)
byte 18-19: [保留]
byte 20-21: [连接字段,保持0]
byte 22-33: [其他现有字段]
byte 34-37: cancel_flags (1B×4: temp, humid, o2, co2)
byte 38-39: temp_calibration (i16 x10)
byte 40-41: humid_calibration
byte 42-43: o2_calibration
byte 44-45: co2_calibration (i16 ppm)

7.5 0x06 实时数据 (20字节)

byte 0-1  : temp_avg         (i16 x10, 当前温度)
byte 2-3  : humidity_raw     (u16 x10)
byte 4-5  : o2_raw           (u16 x10)
byte 6-7  : co2_ppm          (u16)
byte 8-9  : fog_remaining    (u16 秒)
byte 10-11: disinfect_rem    (u16 秒)
byte 12-13: o2_accumulated   (u16 秒)
byte 14   : temp_state       (0-2)
byte 15   : humid_state      (0-2)
byte 16   : o2_state         (0-2)
byte 17   : alarm_flags_lo   (u8)
byte 18   : heart_rate       (u8)
byte 19   : spo2             (u8)

7.6 0x09 写出厂限值 (v2.1 18字节)

byte 0-1  : temp_upper    (u16 x10, 默认400)
byte 2-3  : temp_lower    (u16 x10, 默认100)
byte 4-5  : humid_upper   (u16 x10, 默认900)
byte 6-7  : humid_lower   (u16 x10, 默认300)
byte 8-9  : o2_upper      (u16 x10, 默认1000)
byte 10-11: o2_lower      (u16 x10, 默认210)
byte 12-13: uv_upper      (u16 秒, 默认3600)
byte 14-15: infrared_upper(u16 秒, reserved, 默认3600)
byte 16-17: fog_upper     (u16 秒, 默认3600)

验证: lower < upper, 否则返回 IPAD_ERR_LIMITS_INVALID (0x0A)
写入: 成功后立即Flash持久化, 下次开机加载

7.7 0x0B 恢复出厂 (v2.1)

响应: 0x04 ACK (result=0x00)
动作:
  1. calibration 全部置0
  2. limits 恢复默认值
  3. setpoint 恢复默认 (target_temp=25.0 等)
  4. 【安全】停止所有定时器:
     control_timers_start_fog(d, 0);
     control_timers_start_disinfect(d, 0);
  5. 擦除 Flash Config 区 (下次开机用硬编码)
  6. 保留: runtime_min (运行时累计不清零)

7.8 错误码表

| 宏名 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| IPAD_ERR_NONE | 0x00 | 无错误 |
| IPAD_ERR_TEMP_OOB | 0x01 | 温度超限 |
| IPAD_ERR_HUMID_OOB | 0x02 | 湿度超限 |
| IPAD_ERR_O2_OOB | 0x03 | O2超限 |
| IPAD_ERR_CO2_OOB | 0x04 | CO2超限 |
| IPAD_ERR_FOG_OOB | 0x05 | 雾化时间超限 |
| IPAD_ERR_DISINFECT_OOB | 0x06 | 消毒时间超限 |
| IPAD_ERR_FAN_OOB | 0x07 | 风速值超限 |
| IPAD_ERR_NURSING_OOB | 0x08 | 护理等级超限 |
| IPAD_ERR_CAL_OOB | 0x09 | v2.1 校准值超限 |
| IPAD_ERR_LIMITS_INVALID | 0x0A | v2.1 limits lower>upper |

7.9 异常应答 0xFF (注意)

| 类型 | 值 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| CMD_UNSUPPORTED | 0x01 | 发0xFF,带异常码 |
| PARAM_OOB | 0x02 | 一般不发0xFF,改走0x04 ACK带错误码 |
| CHECKSUM_FAIL | 0x03 | ❌ 静默丢弃,不发0xFF (冻结规范) |
| LEN_ERR | 0x04 | ❌ 静默丢弃,不发0xFF (冻结规范) |

8. 屏幕通讯协议（详细）

8.1 帧格式

主板→屏幕: AA 55 [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] ED
屏幕→主板: AA 55 [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] ED

CS = (CMD + LEN + DATA) & 0xFF   (屏幕校验不含帧头,与iPad不同)
刷新周期: 100ms显示数据 + 1s心跳 + 按键事件驱动

8.2 主板→屏幕 命令

| CMD | 名称 | 周期 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 显示数据 | 100ms | 26B |
| 0x02 | 状态同步 | 事件驱动 | 变长 |
| 0x03 | 报警通知 | 事件驱动 | 变长 |
| 0x04 | 心跳 | 1s | 8B |
| 0x05 | 时间同步 | 启动时 | 变长 |

8.3 0x01 显示数据 (26字节)

byte 0-1  : temp_avg         (i16 x10)
byte 2    : humidity         (u8 %)
byte 3    : o2_percent       (u8 %)
byte 4-5  : co2_ppm          (u16)
byte 6-7  : fog_remaining    (u16 秒)
byte 8-9  : disinfect_rem    (u16 秒)
byte 10-11: o2_accumulated   (u16 秒)
byte 12   : temp_state       (0-2)
byte 13   : humid_state      (0-2)
byte 14   : o2_state         (0-2)
byte 15   : light_status     (bitmask)
byte 16   : switch_status    (bitmask: inner|fresh|open_o2)
byte 17   : fan_speed_actual
byte 18   : nursing_level
byte 19   : alarm_flags_lo
byte 20   : alarm_flags_hi
byte 21   : heart_rate
byte 22   : spo2
byte 23   : liquid_level|urine (bits)
byte 24-25: reserved

8.4 屏幕→主板 命令

| CMD | 名称 | 数据格式 |
| --- | --- | --- |
| 0x81 | 参数设置 (编码器旋转) | ParamID(1B) + Value(2B BigEndian) |
| 0x82 | 按键动作 | KeyID(1B) + ActionType(1B) |
| 0x83 | 定时器控制 | TimerType(1B) + Cmd(1B) + Duration(2B) |
| 0x84 | 心跳应答 | 空或echo |
| 0x85 | 报警确认 | AlarmID(1B) |

8.5 0x83 定时器控制

TimerType: 0x01=雾化, 0x02=消毒, 0x03=供氧累计
Cmd:       0x01=启动, 0x02=停止, 0x03=清零(O2累计)
Duration:  u16 秒 (启动时)

例: 启动消毒30分钟 = AA 55 83 04 02 01 07 08 CS ED
   (type=2消毒, cmd=1启动, duration=0x0708=1800秒)

9. Flash持久化存储

9.1 区域划分

| 区域 | 起始地址 | 大小 | 内容 | 保存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Runtime A | 0x0807F000 | 2KB (Page 254) | total_runtime_min | 1小时 |
| Runtime B | 0x0807F800 | 2KB (Page 255) | 备用 (ping-pong) | — |
| Config A | 0x0807E000 | 2KB (Page 252) | Calibration+Limits | 写入事件 |
| Config B | 0x0807E800 | 2KB (Page 253) | 备用 (ping-pong) | — |

9.2 ping-pong 磨损均衡

写入算法:
  1. 读当前活跃页的计数器
  2. 写入新数据到对立页
  3. 更新对立页计数器 = 当前 + 1
  4. 擦除原页 (延迟到下次写)

读取算法:
  1. 读两页的计数器
  2. 选择计数器值大的页作为"最新"
  3. 校验 checksum, 失败则选另一页
  4. 两页都失败 → 用硬编码默认

9.3 FlashConfig_t 结构 (36字节)

struct FlashConfig_t {
  uint16_t version;        // 0x2001 (v2.1)
  uint16_t pad;
  CalibrationData_t cal;   // 8字节 (4× i16)
  FactoryLimits_t   lim;   // 18字节 (9× u16)
  uint8_t  pad2[2];
  uint32_t checksum;       // CRC32 或 sum
} = 36 bytes

9.4 寿命估算

| 操作 | 频率 | 寿命 (STM32F103 10K cycles min) |
| --- | --- | --- |
| Runtime保存 | 1小时/次 | 10000/24/365 = 1.1年~3年 |
| Config写入 | 人工稀疏 (标定/限值) | >20年 |
| 擦除/编程 | 双页交替 | 实际寿命 × 2 |

⚠ v2.1之前每10分钟保存一次 → 寿命4.6月 → 已改为1小时。

10. FreeRTOS任务架构

10.1 任务清单

| 任务 | 优先级 | 周期 | 栈大小 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorTask | 3 (高) | 100ms | 512 | 读CO2/O2/JFC103/NTC,应用校准 |
| ControlTask | 3 | 200ms | 512 | 温/湿/O2/定时/互锁/继电器输出 |
| AlarmTask | 3 | 100ms | 384 | 告警评估 + 蜂鸣器 + 报警LED |
| CommScreenTask | 2 | 100ms | 768 | 屏幕协议收发 + 编码器解码 |
| CommIPadTask | 2 | 事件驱动 | 768 | iPad协议收发 + 查询响应 |
| SystemTask | 1 (低) | 1s | 384 | runtime累计 + 心跳 |

10.2 共享数据保护

AppData_t g_app_data 通过 app_data_lock()/unlock() 保护
实现: FreeRTOS critical section (taskENTER_CRITICAL, 短暂关中断)
单字段u8/u16读 on Cortex-M3 自动原子, 无需锁
复合字段读写(如struct Setpoints_t整体写) 必须锁

10.3 UART RX架构 (分离关键点)

传感器字节 (CO2/O2/JFC103):
  ISR 直接 → 传感器private static buffer (ISR-safe, 不写共享)

协议字节 (iPad/Screen):
  ISR → QueueSendFromISR → g_ipad_rx_queue / g_screen_rx_queue
  Task context → frame_parser_feed() → 写 AppData (受锁保护)

原因: 避免从ISR写共享数据 (死锁/竞争风险)

11. 核心数据结构 AppData_t

11.1 内存布局 (实测120字节)

验证自JLink dump @ 0x20000138 (枚举=1字节, 总大小110+pad):

| 偏移 | 大小 | 成员 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-29 | 30 | SensorData_t | 4温度+湿度+O2+CO2+HR/SpO2+液位+外部O2请求 |
| 30-47 | 18 | Setpoints_t | 全部目标值+开关状态 |
| 48-67 | 20 | ControlState_t | 3状态(1B enum)+定时+继电器位图+实际值 |
| 68-71 | 4 | AlarmState_t | alarm_flags+buzzer+acknowledged |
| 72-79 | 8 | SystemState_t | runtime_min(4)+boot_uptime(4) |
| 80-87 | 8 | CalibrationData_t | temp+humid+o2+co2 (4× i16) |
| 88-105 | 18 | FactoryLimits_t | 9× u16 (temp/humid/o2上下限+3定时上限) |
| 106-109 | 4 | CancelFlags_t | 4× u8 (v2.1 会话状态) |

11.2 AppData_t 关键字段含义 (选要)

完整定义见 app_data.h。此表列出高频读写字段:

| 字段 | 类型 | 范围 | 更新者 | 读者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sensor.temperature_avg | i16 x10 | -999(inv)~800 | SensorTask | ControlTask+Comm |
| sensor.o2_raw | u16 x10 | 210~1000 | SensorTask | Control+iPad |
| setpoint.target_temp | u16 x10 | 100~400 | iPad/屏幕 | ControlTask |
| setpoint.open_o2 | u8 | 0/1 | CN2长按/iPad | ControlTask |
| setpoint.inner_cycle | u8 | 0/1 | CN4单击/iPad | ControlTask |
| control.temp_state | enum 1B | 0-2 | ControlTask | iPad+屏幕 |
| control.o2_accumulated | u16 秒 | 0~65535 | ControlTask | iPad显示 |
| control.relay_status | u16 bitmap | 0x0000-0xFFFF | ControlTask | 诊断用 |
| alarm.alarm_flags | u16 bitmap | — | AlarmTask | 屏幕+iPad+蜂鸣 |
| system.total_runtime_min | u32 分钟 | 累计 | SystemTask | iPad+Flash |
| calibration.* | i16 x10/ppm | ±500 | iPad 0x03 | SensorTask应用 |
| limits.* | u16 | — | iPad 0x09 | OOB检查基准 |
| cancel_flags.* | u8 | 0/1 | iPad 0x03 | Comm处理器 |

12. 故障处理与恢复

12.1 初始化失败

| 失败点 | 行为 |
| --- | --- |
| Queue创建失败 (xQueueCreate) | fatal_init_error() → 蜂鸣器常鸣死循环 |
| Task创建失败 | 同上 |
| Flash初始化失败 | 跳过加载持久数据, 使用硬编码默认, 继续启动 |
| 传感器首次无响应 | valid=false, 不报警 (上电延迟), 2s后超时报警 |

12.2 通讯超时

| 链路 | 超时阈值 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| iPad查询 | 1秒无应答→报警 | 3秒继续无应答→断连指示 |
| 屏幕心跳 | 30秒 | 报警,但控制继续 (屏幕只显示,主板独立) |
| CO2/O2传感器 | 1秒 | valid=false, 触发ALARM_O2_CO2 |
| JFC103 | 1秒 | valid=false, HR/SpO2置0 |

12.3 掉电恢复

1. 保护数据 (每小时写Flash): runtime_min

2. 配置数据 (事件写): calibration, limits

3. 非持久数据: setpoint, alarm (重启都恢复默认), cancel_flags重置为1

4. 外设状态: 全部OFF (继电器释放),需用户重新启动

12.4 报警机制

7个报警标志位 (ALARM_xxx bitmask):
  bit0 TEMP_HIGH    温度 > target + 5℃
  bit1 TEMP_LOW     温度 < target - 5℃
  bit2 HUMID        湿度持续超差 > 10% 持续60s
  bit3 O2_CO2       传感器超时或值超标
  bit4 HEART_RATE   心率超限 (JFC103)
  bit5 SPO2_LOW     SpO2 < 88%
  bit6 COMM_FAULT   通讯故障

响应: 蜂鸣器间歇响 (200ms on/1s off) + 屏幕红色报警
确认: CN9按键 或 iPad 0x85, 清 acknowledged, 蜂鸣静音

13. 已知限制与未来扩展

13.1 已知问题

| 问题 | 影响 | 规避 |
| --- | --- | --- |
| CN3按键硬件损坏 (R1断路) | CN3不可用 | 软件映射CN8替代 (key_id=0x02) |
| JFC103上电后不主动发包 | HR/SpO2持续0 | 需确认JFC103模块接线+供电 |
| 红外灯 limits.infrared_upper | 未实装,仅预留 | iPad可写值,但不驱动硬件 |
| 硬件无去湿设备 | humid_state可DEHUMIDIFY但无动作 | 需用户开内循环排湿 |
| 0x07/0x08 曲线数据 | RESERVED未实现 | iPad发0x07会收到0x08空数据 |

13.2 未来扩展点

• 红外加热 (PE预留一路)

• O2传感器双模块冗余 (现单路)

• 蓝牙/WiFi远程监控 (UART扩展)

• STM32 Read Protection Level 1 (防逆向,待部署)

• 固件OTA升级 (Bootloader扩展)

13.3 测试基线状态

验证通过 (v2.1 @ 2026-04-19):

✓ CN1-CN9 按键映射 (CN3排除)

✓ LEDA1-8 显示映射

✓ 温度/湿度/O2/CO2 采集

✓ 继电器驱动 (所有16路已测)

✓ iPad 0x03/0x09/0x0A/0x0B (v2.1新指令)

✓ Flash ping-pong 持久化

✓ 6条安全互锁规则

✓ 编码器HMI编辑模式 + 500ms闪烁

待测试:

□ iPad联调 (主板已就绪,等iPad端集成)

□ JFC103实际采集数据 (目前valid=0)

□ 长期Flash寿命 (预计1小时保存,年级验证)

附录A: 错误码与状态码一览

A.1 iPad 错误码 (上面已列,速查)

| 码 | 宏 | 触发 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | IPAD_ERR_NONE | 成功 |
| 0x01 | TEMP_OOB | temp超 limits 范围 |
| 0x02 | HUMID_OOB | humid超范围 |
| 0x03 | O2_OOB |  |
| 0x04 | CO2_OOB |  |
| 0x05 | FOG_OOB | > uv_upper或<0 |
| 0x06 | DISINFECT_OOB |  |
| 0x07 | FAN_OOB | > 3 |
| 0x08 | NURSING_OOB | > 3 或 < 1 |
| 0x09 | CAL_OOB | v2.1 校准 ±500超 |
| 0x0A | LIMITS_INVALID | v2.1 lower>upper |

A.2 iPad 异常类型 (0xFF数据)

| 码 | 宏 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | CMD_UNSUPPORTED | 未知CMD |
| 0x02 | PARAM_OOB | 通常不用,改走0x04 |
| 0x03 | CHECKSUM_FAIL | ⚠静默,不发 |
| 0x04 | LEN_ERR | ⚠静默,不发 |

A.3 状态枚举值

| 枚举 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| temp_state | 0/1/2 | IDLE/COOLING/HEATING |
| humid_state | 0/1/2 | IDLE/HUMIDIFY/DEHUMIDIFY |
| o2_state | 0/1/2 | IDLE/SUPPLYING/OPEN_MODE |

A.4 报警位 bitmap

| bit | mask | 宏 | 触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | ALARM_TEMP_HIGH | 高温 > target+5℃ |
| 1 | 0x02 | ALARM_TEMP_LOW | 低温 < target-5℃ |
| 2 | 0x04 | ALARM_HUMID | 湿度持续超差60s |
| 3 | 0x08 | ALARM_O2_CO2 | O2/CO2传感器异常 |
| 4 | 0x10 | ALARM_HEART_RATE | 心率超限 |
| 5 | 0x20 | ALARM_SPO2_LOW | SpO2 < 88% |
| 6 | 0x40 | ALARM_COMM_FAULT | 通讯故障 |

附录B: JLink调试与验证工具

B.1 dump命令

JLink script: F:\小项目\医疗仓\tmp\jlink_dump.jlink

内容:
  device STM32F103VE
  si SWD
  speed 4000
  connect
  savebin C:\hdicu_dump\appdata.bin     0x20000138 0x78
  savebin C:\hdicu_dump\flash_cfg.bin   0x0807E000 0x40
  savebin C:\hdicu_dump\flash_runtime.bin 0x0807F000 0x40
  q

执行:
  "D:\Program Files\SEGGER\JLink\JLink.exe" \
    -CommanderScript "F:\小项目\医疗仓\tmp\jlink_dump.jlink"

B.2 parse命令 (自动解析所有字段)

python F:\小项目\医疗仓\tmp\parse_appdata.py

输出包含:
  [Sensor]       温度4通道+湿度+O2+CO2+HR/SpO2+外部O2请求
  [Setpoints]    目标值+所有开关+灯控
  [ControlState] 状态机+定时剩余+继电器bitmap+实际值
  [Alarm]        flags+buzzer+ack
  [System]       runtime_min+boot_uptime
  [Calibration]  v2.1校准值
  [FactoryLimits] v2.1出厂限值
  [CancelFlags]  v2.1取消标志
  [Flash Config] 持久化配置区状态

B.3 关键内存地址

| 符号 | 地址 | 大小 |
| --- | --- | --- |
| g_app_data | 0x20000138 | 110 bytes (实测) |
| g_ipad_rx_queue | 0x200001AC | FreeRTOS Queue句柄 |
| g_screen_rx_queue | 0x200001A8 | FreeRTOS Queue句柄 |
| Flash Runtime A | 0x0807F000 | 2KB 页 |
| Flash Runtime B | 0x0807F800 | 2KB 页 |
| Flash Config A | 0x0807E000 | 2KB 页 |
| Flash Config B | 0x0807E800 | 2KB 页 |
| .debug_frame (ELF) | — | 0x408 字节 DWARF栈信息 |

B.4 在线修改 (调试模式)

JLink Commander:
  # 修改目标温度到30.0℃ (offset 30, u16)
  w2 0x20000156 0x012C

  # 强制触发COOLING (offset 48, u8 enum=1)
  w1 0x20000168 0x01

  # 清除所有报警 (offset 68, u16)
  w2 0x2000017C 0x0000

  # 读实时运行分钟
  mem32 0x20000184 1