HDICU-ZKB01A 软件合规差距分析
与落地路线图 (软件侧)

IEC 62304 | ISO 14971 (软件风险) | IEC 81001-5-1 | FDA Premarket Cybersecurity

2026-04-19   |   基线: v2.1 已冻结   |   范围: 仅软件 (硬件不纳入)

0. 执行摘要 (给决策者)

当前软件状态:

• 功能完成度 90% (v2.1 冻结基线)

• IEC 62304 文档体系完成度 ≈ 20% (有源码+部分设计文档,缺SRS/SDD/测试/追溯)

• 代码质量: 结构良好但缺静态分析/单元测试/MISRA

• 安全/可靠性代码: 看门狗未启用,栈/堆监控缺失,无POST自检

• 网络安全: 几乎零 (RDP未开/协议无鉴权/无固件签名)

如要上市,按Class C婴儿保温箱软件分类,至少需要:

P0 (2周): 启用WDT + 栈堆监控 + 传感器合理性校验 + 关键assert → 避免灾难性运行时故障

P1 (6-8周): SRS+SDD+单元测试框架+静态分析+追溯矩阵 → 达到送检文档门槛

P2 (3-6月): 代码重构达MISRA C合规 + 完整系统测试 + 安全启动 → 达到NMPA/FDA申报门槛

⚠ 重要认知: 医疗软件合规不是'再加几个功能',而是'为每一行代码建立可追溯的证据链'。工作量通常是功能开发的2-3倍。

1. IEC 62304 软件安全分类

1.1 分类依据

| Class | 定义 | HDICU适用性 |
| --- | --- | --- |
| A | 软件故障不可能对患者造成伤害 | ❌ 不适用 |
| B | 软件故障可能造成非严重伤害 | ⚠ 部分功能 (如湿度调节) |
| C | 软件故障可能导致死亡或严重伤害 | ✅ 整体 (加热/供氧控制失效可致死) |

结论: HDICU 整机应按 Class C 管理,所有模块采用最严格文档与测试要求。

1.2 Class C 要求的软件交付物 (62304 §5-§9)

| 阶段 | 要求交付物 | HDICU现状 |
| --- | --- | --- |
| 策划 | 软件开发计划 (SDP) | 🔴 无 |
| 需求 | 软件需求规格 (SRS) 带唯一ID | 🟡 部分 (冻结总纲/开发基线) |
| 架构 | 软件架构描述 (SAD) | 🟢 已生成(本项目文档v2.1) |
| 详细设计 | 软件详细设计 (SDD) 模块级 | 🔴 无 |
| 实现 | 源代码 + 编码规范 + 代码评审记录 | 🟡 代码有, 评审无记录 |
| 单元测试 | 单元测试计划+用例+报告+覆盖率 | 🔴 无 |
| 集成测试 | 集成测试计划+用例+报告 | 🔴 无 |
| 系统测试 | 系统测试计划+用例+报告 | 🟡 手工清单刚建立 |
| 发布 | Release Notes + 配置基线 + 已知缺陷清单 | 🔴 无 (git tag都没有) |
| 维护 | 软件维护计划 + 问题解决流程 | 🔴 无 |
| 风险管理 | 软件项风险分析(与ISO 14971集成) | 🔴 无 |
| 配置管理 | 配置管理计划 + 版本控制策略 | 🟡 Git有, 流程无 |

1.3 整体完成度评估

| 维度 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能实现 | 90% | v2.1 冻结基线,iPad/屏幕/传感/控制/存储齐全 |
| 文档体系 | 20% | 架构文档刚生成,SRS/SDD/STP/STR 全缺 |
| 测试证据 | 10% | 无单元/集成/覆盖率报告 |
| 代码质量 | 60% | 结构合理,命名规范,缺静态分析 |
| 风险证据 | 5% | 互锁逻辑有,但无正式FMEA文件 |
| 合规综合 | ≈20% | 按62304 Class C评估 |

2. 文档体系差距 (IEC 62304)

2.1 软件需求规格 SRS - 🔴 最大缺口

当前状态: 有'冻结总纲'/'开发基线',但不符合 IEC 62304 对可追溯 SRS 的要求。

每条需求必须满足:

REQ-ID: 唯一标识 (如 SRS-CTRL-001)
描述   : 客观可验证 (禁止'合理','快速'等模糊词)
来源   : 上游文档或利益相关方
验证方法: 测试/审查/分析/演示
可追溯 : 向下链接到设计ID和测试ID

需要写成 SRS 格式的需求 (估计):

| 域 | 需求数估计 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 温度控制 | ~15 | SRS-CTRL-TEMP-001: 温度偏差>1℃时切换加热状态,200ms内生效 |
| O2控制 | ~12 | SRS-CTRL-O2-005: UV运行中,外部O2请求必须被阻止 |
| 加湿 | ~6 |  |
| 定时器 | ~10 | SRS-TMR-003: 消毒定时到0时蜂鸣3秒 |
| 安全互锁 | ~8 | 6条规则每条1条需求 |
| 报警 | ~10 | 7个报警位每个+分级 |
| 按键/HMI | ~15 |  |
| iPad协议 | ~30 | 每个0x01-0x0B指令+错误码 |
| 屏幕协议 | ~15 |  |
| Flash存储 | ~8 |  |
| 通讯监控 | ~6 | 超时/重连 |
| 启动自检 | ~5 | 🔴 目前几乎无 |
| 合计 | ~140 |  |

2.2 软件详细设计 SDD - 🔴 缺失

应为每个模块写:

- 模块职责 (单一职责原则验证)
- 模块接口 (函数原型 + 前置/后置条件 + 异常)
- 内部状态机图
- 数据流图
- 关键算法说明
- 资源占用 (Stack/Heap/MCU%)
- 与其他模块的依赖关系

HDICU 估计 12-15 个模块需要 SDD:

sensor/(co2,o2,jfc103) · control/(temp,humid,o2,timers) · protocol/(ipad,screen,common)

storage/flash · tasks · alarm · hmi(屏幕侧) · app_data

2.3 追溯矩阵 - 🔴 合规必需

每个软件需求必须双向追溯:

系统需求 (URS)
   ↓
软件需求 (SRS-ID)
   ↓
软件设计 (SDD-ID, 函数/类名)
   ↓
源代码 (文件名 + 函数签名)
   ↓
单元测试 (UT-ID)
   ↓
集成测试 (IT-ID)
   ↓
系统测试 (ST-ID)

格式通常为 Excel 或 DOORS/Polarion 等专业工具。对HDICU规模,Excel足够。

2.4 测试体系 - 🔴 基础设施缺失

| 层次 | 当前 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 无 | 每个关键函数 1-5个用例, 覆盖率 >80% |
| 集成测试 | 无 | 模块间接口, CI自动运行 |
| 系统测试 | 手工清单(今日刚建) | 写成自动化脚本+测试报告模板 |
| 回归测试 | 无 | 每次合入main前全量跑 |
| 验收测试 | 无 | 客户签字确认的测试报告 |

2.5 其他缺失文档

| 文档 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 软件开发计划 SDP | 整个项目的路线图+里程碑 | P1 |
| 软件配置管理计划 SCMP | Git分支策略+版本编号+基线 | P1 |
| 软件问题解决流程 SPRP | Bug发现→修复→验证→关闭 | P1 |
| 软件维护计划 | 发布后如何维护,谁负责 | P2 |
| 编码规范 | C99子集+命名+注释 | P0 (可立即用MISRA改版) |
| 代码评审清单 | 每次PR检查项 | P0 |
| Release Notes模板 | 版本变更+已知问题 | P1 |
| 软件BOM (SBOM) | 第三方库+版本+许可证 | P1 (FreeRTOS等) |

3. 代码质量差距

3.1 MISRA C 2012 合规性

MISRA C 2012 是医疗/汽车/航空软件的事实标准,包含 175+ 条规则。

HDICU 当前代码状况 (抽检):

| 常见问题类别 | HDICU 估计命中 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 隐式类型转换 | 高 | int16_t + int 混合运算未强转 |
| 魔数 (magic numbers) | 中 | 部分已用 #define, 仍有裸数字 |
| switch 无 default | 低 | 多数case有default ✓ |
| goto 使用 | 无 | ✓ |
| 动态内存 (malloc) | 极低 | ✓ 仅FreeRTOS heap |
| 递归 | 无 | ✓ |
| 指针算术 | 中 | 部分ring buffer可改为数组索引 |
| 未使用变量/参数 | 少量 | 已加 __attribute__((unused)) |
| 变量声明未初始化 | 中 | 部分结构体初始化不完整 |

建议引入工具:

| 工具 | 开源/商用 | 覆盖MISRA |
| --- | --- | --- |
| cppcheck | 开源 | 部分MISRA-C 2012规则 |
| PC-lint Plus | 商用~$1500 | 完整MISRA-C 2012 |
| clang-tidy + .clang-tidy | 开源 | 部分 |
| Coverity | 商用 | 全规则 + 深度分析 (大厂首选) |
| Polyspace | 商用 | 形式化验证 (医疗首选) |

3.2 单元测试 - 完全缺失

建议框架: Unity + CMock + Ceedling (嵌入式主流)

应优先覆盖的模块:

| 模块 | 函数 | 测试重要性 |
| --- | --- | --- |
| protocol/common | frame_parser_feed | 🔴 CRITICAL 协议健壮性 |
| protocol/common | frame_build_ipad/screen | 🔴 |
| protocol/ipad | handle_write_params OOB检查 | 🔴 |
| protocol/ipad | handle_write_limits 校验 | 🔴 |
| protocol/ipad | handle_factory_reset 完整性 | 🔴 |
| control/control_timers | timer启停+边界 | 🔴 |
| control/control_logic | 温度状态机迁移 | 🔴 |
| control/control_logic | 6条互锁规则 | 🔴 安全关键 |
| storage/flash_storage | ping-pong 选新页 | 🟠 |
| storage/flash_storage | checksum 计算与校验 | 🟠 |
| sensor/* | 校准值应用+溢出保护 | 🟠 |
| sensor/co2,o2,jfc103 | 包解析+CRC | 🟠 |

估计: 覆盖上述函数需 ~200 个测试用例, 2-3 周工作量。

3.3 代码覆盖率

工具: gcov + lcov (GCC自带,运行在主机mock环境)

目标:

| 覆盖类型 | Class C 推荐 | 最低 |
| --- | --- | --- |
| 行覆盖 Line coverage | ≥90% | ≥80% |
| 分支覆盖 Branch | ≥85% | ≥70% |
| MC/DC (修改条件判定) | ≥100% (关键分支) | — |
| 函数覆盖 | 100% | 100% |

3.4 编码规范缺失

当前代码风格不统一, 建议写 HDICU-CODING-STD-v1.0:

- 命名: 函数 snake_case, 宏 UPPER_SNAKE, 类型 _t 后缀 (已遵循)
- 文件头注释: @file @brief @author @date (部分有)
- 函数头注释: @param @return @warning (未规范)
- 行长度: ≤100 字符
- 缩进: 4空格,无Tab (已遵循)
- 每个.c必须有对应.h (已遵循)
- 禁用: malloc/free, goto, 变长数组, 可变参数 (除printf调试)
- 必须: 所有分支带 default/else
- 必须: 所有 void* 强转都要注释说明为什么
- 静态分析零警告 (MISRA + cppcheck)

3.5 代码评审流程

当前: 无正式评审,commit 直接进main。

建议 (轻量级,适合1-2人团队):

1. 所有改动开 feature/xxx 分支
2. 改动完自己审一遍 (self-review checklist)
3. Git 推远程 + 创建 Merge Request (即使同一人)
4. Claude Code 做第二轮审查 (本项目已在用)
5. 运行静态分析,零警告才能合入
6. 合入前打git tag (里程碑版本)
7. Release Notes 同步更新

4. 安全与可靠性代码差距

4.1 看门狗 - 🔴 P0必须启用

STM32F103 有两个看门狗:

| 类型 | 时钟 | 触发 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| IWDG | LSI 内部低速 | 周期超时 | ✅ 必须启用 (独立时钟,抗噪) |
| WWDG | PCLK1 | 窗口外喂狗 | ⚠ 可选 (更严格但复杂) |

建议实现:

// BSP层 init:
IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
hiwdg.Instance = IWDG;
hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_32;  // 32 → 40kHz/32 = 1.25kHz tick
hiwdg.Init.Reload = 1250;                   // 1秒超时
HAL_IWDG_Init(&hiwdg);

// 在最低优先级 SystemTask 中每 500ms 喂狗
void system_task(void *p) {
    for (;;) {
        HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
    }
}

// ⚠ 风险: 如果高优先级任务(控制/报警)卡住,SystemTask仍能喂狗
// 更安全: 用多任务checkpoint机制, 所有任务签到才喂狗

4.2 栈溢出检测 - 🔴 P0

FreeRTOSConfig.h 需启用:

#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW  2  // 方法2 (最严) = 图案+SP检查

// 实现hook, 触发时记录+复位:
void vApplicationStackOverflowHook(TaskHandle_t xTask, char *pcTaskName) {
    // 1. 关中断
    portDISABLE_INTERRUPTS();
    // 2. 日志到Flash错误扇区 (如果能活下来)
    // 3. 蜂鸣器常鸣 + 触发看门狗复位
    for(;;) {
        HAL_GPIO_WritePin(BSP_BUZZER_PORT, BSP_BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);
    }
}

4.3 堆监控 - 🟠 P1

// 周期性检查堆剩余
size_t free_heap = xPortGetFreeHeapSize();
size_t min_ever  = xPortGetMinimumEverFreeHeapSize();

// 触发阈值告警
if (min_ever < 512) {  // 剩余不足512字节
    // 记录 + 发送告警到iPad
}

4.4 传感器合理性检查 - 🔴 P0

当前仅有 valid 标志 (超时检测),缺数值合理性:

// 温度合理性 (当前仅 clamp):
if (temp_c > 50.0 || temp_c < -10.0) {
    sensor.temp_valid = false;
    log_error(ERR_TEMP_IMPLAUSIBLE, temp_c);
    // ⚠ 仍可能是真实故障(传感器接触不良), 不能简单忽略
}

// 变化率检查 (新增):
if (abs(temp_now - temp_prev) > 5.0 && (now - prev_time) < 1000) {
    // 1秒内变化>5℃ 基本不可能, 标记可疑
    sensor.temp_suspect = true;
}

// O2/CO2/湿度同理

4.5 POST 开机自检 - 🔴 P0

医疗设备必须有开机自检:

int power_on_self_test(void) {
    // 1. Flash CRC 校验 (固件完整性)
    if (!verify_firmware_crc()) return POST_ERR_FW_CORRUPT;

    // 2. RAM 测试 (写入读取模式)
    if (!test_ram_pattern()) return POST_ERR_RAM;

    // 3. 外设存在性 (每个传感器/外设ACK)
    if (!co2_sensor_ping()) return POST_ERR_CO2;
    if (!o2_sensor_ping()) return POST_ERR_O2;

    // 4. GPIO 自检 (关键输出+输入环路)
    if (!gpio_loopback_test()) return POST_ERR_GPIO;

    // 5. 继电器吸合测试 (短时间+电流检测)
    if (!relay_test_sequence()) return POST_ERR_RELAY;

    // 6. 蜂鸣器响一声 (用户感知正常启动)
    beep_startup_tone();
    return POST_OK;
}

// main_app.c 中:
if (power_on_self_test() != POST_OK) {
    show_error_on_screen(post_result);
    fatal_init_error();  // 停止启动
}

4.6 错误日志 - 🟠 P1

当前: 无持久化错误日志, 报警一消失就无法事后诊断。

建议: Flash 错误日志环形缓冲:

typedef struct {
    uint32_t timestamp_sec;  // 自上电/RTC
    uint16_t error_code;
    uint16_t module_id;
    uint32_t context_data;
} ErrorLogEntry_t;  // 12 bytes

// Flash 分配 1KB = 85 条日志, 环形写入
// iPad 可 0x0C 指令导出

// 记录时机:
// - 所有报警触发
// - 传感器合理性失败
// - 通讯超时
// - 栈/堆阈值
// - 启动自检失败

4.7 崩溃恢复 - 🟠 P1

HardFault 处理器当前: 不可知。

// 规范化 HardFault 处理:
void HardFault_Handler(void) {
    // 1. 保存 stack frame (R0-R3, R12, LR, PC, xPSR)
    // 2. 保存到 RAM no-init 区
    // 3. 触发看门狗复位
    //
    // 启动时检查:
    if (last_reset_reason == RST_HARDFAULT) {
        // 记录 + iPad上报 + 不同声音区分
    }
}

4.8 通讯健壮性 - 🟡 部分已做

| 机制 | 当前 | 差距 |
| --- | --- | --- |
| 帧头/帧尾校验 | ✓ AA 55 ... ED/55 | ✓ |
| 校验和 | ✓ 和校验 | ⚠ 建议升级 CRC16 (抗噪更强) |
| 长度字段 | ✓ | ✓ |
| 超时断连 | ✓ 3秒 iPad / 30秒屏幕 | ✓ |
| 重传机制 | 🔴 无 | iPad/屏幕都没有ACK重传, 丢包静默 |
| 序列号/防重放 | 🔴 无 | 同一帧可重复发 |
| 消息ID/去重 | 🔴 无 |  |

5. 网络安全差距 (IEC 81001-5-1, FDA Premarket)

5.1 威胁模型 (STRIDE)

| 威胁 | 示例 | HDICU风险 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spoofing | 假冒iPad发指令 | 🔴 高 (无鉴权) | 双向鉴权 |
| Tampering | 篡改固件/参数 | 🔴 高 (RDP未开) | 固件签名+RDP L1 |
| Repudiation | 事后否认操作 | 🟠 中 | 操作日志 |
| Info Disclosure | 读取固件/数据 | 🔴 高 | RDP + 加密存储 |
| DoS | 协议灌帧打崩MCU | 🟠 中 | 限流+丢弃 |
| Elevation | 协议漏洞提权 | 🟡 低 (无特权分离) | — |

5.2 具体防护差距

| 防护 | 当前 | 目标 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32 Read Protection | 🔴 Level 0 | Level 1 (不可读JTAG) | P0 |
| JTAG/SWD 锁定 | 🔴 未锁 | 生产固件锁定 | P0 |
| Option Bytes 保护 | 🔴 未设置 | Boot-from-Flash only | P1 |
| 固件签名 | 🔴 无 | ECDSA + Bootloader验证 | P2 |
| 安全启动 | 🔴 无 | BL1→BL2→App 链式签名 | P2 |
| iPad协议鉴权 | 🔴 无 (明文) | HMAC 或 TLS | P1 |
| iPad协议加密 | 🔴 明文 | AES-128 对称 | P2 |
| 访问控制 | 🔴 无权限分级 | 用户/管理员/厂家3级 | P2 |
| 审计日志 | 🔴 无 | 所有配置变更记录 | P1 |
| 更新机制 | 🔴 JLink烧录 | 签名OTA | P2 |

5.3 立即可做的 (P0)

// 1. 烧录完成后立即设置 RDP Level 1:
FLASH_OBProgramInitTypeDef ob = {0};
ob.OptionType = OPTIONBYTES_RDP;
ob.RDPLevel = OB_RDP_LEVEL_1;
HAL_FLASH_OB_Unlock();
HAL_FLASHEx_OBProgram(&ob);
HAL_FLASH_OB_Launch();
HAL_FLASH_OB_Lock();

// ⚠ 副作用:
// - 不能再读Flash内容 (防逆向成功)
// - 批量烧录需修改流程
// - 开发调试不能用 (仅量产固件启用)

// 2. 关闭未用的外设时钟 (减少攻击面)
// 3. 禁用 JTAG 保留 SWD (或全禁,生产固件)

6. 落地路线图

6.1 P0 - 2周内 (避免运行时灾难)

| # | 任务 | 估计工作量 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启用 IWDG 独立看门狗 | 2天 | 运行超时自动复位 |
| 2 | configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=2 + hook | 1天 | 栈溢出检测 |
| 3 | 堆监控周期检查+告警 | 1天 | 内存不足预警 |
| 4 | 传感器合理性+变化率检查 | 3天 | 避免传感器故障被忽略 |
| 5 | POST 开机自检 (最小版) | 3天 | 故障不启动 |
| 6 | HardFault_Handler 规范化 | 1天 | 崩溃可诊断 |
| 7 | 关键函数加 assert() 前置/后置条件 | 2天 | 早发现bug |
| 8 | 编码规范文档 + self-review清单 | 1天 | 评审基础 |
| 9 | Git tag + Release Notes (已有版本) | 0.5天 | 版本可追溯 |
| 合计 |  | ~2周 |  |

6.2 P1 - 6-8周 (送检文档门槛)

| # | 任务 | 估计工作量 |
| --- | --- | --- |
| 10 | SRS 编写 (~140条需求,Excel格式) | 2周 |
| 11 | SDD 编写 (12-15个模块) | 2周 |
| 12 | 单元测试框架搭建 (Unity+Ceedling) | 3天 |
| 13 | 关键模块单元测试 (12个核心函数×5用例) | 2周 |
| 14 | 静态分析引入 (cppcheck最低配置) | 3天 |
| 15 | MISRA 违规修复 (优先致命违规) | 1周 |
| 16 | 错误日志Flash环形缓冲 + iPad 0x0C导出 | 4天 |
| 17 | 通讯CRC16升级 (替代和校验) | 3天 |
| 18 | 软件配置管理计划 SCMP | 1天 |
| 19 | 软件问题解决流程 SPRP | 1天 |
| 20 | 追溯矩阵 Excel 建立 (SRS↔代码↔测试) | 3天 |
| 21 | 软件开发计划 SDP (补追) | 1天 |
| 22 | 系统测试用例自动化 (基于已有清单) | 1周 |
| 23 | 代码覆盖率工具链 (gcov+lcov主机mock) | 3天 |
| 合计 |  | ~6-8周 |

6.3 P2 - 3-6月 (上市级)

| # | 任务 | 估计工作量 |
| --- | --- | --- |
| 24 | MISRA C 2012 完整合规 (全部规则零警告) | 1月 |
| 25 | PC-lint Plus 或 Polyspace 引入 | 2周 |
| 26 | 代码覆盖率达标 (行≥90%,分支≥85%) | 1月 |
| 27 | 完整集成测试 (模块间所有接口) | 3周 |
| 28 | 完整系统测试+回归测试自动化 CI | 2周 |
| 29 | 安全启动 Bootloader + 固件签名 | 1月 |
| 30 | iPad协议升级HMAC鉴权 | 2周 |
| 31 | STM32 RDP Level 1 量产工艺 | 1周 |
| 32 | ISO 14971 软件风险分析 (与系统风险集成) | 3周 |
| 33 | FMEA 完整 (每个函数/模块) | 2周 |
| 34 | 软件BOM (FreeRTOS等第三方组件) | 1周 |
| 35 | 用户手册软件部分 + 报警处理指南 | 2周 |
| 36 | 送检前完整文档包整理 | 2周 |
| 合计 |  | ~3-6月 |

7. 具体代码改动清单 (P0优先)

7.1 新增文件

| 文件 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| bsp/bsp_wdt.c/.h | IWDG 初始化+喂狗接口 | P0 |
| app/post.c/.h | 开机自检POST | P0 |
| app/error_log.c/.h | 错误日志Flash环形缓冲 | P1 |
| app/crash_handler.c | HardFault + 复位原因记录 | P0 |
| app/sensor_sanity.c/.h | 传感器合理性+变化率 | P0 |
| test/unity/* | Unity单元测试框架 | P1 |
| test/ut/test_frame_parser.c | 协议解析测试 | P1 |
| test/ut/test_control_logic.c | 互锁规则测试 | P1 |
| test/ut/test_flash_storage.c | 持久化测试 | P1 |
| docs/SRS-*.xlsx | 软件需求 | P1 |
| docs/SDD-*.docx | 详细设计 | P1 |
| docs/trace-matrix.xlsx | 追溯矩阵 | P1 |
| docs/coding-std.md | 编码规范 | P0 |
| ci/cppcheck.yml | 静态分析配置 | P1 |

7.2 修改现有文件

| 文件 | 修改点 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| main_app.c | 调用 post_run() + IWDG init | P0 |
| FreeRTOSConfig.h | configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=2 | P0 |
| tasks/tasks.c | system_task 喂狗 + heap监控 | P0 |
| sensor/*.c | 添加合理性检查后调用error_log | P0 |
| control/control_logic.c | 所有互锁规则加assert前置条件 | P0 |
| protocol/ipad_protocol.c | CRC16替代校验和 + 添加0x0C日志导出 | P1 |
| storage/flash_storage.c | 错误日志扇区+读写API | P1 |
| Makefile | 增加 test 目标 (主机编译mock) | P1 |
| Makefile | 增加 lint 目标 (cppcheck) | P1 |

7.3 工具链引入

| 工具 | 用途 | 开源/收费 |
| --- | --- | --- |
| cppcheck 2.10+ | 静态分析 (基础MISRA) | 开源 |
| Unity + Ceedling | 单元测试框架 | 开源 |
| gcov + lcov | 代码覆盖率 | 开源 |
| clang-format | 代码格式化 | 开源 |
| CMake 或 保留Makefile | 跨平台构建 (主机+MCU) | 开源 |
| GitHub Actions 或 GitLab CI | CI/CD 自动化 | 开源 |
| LibreOffice + Python | 文档自动化生成 | 开源 |
| draw.io | 架构图/流程图 | 开源 |
| PC-lint Plus (可选) | 商用MISRA工具 | $1500 |
| Polarion (可选) | 需求追溯 (>10人团队) | 商用 |

8. 送检前自检清单

8.1 代码质量

[ ] 所有 .c 文件 cppcheck 零警告

[ ] 所有函数有 Doxygen 风格注释 (@brief @param @return)

[ ] 无 magic number (全部 #define 或 const)

[ ] 无 TODO/FIXME 在 main 分支

[ ] 无 printf 在生产代码 (或用宏隔离)

[ ] 所有 switch 有 default

[ ] 所有 if 链有 else (即使是空的或注释)

[ ] 所有指针参数有 NULL 检查

[ ] 所有数组访问边界检查

[ ] 无直接的 malloc/free

8.2 测试证据

[ ] 单元测试用例 >100 个

[ ] 行覆盖率 ≥80%

[ ] 分支覆盖率 ≥70%

[ ] 集成测试用例覆盖所有模块接口

[ ] 系统测试报告 (按SRS逐项验证)

[ ] 回归测试 CI 自动运行

[ ] 性能测试 (任务周期+CPU占用)

8.3 文档完整

[ ] 软件开发计划 (SDP)

[ ] 软件需求规格 (SRS) 每条有ID

[ ] 软件架构描述 (SAD)

[ ] 软件详细设计 (SDD) 每个模块

[ ] 单元/集成/系统测试计划与报告

[ ] 追溯矩阵 (Excel)

[ ] 配置管理计划 + Git分支策略

[ ] 问题解决流程

[ ] Release Notes + Git tag

[ ] 已知缺陷清单

[ ] 软件BOM (第三方组件)

[ ] 编码规范

[ ] 代码评审记录

[ ] 软件风险分析 (ISO 14971 软件项)

[ ] 网络安全评估

8.4 运行时安全

[ ] IWDG 独立看门狗已启用

[ ] 栈溢出检测已启用

[ ] 堆监控已实现

[ ] POST 开机自检完整

[ ] HardFault 捕获+恢复

[ ] 错误日志 Flash 持久化

[ ] 所有传感器合理性检查

[ ] 所有通讯链路超时处理

[ ] 关键参数变更审计

[ ] 崩溃统计+上报机制

8.5 网络安全

[ ] STM32 RDP Level 1 (量产固件)

[ ] JTAG/SWD 锁定 (量产固件)

[ ] 固件签名验证

[ ] 协议鉴权

[ ] 加密通讯 (敏感数据)

[ ] 访问控制分级

[ ] 审计日志

[ ] OTA签名验证

9. 结论与建议

9.1 现状诊断

• 功能层面: 已达到工程样机验证级别,v2.1 功能冻结合理

• 代码层面: 结构清晰、模块化良好,但缺MISRA+单元测试+静态分析,无法证明可靠性

• 文档层面: 有架构文档但缺需求/设计/测试追溯,不满足IEC 62304 Class C

• 运行时层面: 看门狗未启用是最大风险,一次软件死循环可能危及患者

• 合规层面: 距离送检还有 ~2-3 月集中工作量,距离上市还有 ~6-12 月

9.2 建议路径

建议分三阶段推进:

| 阶段 | 目标 | 时长 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 运行时安全底线 | 2周 | P0完成 → 现场测试不炸机 |
| 阶段2 | 文档与测试达标 | 2月 | P1完成 → 可以正式送第三方评估 |
| 阶段3 | 上市级合规 | 3-6月 | P2完成 → NMPA/FDA 申报材料齐备 |

9.3 关键决策点

需要尽快明确:

1. 目标市场: NMPA (中国) / FDA (美国) / CE (欧洲) / 多市场 → 标准不同

2. 预算: 人力 + 工具 (Polyspace等) + 送检费用

3. 团队: 当前只有1人,至少需要增加1名专职QA

4. 时间: 希望什么时候上市

5. 第三方认证机构: 早期参与预评估可省大量返工

⚠ 核心提醒:

医疗软件合规的本质不是'写更多代码',而是'为每一行代码建立可追溯的证据链'。

先不要加新功能,把现有功能做成合规的。