HDICU-ZKB01A iPad 通讯协议 V2.0

协议冻结文档 用于主板与iPad APP双方联调

版本: v2.0    发布日期: 2026-04-18    状态: 待确认

# 一、版本历史

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04初 | 初版: 0x01/0x03/0x05基础协议, 22字节写入包 | 已实现 |
| v2.0 | 2026-04中 | 新增: 取消标志+校准值+出厂限值, 40字节写入包 | 待双方确认 |

# 二、主要变更摘要 (v1.0 → v2.0)

| 变更项 | v1.0 | v2.0 |
| --- | --- | --- |
| 0x03包长度 | 22字节 | 40字节 |
| 取消标志 | 无 | 新增 byte 18-21 (温湿O2CO2) |
| 校准功能 | 无 | 新增 byte 23-30 (4个传感器校准) |
| 出厂限值 | 无 | 新增 byte 31-39 (温湿O2上下限+定时限值) |
| 参数验证方式 | 硬编码范围 | 动态，根据出厂限值校验 |

# 三、未变更部分 (与 v1.0 完全当齐)

以下部分在v2.0保持不v1.0一致, 无需修改:

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理层 | UART 115200 8N1, CN4接口 |
| 帧格式 | AA [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] 55, CS=(CMD+LEN+DATA)&0xFF |
| 0x01读取参数 → 0x02响应 (34字节) | 所有字段完全一致 |
| 0x05读取生命体征 → 0x06响应 (20字节) | 完全一致 |
| 0xFF异常响应 (2字节) | 完全一致 |
| 0x07读取曲线 | 保留未实现 (各端均可先不实现) |
| 交互频率 | 查询间隔≥0.5s, 响应、时限≤100ms |

# 四、0x03 写入包 v2.0 字节定义 (40字节)

请求帧: AA 03 28 [40字节数据] CS 55

注: 0x28 = 40 十进制

## 4.1 字节定义详表

| 字节 | 字段名 | 格式 | 单位/精度 | 有效范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | target_temp | uint16 BE | 0.1°C | [温度下限, 温度上限]×10 | 目标温度 |
| 2-3 | target_humidity | uint16 BE | 0.1% | [湿度下限, 湿度上限]×10 | 目标湿度 |
| 4-5 | target_o2 | uint16 BE | 0.1% | [O2下限, O2上限]×10 | 目标O2浓度 |
| 6-7 | target_co2 | uint16 BE | ppm | 0~5000 | 目标CO2 |
| 8-9 | fog_time | uint16 BE | 秒 | 0~(fog_upper×60) | 雾化时长, 0=停止 |
| 10-11 | disinfect_time | uint16 BE | 秒 | 0~(uv_upper×60) | 消毒时长, 0=停止 |
| 12 | fan_speed | uint8 | 档位 | 0~3 | 0=关, 1=低, 2=中, 3=高 |
| 13 | nursing_level | uint8 | 档位 | 1~3 | 护理等级 |
| 14 | inner_cycle | uint8 | 开关 | 0~1 | 0=外循环, 1=内循环 |
| 15 | fresh_air | uint8 | 开关 | 0~1 | 0=关, 1=开 |
| 16 | open_o2 | uint8 | 开关 | 0~1 | 0=关, 1=开放供氧模式 |
| 17 | light_ctrl | uint8 | 位图 | 0x00~0x0F | bit0=检查 bit1=照明 bit2=蓝 bit3=红 |
| 18 | cancel_temp | uint8 | 标志 | 0 / 非0 | 0=取消更新, 忽略byte 0-1 |
| 19 | cancel_humid | uint8 | 标志 | 0 / 非0 | 0=取消更新, 忽略byte 2-3 |
| 20 | cancel_o2 | uint8 | 标志 | 0 / 非0 | 0=取消更新, 忽略byte 4-5 |
| 21 | cancel_co2 | uint8 | 标志 | 0 / 非0 | 0=取消更新, 忽略byte 6-7 |
| 22 | reserved | uint8 | 预留 | 必须0 | 预留扩展 |
| 23-24 | temp_calibration | int16 BE | 0.1°C | -500 ~ +500 | 温度校准值 |
| 25-26 | humid_calibration | int16 BE | 0.1% | -500 ~ +500 | 湿度校准值 |
| 27-28 | o2_calibration | int16 BE | 0.1% | -500 ~ +500 | O2校准值 |
| 29-30 | co2_calibration | int16 BE | ppm | -5000 ~ +5000 | CO2校准值 |
| 31 | temp_upper | uint8 | °C | 10 ~ 50 | 温度上限 (需>下限) |
| 32 | temp_lower | uint8 | °C | 10 ~ 50 | 温度下限 |
| 33 | humid_upper | uint8 | % | 30 ~ 95 | 湿度上限 |
| 34 | humid_lower | uint8 | % | 30 ~ 95 | 湿度下限 |
| 35 | o2_upper | uint8 | % | 21 ~ 100 | O2上限 |
| 36 | o2_lower | uint8 | % | 21 ~ 100 | O2下限 |
| 37 | uv_upper | uint8 | 分钟 | 0 ~ 60 | UV时间上限 |
| 38 | uv_lower | uint8 | 分钟 | 0 ~ 60 | UV时间下限 |
| 39 | fog_upper | uint8 | 分钟 | 0 ~ 60 | 雾化时长上限(无下限) |

## 4.2 处理规则

### 4.2.1 取消标志语义 (byte 18-21)

• 值 = 0→忽略对应的设定值, 保持原状态

• 值 ≠ 0→按byte 0-7更新设定值 (需通过限值OOB检查)

• 取消不影响其他字段正常更新 (与v1.0 “全封装失败”不同)

### 4.2.2 校准值应用 (byte 23-30)

• 校准值 = 0 →不应用校准, 保持现有校准

• 校准值 ≠ 0→写入Flash永久保存, 以后上报值 = 实测值 + 校准值

• 范围超限→整包拒绝 (err=OOB)

• 校准范围是相对的先加减值: 如标准温度25.0, temp_calibration=30→上报值=25.0+3.0=28.0℃

### 4.2.3 出厂限值 (byte 31-39)

• 限值 = 0 →保持原有限值 (不更新)

• 上限 < 下限→整包拒绝 (err=限值越界)

• 限值超出表中有效范围→整包拒绝

• 更新后限值作为target类参数的动态OOB校验基准

• 保存到Flash持久化, 断电恢复

### 4.2.4 更新优先级

按顺序处理 (任何一步失败→整包拒绝):

1. 校验限值字段 (byte 31-39) 自身合法性

2. 校验校准值字段 (byte 23-30) 范围

3. 根据取消标志和限值, 校验设定值 (byte 0-17)

4. 全部检查通过→一次性应用所有更新

## 4.3 0x04 ACK响应 (2字节, 与v1.0一致)

| 字节 | 内容 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 状态码 | 0x00=成功, 0x01=参数OOB, 0x02=命令错 |
| 1 | 错误类型 | 0x01=温 0x02=湿 0x03=O2 0x04=CO2 0x05=雾化 0x06=消毒 0x07=风速 0x08=护理/其他 0x09=校准 0x0A=限值 |

# 五、请求示例 (完整字节交互)

## 5.1 示例1: 仅更新温度设定 25.0°C (其他均取消更新)

不设校准, 不改限值. 只改温度目标.

AA 03 28 00FA 01F4 00D2 03E8 0000 0000 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CS 55

关键字节解读:

byte 0-1: 0x00FA = 250 = 25.0°C (新设定)

byte 18 = 0x01 ≠ 0 → 应用温度

byte 19 = 0x00 → 取消湿度更新 (保持现有湿度设定)

byte 20 = 0x00 → 取消O2更新

byte 21 = 0x00 → 取消CO2更新

byte 23-30 = 全零 → 不应用校准

byte 31-39 = 全零 → 不更新限值

## 5.2 示例2: 首次出厂设置

设定温度范围[20-40℃], 湿度[40-80%], O2[21-50%], UV最长30分钟, 雾化最长10分钟

AA 03 28 ... 00 00 00 00 ... 28 14 50 28 32 15 1E 00 0A CS 55

关键字节:

byte 31=0x28=40 (温度上限), byte 32=0x14=20 (温度下限)

byte 33=0x50=80 (湿度上限), byte 34=0x28=40 (湿度下限)

byte 35=0x32=50 (O2上限), byte 36=0x15=21 (O2下限)

byte 37=0x1E=30 (UV上限分), byte 38=0x00=0 (UV下限=不限)

byte 39=0x0A=10 (雾化上限分)

## 5.3 示例3: 校准温度+3.0℃, 湿度-1.5%

byte 23-24 = 0x001E = +30 = +3.0℃ (×10格式)

byte 25-26 = 0xFFF1 = -15 = -1.5% (补码)

模块上报值 = 实测值 + 3.0 (温度), -1.5 (湿度)

# 六、联调验收约定

## 6.1 双方必须同时确认的点

| # | 检查项 | 主板实现 | APP实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x03包长度为40 | ☐ parser按LEN=40匹配 | ☐ 发包严格40字节 |
| 2 | 字段大端字节序 | ☐ uint16/int16 BE解析 | ☐ uint16/int16 BE编码 |
| 3 | 取消标志语义 | ☐ byte=0 跳过更新 | ☐ 不更新时写w0而非旧值 |
| 4 | 校准值精度×10 | ☐ int16, 每单位=0.1 | ☐ 发送前×10 |
| 5 | 限值单位为整数 | ☐ uint8, 每单位=1℃/%/分 | ☐ 发送为整数 |
| 6 | 限值越界拒绝 | ☐ 上<下则返回0x0A | ☐ UI先校验 |
| 7 | Flash持久化断电恢复 | ☐ 校准+限值写Flash | ☐ 断电后读到相同值 |

## 6.2 推荐联调步骤

1. 先联调v1.0 (但包扩展到40字节): 验证包解析正确

2. 联调取消标志: 部分字段更新成功

3. 联调校准: 验证值+上报值一致

4. 联调限值: 限值写入后, 用旧范围写参数发0x0A错误

5. 回测断电恢复: 校准和限值在重启后仍生效

# 七、签字确认

本协议一旦签字确认后冻结, 双方按此实现. 任何一方单方改动视为违约.

主板固件开发: __________________  日期: __________

iPad APP开发: __________________  日期: __________

项目负责人: ______________________  日期: __________

备注:_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

# 附录A：校验和计算示例

校验和 CS 计算 (Python):

cs = (cmd + length + sum(data_bytes)) & 0xFF

包格式: AA + cmd + length + data + cs + 55

例: AA 03 28 [40字节] CS 55

cs = (0x03 + 0x28 + sum(这40字节)) & 0xFF

# 附录B：错误码快查表

| 错误码(byte 1) | 含义 | APP处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 温度参数OOB | UI提示温度超出当前有效范围 |
| 0x02 | 湿度参数OOB | 同上 |
| 0x03 | O2参数OOB | 同上 |
| 0x04 | CO2参数OOB | CO2超过5000ppm |
| 0x05 | 雾化时长OOB | 超过上限 |
| 0x06 | 消毒时长OOB | 同上 |
| 0x07 | 风速OOB | 超出0~3 |
| 0x08 | 护理/其他开关OOB | 护理等级或boolean错 |
| 0x09 | 校准值OOB | 范围超±50 |
| 0x0A | 限值越界或不合法 | 上<下或超出表中有效范围 |

# 附录C：防呈客户文档历史

v2.0中对《新增更新功能.docx》的解读和决定:

| 模糊点 | 客户原文 | v2.0定稿 |
| --- | --- | --- |
| byte 20用途 | 18/19/21/22 (跳过20) | 18/19/20/21连续 (视为笔误) |
| 校准字节映射 | 文档前后矛盾 | 23-24温/25-26湿/27-28O2/29-30 CO2 (按章节规则序) |
| 校准精度 | 文中举例"增加5℃" | ×10保持与传感器一致精度 |
| 限值宽度 | 每个限值1字节 | 按文档采用单字节整数 (精度降为1℃/1%/1分) |
| byte 38 红外下限 | 文本byte 38="红外下限" | 视为UV下限 (红外项目不用) |
| 限值更新方式 | 未给定 | 合并到0x03包中 |