HDICU-ZKB01A iPad 通讯协议 V2.1

协议冻结文档 用于主板与 iPad APP 双方联调

版本: v2.1    基于: 新增更新功能 1.docx    日期: 2026-04-19    状态: 待确认

# 一、版本历史

| 版本 | 来源 | 主要更新 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 初版 | 基础协议框架 (0x01/0x03 22B/0x05) | 已实现 |
| v2.0 | 新增更新功能.docx | 初阶新增: 取消标志+校准+限值(全合并到0x03) | 已废弃 |
| v2.1 | 新增更新功能 1.docx | 限值独立0x09 + 新增0x0A/0x0B + 0x02扩展 | 当前 |

# 二、下 v2.0 对比主要变更

| 变更项 | v2.0(尝试) | v2.1(确定) |
| --- | --- | --- |
| 0x03包长度 | 40字节(全合并) | **30字节**(仅含取消+校准) |
| 出厂限值命令 | 合并到0x03 | **独立命令0x09 (18字节)** |
| 0x02响应长度 | 34字节 | **46字节** (附加12字节状态) |
| 读限值命令 | 无 | **新增 0x0A** |
| 恢复出厂命令 | 无 | **新增 0x0B** |
| 校准字节位置 | 23-30 | **22-29** (前移1位) |

# 三、命令总览

## 3.1 APP → 主板

| 命令 | 长度 | 功能 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0字节 | 读实时参数 | 0x02 (46B) |
| 0x03 | 30字节 | 写参数+取消标志+校准 | 0x04 (2B) |
| 0x05 | 0字节 | 读生命体征 | 0x06 (20B) |
| 0x07 | 1字节 | 读曲线(保留) | 保留 |
| 0x09 | 18字节 | 写出厂限值 | 0x04 (2B) |
| 0x0A | 0字节 | 读出厂限值 | 0x0A (18B) |
| 0x0B | 0字节 | 恢复出厂默认 | 0x04 (2B) |

## 3.2 主板 → APP (应答)

| 响应 | 长度 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x02 | 46字节 | 实时参数 + 状态 (扩展) |
| 0x04 | 2字节 | ACK: status + error_code |
| 0x06 | 20字节 | 生命体征 |
| 0x0A | 18字节 | 出厂限值读取 |
| 0xFF | 2字节 | 异常响应 |

# 四、0x03 写参数 (30字节)

帧: AA 03 1E [30字节] CS 55  (0x1E = 30)

| 字节 | 字段 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | target_temp | uint16 BE ×10 | 目标温度, 范围受限值约束 |
| 2-3 | target_humidity | uint16 BE ×10 | 目标湿度 |
| 4-5 | target_o2 | uint16 BE ×10 | 目标O2 |
| 6-7 | target_co2 | uint16 BE | 目标CO2 ppm |
| 8-9 | fog_time | uint16 BE | 雾化时长(秒) |
| 10-11 | disinfect_time | uint16 BE | 消毒时长(秒) |
| 12 | fan_speed | uint8 | 0~3 |
| 13 | nursing_level | uint8 | 1~3 |
| 14 | inner_cycle | uint8 | 0/1 |
| 15 | fresh_air | uint8 | 0/1 |
| 16 | open_o2 | uint8 | 0/1 |
| 17 | light_ctrl | uint8 | 4位图 |
| 18 | cancel_temp | uint8 | 0=取消不更新; 非0=更新byte 0-1 |
| 19 | cancel_humid | uint8 | 同上(byte 2-3) |
| 20 | cancel_o2 | uint8 | 同上(byte 4-5) |
| 21 | cancel_co2 | uint8 | 同上(byte 6-7) |
| 22-23 | temp_calibration | int16 BE | 温度校准偏移值 |
| 24-25 | humid_calibration | int16 BE | 湿度校准偏移 |
| 26-27 | o2_calibration | int16 BE | O2校准偏移 |
| 28-29 | co2_calibration | int16 BE | CO2校准偏移 |

# 五、0x02 读取实时响应 (46字节)

帧: AA 02 2E [46字节] CS 55  (0x2E = 46)

| 字节 | 字段 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | temperature | int16 BE ×10 | 当前温度(校准后) |
| 2-3 | humidity | uint16 BE ×10 | 当前湿度(校准后) |
| 4-5 | o2_percent | uint16 BE ×10 | 当前O2(校准后) |
| 6-7 | co2_ppm | uint16 BE | CO2(校准后) |
| 8-9 | fog_remaining | uint16 BE | 雾化剩余秒 |
| 10-11 | disinf_remaining | uint16 BE | 消毒剩余秒 |
| 12 | fan_speed | uint8 | 当前风速 |
| 13 | nursing_level | uint8 | 护理等级 |
| 14 | inner_cycle | uint8 | 0/1 |
| 15 | fresh_air | uint8 | 0/1 |
| 16 | open_o2 | uint8 | 0/1 |
| 17 | light_status | uint8 | 当前灯位图 |
| 18-19 | o2_accumulated | uint16 BE | 供氧累计秒 |
| 20-23 | runtime_min | uint32 BE | 总运行分钟 |
| 24-33 | 保留 | 全零 | 预留 |
| 34 | cancel_temp_flag | uint8 | 0=取消中, 1=启用 |
| 35 | cancel_humid_flag | uint8 | 同上 |
| 36 | cancel_o2_flag | uint8 | 同上 |
| 37 | cancel_co2_flag | uint8 | 同上 |
| 38-39 | temp_calibration | int16 BE | 温度校准偏移 |
| 40-41 | humid_calibration | int16 BE | 湿度校准偏移 |
| 42-43 | o2_calibration | int16 BE | O2校准偏移 |
| 44-45 | co2_calibration | int16 BE | CO2校准偏移 |

# 六、0x09 写出厂限值 (18字节)

帧: AA 09 12 [18字节] CS 55  (0x12 = 18)

| 字节 | 字段 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | temp_upper | uint16 BE | 温度上限 |
| 2-3 | temp_lower | uint16 BE | 温度下限 |
| 4-5 | humid_upper | uint16 BE | 湿度上限 |
| 6-7 | humid_lower | uint16 BE | 湿度下限 |
| 8-9 | o2_upper | uint16 BE | 氧浓度上限 |
| 10-11 | o2_lower | uint16 BE | 氧浓度下限 |
| 12-13 | uv_upper | uint16 BE | UV时间上限 |
| 14-15 | infrared_upper | uint16 BE | 红外上限 |
| 16-17 | fog_upper | uint16 BE | 雾化上限 |

限值写入后, 0x03的 target_* 字段必须在 [下限, 上限] 区间内, 超限 → 0x04 返回错误.

# 七、0x0A 读出厂限值

请求: AA 0A 00 0A 55  (无数据)

响应: AA 0A 12 [18字节] CS 55  (格式同 0x09 上传)

主板返回 Flash 中存储的限值 (首次上电未写 → 返回硬编码默认值)

# 八、0x0B 恢复出厂默认

请求: AA 0B 00 0B 55  (无数据)

响应: AA 04 02 [status] [err] CS 55  (ACK)

执行动作:

1. 清除 Flash 中的校准值 (全归0)

2. 恢复限值为硬编码默认值

3. 恢复参数设定为默认(25℃/50%/21%/1000ppm)

4. 清除取消标志(全启用)

5. 保持总运行时间 runtime_min 不变

# 九、处理规则

## 9.1 取消标志语义

• 写入: byte 18=0 → byte 0-1 忽略, 保持原有设定

• 写入: byte 18≠0 → 按 byte 0-1 更新设定

• 读取 0x02: byte 34=0 表示当前处于取消状态, =1 表示启用

• 取消后设定值仍在内部维护, 不开启控制决策

## 9.2 校准应用

• 校准值 ≠ 0 → 写入 Flash, 以后上报 = 实测 + 校准

• 校准值 = 0 → 不应用校准 (返回实测值)

• 控制决策使用校准后的值 (与用户看到的值一致)

• 0x01包给屏幕板也采用校准后的值

## 9.3 限值校验

• 0x09 写入时: 下限 > 上限 → 返回0x04 (status=0x02, err=0x0A)

• 0x03 写入时: target_temp ∈ [temp_lower, temp_upper] → OK, 否则返回错误

• 限值无效→整包拒绝, Flash不更新

## 9.4 Flash 持久化

• 校准值: Flash 存储区 (建议物理页对齐)

• 限值: Flash 存储区 (同上)

• 有CRC16校验, 防Flash数据损坏

• 首次上电(Flash空) → 使用硬编码默认值

# 十、请求示例

## 10.1 写温度 25.0℃ 并取消其他更新

AA 03 1E 00FA 01F4 00D2 03E8 0000 0000 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CS 55

byte 0-1 = 0x00FA = 250 = 25.0℃

byte 18 = 0x01 → 应用温度

byte 19,20,21 = 0x00 → 取消湿度/O2/CO2更新

## 10.2 写出厂限值 (温[10,40]℃, 湿[40,80]%)

AA 09 12 00FA 0064 0320 0190 03E8 00D2 0708 0000 0384 CS 55

temp_upper=0x00FA=250=25.0°C? (或无×10 表示250°C?) — 待确认精度

## 10.3 恢复出厂

AA 0B 00 0B 55

# 十一、待确认疑问

以下 7 点本协议中给出推荐默认值, 若客户有特殊要求需事先确认.

| 疑问 | 推荐默认 | 备选 |
| --- | --- | --- |
| 校准值精度 | ×10 (与target_temp一致) | 1℃整数 |
| 限值精度 | ×10 (与target_temp一致) | 整数 |
| "红外上限"含义 | 红外治疗时长上限(预留) | UV的别名?/笔误? |
| UV/雾化/红外时间单位 | 秒 | 分钟 |
| 0x09/0x0B响应格式 | 0x04 ACK | 无响应 |
| 校准影响控制决策 | 用校准后值(与UI一致) | 用原始值 |
| Flash首次上电 | 使用硬编码默认 | 强制写入再用 |

# 十二、签字确认

本协议 v2.1 冻结后, 主板和 iPad 双方按此实现. 变更需午新此文档并重签.

主板固件开发: ______________________  日期: __________

iPad APP 开发: ________________________  日期: __________

项目负责人: __________________________  日期: __________

备注: _______________________________________________________

__________________________________________________________________