HDICU 系统功能检查 + 测试清单

与代码严格对齐    日期: 2026-04-19

# 一、当前按键映射 (严格对码)

## 1.1 按键与功能

| CN座 | GPIO | key_id | 原理图功能 | 实际行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 | PB12 | 0x01 | 护理等级 | 单击循环 1→2→3→1 |
| CN3 | PB13 | 0x02 | 照明灯 | 硬件断路, 不响应 (已由CN8替代) |
| CN5 | PB14 | 0x03 | 检查灯 | 单击独立翻转检查灯 (bit0) |
| CN7 | PB15 | 0x04 | 红蓝光 | 单击三态循环: 灭→蓝→红→灭 |
| CN2 | PC6 | 0x06 | 开放供氧 | 单击忽略, 长按2秒才翻转 |
| CN4 | PC7 | 0x07 | 内循环 | 单击独立翻转 |
| CN6 | PC8 | 0x08 | 新风系统 | 单击独立翻转 |
| CN8 | PC9 | 0x02 | 照明灯(替代CN3) | 单击独立翻转照明灯 (bit1) |
| CN9 | PA8 | 0x09 | 报警确认 | 单击 蜂鸣器停止 |

重点变更 (vs v1.0):

• CN5与CN8 现在各自独立翻转, 不互锁

• CN7 三态循环, 不是同时亮红蓝

• CN2 必须长按 2 秒 (防误触)

## 1.2 按键对物理输出的影响

| 按键 | 其他反馈 |
| --- | --- |
| CN1 | PB1/PB0/PC5轮换高电平; LEDA1常亮(只要nursing≥1) |
| CN5 | U32“检查灯”引脚 12V↔12V 反转; LEDA3 亮/灭跟随 |
| CN7 | U32“蓝光”/“红光”引脚循环; LEDA4亮(任一色开) 灭(全关) |
| CN2 | U16继电器咔声; LEDA5亮; LEDA7联动亮(互锁强制新风); DIGA13亮 |
| CN4 | PE7推拉电磁铁12V↔0V; LEDA6亮 |
| CN6 | PTC风机快速转动(有风机才能听到); LEDA7亮 |
| CN8 | U32“照明灯”引脚 12V↔0V; LEDA2和LEDA8同步亮(同一bit) |
| CN9 | 有报警时 蜂鸣器停 |

# 二、自动控制逻辑

## 2.1 温度控制

只用 NTC通邓2 (PA4) 作为控制依据 (其他4路仅上报)

| 状态 | 进入条件 | 继电器动作 |
| --- | --- | --- |
| HEATING | 温度 < target - 1°C | U8(PTC) + U12(底热) 吸合 + PTC风机80% |
| IDLE | 温度 = target | 所有加热/制冷释放 |
| COOLING | 温度 > target + 1°C | U23(压缩机) + U20(外风机) 吸合 |

## 2.2 供氧控制 (多源 OR)

以下任一成立 → O2阀(U16)开:

• 传感器读数 < target_o2 - 2% (自动供氧)

• setpoint.open_o2 = 1 (开放模式, CN2长按或2s 或 iPad设置)

• PD8 低电平 (总制氧机信号) - 同时PB5变低

• PB6 低电平 (制氧机信号) - PB5不变

互锁: 雾化中或UV中 → 阻止 PD8/PB6 请求开阀 (安全优先)

## 2.3 加湿控制

传感器读数 < target - 3% → U18加湿器吸合

## 2.4 安全互锁 (应用在控制决策后)

| 规则 | 逻辑 |
| --- | --- |
| 1 | 加热与制冷互斥 |
| 2 | UV消毒 与 开放供氧 互斥; 外部O2请求(PD8/PB6) 让步给UV |
| 3 | 雾化 与 UV 互斥 |
| 4 | 开放供氧模式 → 强制外循环 + 强制新风 + 禁加热/雾化/UV |
| 5 | 雾化中 → 禁止开放供氧 与 阻止外部O2请求 (安全防爆) |
| 6 | 开放供氧 → 禁加热 (冗余保护) |

# 三、显示逻辑

## 3.1 上排 U9 数码管

| 位置 | 显示 |
| --- | --- |
| 温度 3位 | 应用校准后的PA4温度 (±10.0℃格式) |
| 湿度 2位 | 应用校准后的湿度% |
| O2 2位 | 应用校准后的O2% |
| CO2 4位 | 应用校准后的CO2 ppm |

## 3.2 下排 U1 数码管

| 位置 | 显示 |
| --- | --- |
| 雾化计时 2位 | 剩余分钟 |
| 消毒计时 2位 | 剩余分钟 |
| 供氧计时 6位 | HH:MM:SS累计 |
| DIGA11 | 雾化进度桡4档 (75/50/25/0%) |
| DIGA12 | 消毒进度桡4档 |
| DIGA13 | 供氧指示灯 (O2阀开=亮) |

## 3.3 LEDA 指示灯 (8额, active-low)

| LEDA | GPIO | 亮灯条件 |
| --- | --- | --- |
| LEDA1 | PA5 | nursing_level > 0 (常亮) |
| LEDA2 | PC4 | light_status bit1 (照明灯开) |
| LEDA3 | PC5 | light_status bit0 (检查灯开) |
| LEDA4 | PB10 | light_status bit2¦bit3 (红或蓝任一开) |
| LEDA5 | PC13 | relay O2 bit4 (O2阀开, CN2长按) |
| LEDA6 | PA0 | switch bit0 (内循环, CN4) |
| LEDA7 | PC15 | switch bit1 (新风, CN6或互锁强制) |
| LEDA8 | PA15 | light_status bit1 (同LEDA2, CN8同步) |

# 四、v2.1 协议新增 (需iPad或串口工具)

## 4.1 0x03 包扩展 22→30字节

| 字节 | 含义 |
| --- | --- |
| 0-17 | 与v1.0一致 (温湿O2CO2/计时/开关) |
| 18-21 | 取消标志 (0=取消不更新对应target) |
| 22-29 | 校准偏移值 (4×int16, ×10) |

## 4.2 0x02 响应扩展 34→46字节

| 字节 | 含义 |
| --- | --- |
| 0-33 | 与v1.0一致 |
| 34-37 | 当前取消标志 |
| 38-45 | 当前校准值 (从 Flash 加载) |

## 4.3 新命令

| 命令 | 长度 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0x09 | 18B | 写出厂限值 (Flash永久保存, 下限≥上限会被拒) |
| 0x0A | 0B | 读出厂限值 (返回18B) |
| 0x0B | 0B | 恢复出厂默认 (校准与限值全重置, runtime保留) |

## 4.4 校准值应用

SensorTask 每次读传感器后: 上报值 = 传感器原始值 + 校准偏移

影响范围: 0x02上报/0x01屏幕包/温控决策 全部使用校准后值

## 4.5 动态 OOB

0x03 写 target_temp/humid/o2 使用 Flash 中的限值作为边界, 不再用硬编码[100,400]等

首次上电 Flash空 → 使用默认限值 (同v1.0)

# 五、测试清单

## 5.1 上电基础 (必测)

| # | 测试 | 预期现象 | 通过于否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电 | 全亮灯测1秒后灭, 温湿O2CO2数码管显示数据 |  |
| 2 | 蜂鸣器 | 默认不响 (除非有报警条件) |  |
| 3 | LEDA1 | 常亮(默认nursing=1) |  |

## 5.2 灯按键 (独立)

| # | 测试 | 预期现象 |
| --- | --- | --- |
| 4 | CN5单击 | LEDA3亮, U32“检查灯”12V→0V; 再按灯灭 |
| 5 | CN8单击 | LEDA2和LEDA8同时亮, U32“照明灯”12V→0V; 再按灭 |
| 6 | CN5开 + CN8开 同时 | 两者独立点亮, 互不影响 (验证取消互锁) |
| 7 | CN7第1次单击 | LEDA4亮, U32“蓝光”12V→0V (红不亮) |
| 8 | CN7第2次单击 | 蓝灭, U32“红光”12V→0V (仅红亮); LEDA4仍亮 |
| 9 | CN7第3次单击 | 红灭, 全部灭, LEDA4灭 |

## 5.3 其他按键

| # | 测试 | 预期现象 |
| --- | --- | --- |
| 10 | CN1单击×3 | JLink读PB1/PB0/PC5轮换高电平 (需JLink, 可跳过) |
| 11 | CN2单击 | 无任何反应 (防误触, 重要验证) |
| 12 | CN2长按2秒 | U16咔声吸合, LEDA5亮, LEDA7同时亮(互锁强制新风), DIGA13亮, 供氧计时走 |
| 13 | CN2再长按2秒 | U16释放, LEDA5灭, LEDA7灭, DIGA13灭 |
| 14 | CN4单击 | PE7电磁铁输出变化(万用表U31 12V↔0V), LEDA6亮 |
| 15 | CN6单击 | LEDA7亮 (接了PTC风机能听到转速变快) |
| 16 | CN9单击 (在报警中) | 蜂鸣器立即停 |

## 5.4 传感器

| # | 测试 | 预期现象 |
| --- | --- | --- |
| 17 | NTC2(PA4)接上 | 上排温度显示合理数值 |
| 18 | 手朶NTC2 | 温度显示上升 |
| 19 | CO2传感器 | 上排CO2显示 (需几分钟预热) |
| 20 | O2传感器 | 上排O2显示21%, 湿度显示环境值 |
| 21 | JFC103夛手指 | 几秒后心率/血氧起作用 (JLink验证) |

## 5.5 安全互锁 (重要)

| # | 测试 | 预期现象 |
| --- | --- | --- |
| 22 | CN2长按开供氧后 手摸NTC加热 | U8/U12 不吸合 (互锁规则6禁加热) |
| 23 | 启动雾化后 再长按CN2 | U16不吸合 (互锁规则5) |
| 24 | 启动消毒(iPad)后 CN2长按 | UV让步供氧进入, U14释放, U16吸合 (互锁规则2) |

## 5.6 v2.1新协议 (需iPad或串口工具)

| # | 测试 | 预期现象 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 发0x01 | 收到46字节的响应 (v1.0是34) |
| 26 | 发22字节0x03 (旧格式) | 返回0x04 错误码 |
| 27 | 发30字节0x03 byte18-21全为1 | 按原处理逻辑更新参数 |
| 28 | 发30字节0x03 byte18=0 且target_temp=99(越限) | 温度不检查OOB 返回成功 (取消不更新不检查) |
| 29 | 发0x09写限值, 上限<下限 | 返回0x04 err=0x0A |
| 30 | 发0x09写合法限值 重启后 发0x0A | 读到刚写的限值 (Flash永久保存) |
| 31 | 发0x0B | U30雾化继电器释放 (如果之前在跑) |
| 32 | 发0x03写temp_calibration=+50, 下个0x02响应 | 上报温度增加5°C; 屏幕显示也增加5°C(同步) |

# 六、已知边界与限制

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| CN3硬件断路 | 仅CN8能控照明灯, CN3本身不工作 |
| 紫外灯不能按键控制 | 仅iPad/定时器启停 |
| 红外上限字段 | 仅存在协议, 主板不控制(预留) |
| runtime保存频率 | 1小时写一次Flash, 掉电丢失1小时记录(以内) |
| v2.1旧iPad不兼容 | 0x03 22字节会被拒绝, APP必须同步升级 |