HDICU-ZKB01A 医疗仓控制系统

项目逻辑功能文档

版本日期: 2026-04-18

# 一、产品概述

新生儿/宠物培养箱控制系统。通过密闭舱控制内部环境(温度/湿度/氧浓度/CO2), 监测生命体征, 支持雾化治疗/消毒杀菌/供氧治疗等功能。

# 二、硬件架构

## 2.1 双 MCU 架构

| 项 | 主板 | 屏幕板 |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32F103VET6 (Cortex-M3, 72MHz, 512KB Flash) | GD32F303RCT6 (Cortex-M4, 72MHz, 256KB Flash) |
| 系统 | FreeRTOS 6任务 | 裸机 main loop + SysTick |
| 运行代码 | 4421 行 | 1342 行 |
| 固件大小 | ~25 KB | ~5 KB |
| 功能 | 控制决策/传感器采集/报警/协议处理 | 数码管显示/按键扫描/HMI交互 |

## 2.2 通信架构

| UART | 用途 | 接口 | 波特率 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART1 | 屏幕板通信 | CN3 (PA9/PA10) | 115200 |
| UART2 | iPad APP 通信 | CN4 (PA2/PA3) | 115200 |
| UART3 | CO2传感器 MWD1006E | CN5 (PB10/PB11) | 9600 |
| UART4 | O2传感器 OCS-3RL | CN16 (PC10/PC11) | 9600 |
| UART5 | 生命体征 JFC103 | CN1 (PC12/PD2) | 38400 |

## 2.3 9路继电器

| # | GPIO | 功能 | 电压 | 控制逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PE1 | PTC加热 | 220V | 温控HEATING |
| 1 | PE0 | 底部加热 | 220V | 温控HEATING |
| 2 | PB9 | 红外灯 | 220V | 空置不用 |
| 3 | PB8 | 紫外消毒灯 | 220V | 消毒定时器 |
| 4 | PB7 | O2电磁阀 | 12V | 供氧控制(多源OR) |
| 5 | PE4 | 加湿器 | 220V | 湿控HUMIDIFY |
| 6 | PE3 | 空调外风机 | 220V | 制冷/除湿 |
| 7 | PE2 | 空调压缩机 | 220V | 制冷/除湿 |
| 8 | PB4 | 雾化器气泵 | 12V | 雾化定时器 |

## 2.4 MOSFET驱动输出

| GPIO | 功能 | 电压 |
| --- | --- | --- |
| PE5 | 空调内风机1 | 12V |
| PE9 (PWM) + PE6 | PTC风机调速 | 12V |
| PC13 | 空调内风机2 | 12V |
| PE7 | 推拉电磁铁(内外循环) | 12V |
| PE10-PE13 | U32照明灯4色 | 12V |

## 2.5 输入信号

| GPIO | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PA0-PA5 | 4路NTC温度ADC | 温控取PA4单通道 |
| PB14 | 液位检测 | active-low pullup |
| PB15 | 尿液检测 | active-low pullup |
| PD8 | 总制氧机信号(新) | LOW=请求开O2+PB5LOW |
| PB6 | 制氧机信号(新) | LOW=请求开O2 |
| PB2/PA6/PA7 | 旋转编码器 CN17 | A/B相+Push |

# 三、17项功能规格与实现

| # | 功能 | 实现方式 | 控制周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱内温度控制 | NTC(PA4)采集→粮差(±1°C)状态机→PTC+底热(加热)/压缩机+外风机(制冷) | 200ms |
| 2 | 湿度控制 | O2传感器读湿度→状态机(±3%)→加湿器 | 200ms |
| 3 | 氧浓度控制 | O2传感器→状态机(±2%)→O2电磁阀+开放供氧模式 | 200ms |
| 4 | CO2浓度监测 | MWD1006E纯UART输出, 仅监测+报警 | 100ms |
| 5 | 生命体征 | JFC103 88字节帧, 心率血氧 | 100ms |
| 6 | 紫外消毒 | 定时器(0~3600s)→紫外灯继电器, 有互锁 | 1s tick |
| 7 | 雾化治疗 | 定时器(0~3600s)→雾化气泵继电器 | 1s tick |
| 8 | 照明4灯 | CN5/CN7/CN8→light_ctrl 4bit→PE10-13 (方案B互锁) | 事件 |
| 9 | 内/外循环 | CN4按键→inner_cycle→PE7电磁铁 | 事件 |
| 10 | 新风净化 | CN6按键→fresh_air→PTC风机100% | 事件 |
| 11 | 护理等级 | CN1循环1-2-3→PB0/PB1/PC5突变(HULI LED) | 事件 |
| 12 | 开放式供氧 | CN2或iPad→open_o2→强制新风+禁加热/雾化/UV | 事件 |
| 13 | 风速调节 | iPad设0-3档→PWM驱动PE5/PC13 | 200ms |
| 14 | 供氧计时 | O2阀开时每秒+1, 编码器长按清零 | 1s tick |
| 15 | 运行时间 | SystemTask累加(分钟), Flash持久化 | 1s |
| 16 | 报警系统 | 7种报警+间歇蜂鸣器+KEY9/0x85确认 | 100ms |
| 17 | 屏幕通信 | 0x01显示/0x04心跳/0x06编码器/0x82按键/0x85报警 | 100ms |

# 四、控制逻辑状态机

## 4.1 温度控制

| 状态 | 进入条件 | 输出动作 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 温度 ∈ [setpoint-1, setpoint+1] | 所有加热/制冷关 |
| HEATING | 温度 < setpoint-1 | PTC开+底热开+PTC风机80% |
| COOLING | 温度 > setpoint+1 | 压缩机+外风机 |

fail-safe: 温度传感器无效(-999) → 所有热/冷关闭, 防窃加热

## 4.2 湿度控制

| 状态 | 进入条件 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 湿度在范围 | 加湿器关 |
| HUMIDIFY | 湿度 < setpoint-3% | 加湿器开 |
| DEHUMIDIFY | 湿度 > setpoint+3% | 压缩机+外风机(与制冷共用) |

## 4.3 O2控制

| 状态 | 进入条件 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | O2 ≥ setpoint | O2阀关 |
| SUPPLYING | O2 < setpoint-2% | O2阀开 |
| OPEN_MODE | setpoint.open_o2=1 | O2阀开 + 强制外循环/新风/禁热 |

O2阀以OR逻辑: SUPPLYING || OPEN_MODE || PD8低 || PB6低 (任一成立即开)

互锁优先于OR: 雾化中或UV中 → 外部请求被阻止

# 五、安全互锁规则

| 规则 | 内容 | 实现逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热↔制冷 互斥 | 两者同时→强制关加热 |
| 2 | UV消毒↔开放供氧 互斥 | UV让步给开放供氧; 外部O2请求让步给UV |
| 3 | 雾化↔UV消毒 互斥 | UV让步给雾化 |
| 4 | 开放供氧 → 强制外循+新风+禁加热/雾化/UV | Rule 4复合联动 |
| 5 | 雾化中 → 禁止开放供氧或外部O2请求 | 防爆炸(纯氧+残留气溶胶) |
| 6 | 开放供氧 → 禁止加热 | 冗余保护, 与Rule 4一致 |

互锁在interlock_apply()中执行, 作为状态机输出的最终裁决级。报警状态会在对应互锁触发时日志.

# 六、报警系统

| 报警ID | 触发条件 | 延时 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALARM_TEMP | 温度偏差>5°C | 10s | 舱内温度跨大范围 |
| ALARM_HUMID | 湿度偏差>5% | 10s | 湿度无法制… |
| ALARM_O2_CO2 | O2偏差>5%或CO2>5000ppm | 10s | 严重气体环境问题 |
| ALARM_HEART_RATE | 心率50-140外 | 3s | JFC103驾驶者忽略方式已联动 |
| ALARM_SPO2_LOW | 血氧<85% | 3s | JFC103有效值才触发 |
| ALARM_COMM_FAULT | 屏幕板心跳超时 | 30s | 双MCU通信异常 |

蜂鸣器: 有报警时间歇鸣500ms开500ms关. 按键CN9或iPad 0x85 确认后自跁停. 报警条件持续不除时, KEY9只停蜂鸣器, 不清除报警标志.

# 七、双板通信协议摘要

帧格式: AA 55 [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] ED, CS=(CMD+LEN+DATA) & 0xFF, 不含帧头帧尾

| 方向 | 命令 | 长度 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板→屏幕 | 0x01 | 26字节 | 显示数据(全传感器+计时+状态) |
| 主板→屏幕 | 0x04 | 8字节 | 心跳(运行时间) |
| 主板→屏幕 | 0x06 | 2字节 | 编码器事件(按下/长按/旋转) |
| 屏幕→主板 | 0x81 | 3字节 | 参数设置(编码器调参) |
| 屏幕→主板 | 0x82 | 2字节 | 按键事件(key_id+action) |
| 屏幕→主板 | 0x83 | 4字节 | 定时器控制(雾化/消毒) |
| 屏幕→主板 | 0x84 | 8字节 | 心跳应答 |
| 屏幕→主板 | 0x85 | 1字节 | 报警确认(KEY9触发) |