新功能开发难度评估

需求2026-04-XX 新增更新功能

版本日期: 2026-04-18

# 一、概述

本评估对《新增 更新功能.docx》中的 5 项需求进行难度级别、工作量、风险级别评估, 用于项目排期参考。

难度级别: L1(很简单) / L2(简单) / L3(中等) / L4(难) / L5(很难)

# 二、5项需求概览

| # | 需求名称 | 难度 | 工作量 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯和检查灯独立 | L1 | 0.5小时 | 低 |
| 2 | 开放式供氧改长按 | L1 | 0.5小时 | 低 |
| 3 | iPad 0x03 新增取消标志 | L2 | 2小时 | 中 |
| 4 | 校准功能 (温/湿/O2/CO2) | L4 | 1-1.5天 | 中-高 |
| 5 | 出厂限值设置 | L4 | 1-2天 | 高 |

总工作量估计: 3-5 个全工作日

实际工作量受客户疑问点确认时间、联调迭代次数影响

# 三、需求1：照明灯/检查灯独立 【L1】

## 实现范围

| 文件 | 行数变动 |
| --- | --- |
| screen_protocol.c case 0x02/0x03 | 退回宀单翻转(bit0/bit1)，≤5行 |

## 技术点

从方案B (观察组互斗) 退回到独立 toggle。之前的实现更容易恢复, git log 里相关历史代码完整保留。

## 风险

较低。需同时根据用户习惯更新面板使用说明.

## 测试

CN5/CN8 在不同状态切换, 验证 LED 燃转状态互不影响

# 四、需求2：开放供氧改长按 【L1】

## 实现范围

| 文件 | 行数变动 |
| --- | --- |
| screen_protocol.c case 0x06 | 将操作从 action_type=0x01 移至 action_type=0x02, 或删除单击方式处理 |

## 技术点

屏幕板已有长按 (按住 2秒发 action_type=0x02) 机制, 无需动屏幕板代码。主板只需换个 action_type 判定。

## 风险

低。注意要求: 单击不触发 open_o2。误触风险 ↓。

## 测试

CN2 单击 → 无反应; CN2 按住 2秒→ U16咔声

# 五、需求3：iPad 0x03 取消标志 【L2】

## 实现范围

| 文件 | 行数变动 |
| --- | --- |
| ipad_protocol.c handle_write_params | +20行：判断 byte 18/19/21/22 非0时更新对应字段 |
| protocol_defs.h | 可能需调整 IPAD_WRITE_DATA_LEN |
| iPad写入协议文档 | 同步更新 |

## 技术点

1. 包长度仍为 22字节，原byte 18~21保留为替换为取消标志

2. 原"全字段OOB则全部拒绝"的严格规范需修正: 被取消的字段不变OOB检查

3. 对于被取消的参数，允许其他参数正常写入 (不需整包拒绝)

4. 确认 Q1: 使用 byte 18/19/20/21 还是 跳过 20

## 风险

中。风险点:

• 实现后iPad没跟上协议更新→ APP会错发→ 写入失败

• 取消标志逻辑很容易误解 "0 表示更新值为0" vs "0 表示取消"

• 需同时更新客户iPad接口文档, 保持一致

# 六、需求4：校准功能 【L4】

## 实现范围

| 文件 | 行数变动 |
| --- | --- |
| app_data.h | +校准状态 CalibrationData_t (4字段 int16, 8字节) |
| app_data.c | 初始化加载来自 Flash |
| ipad_protocol.c | handle_write_params 扩展 byte 23-30 解析 |
| flash_storage.c | 扩展 校准数据持久化, +50行 |
| tasks.c SensorTask | 读取传感器后应用校准值，+20行 |
| screen_protocol.c | 0x01包温度/湿度/O2/CO2 发送校准后的值 |

## 技术点

1. 校准值需 Flash 持久化, 断电恢复。现有 flash_storage 仅持久化总运行时间, 需扩展为通用键值保存。

2. 校准值应用位置: 建议在 SensorTask 读取传感器后统一应用, 避免多处重复应用。

3. 校准范围限制: 防止用户输入奇高或奇低的校准值 (建议限制 ±50℃, ±50%)

4. 与报警的交互: 校准后的值只是"显示值"还是"控制值"? 如果温度+5校准, 控制也用+5后的值?

## 风险

中-高:

• Flash 读写新增 struct, 需终认对齐、先创建后用. 结构改变后以前flash数据丢失

• 校准后的值用于控制还是显示由需求不明确 (文档仅说"上报")

• 用户校准值错误 (如校准 100℃) 可能导致报警错发或失效

• 无法复原为出厂值的风险 (如需, 需增加 reset_cal 命令)

# 七、需求5：出厂限值设置 【L4】

## 实现范围

| 文件 | 行数变动 |
| --- | --- |
| app_data.h | + FactoryLimits_t (9个上下限字段) |
| flash_storage.c | 持久化空间分区 + CRC校验加强, +60行 |
| ipad_protocol.c handle_write_params | 动态OOB检查, 以 g_limits 替换硬编码范围 |
| (可选) 新命令 0x09 出厂设置 | 电码保护 + 独立更新流 |

## 技术点

1. Flash存储空间分区和版本控制。校准和限值可能作为独立模块 key-value 存放。

2. 首次上电 Flash 空, 需用硬编码默认范围初始化

3. 限值范围验证: 防止下限>上限, 防止写入奇值

4. 与现有10多处 OOB 检查逻辑 (ipad, 屏幕, 编码器HMI) 相关联, 需统一对接引用 g_limits

5. 旋转编码器HMI: 目前用编码器调温度/湿度/O2 设定值, 下限和上限也影响HMI多少次旋转到达边界

## 风险

高:

• 限值错误 (下限 > 上限) 或限值过严格会给用户造成无法修改参数的显象

• 如果已有设定值在新限值之外 (如设定50°C, 上限改为40), 需自动奏遗 vs 重置 — 需求未明确

• 法规/认证考虑: 设备变更设定范围可能需技术审核

• 作为"出厂设置"可能需权限保护 (密码/特殊命令)

# 八、排期建议

## 优先级推荐

| 阶段 | 需求 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (1天) | 疑问点客户确认 | 签字后才开始开发, 避免返工 |
| Phase 2 (0.5天) | 需求1+2 软底快下 (香达板) | 先解决简单点, 同步调试 |
| Phase 3 (1-2天) | 需求3 iPad 包扩展 | 需与iPad开发联调, 一同发布 |
| Phase 4 (1-2天) | 需求4 校准功能 | Flash结构修改+联调, 建议与需求3合并发布 |
| Phase 5 (2天) | 需求5 出厂限值 | 风险高, 建议最后再做, 充分测试 |
| Phase 6 (0.5天) | 总集成测试 | 全路径回测 + 文档更新 |

可行排期: 客户确认时间(1天) + 开发(5-7天) + 联调测试(1-2天) = 总计7-10天

# 九、风险总结

| 风险点 | 级别 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求文档多处模糊 | 高 | 前置确认清单, 签字后开发 |
| iPad和主板计划不同步 | 高 | 共同协商一个发布前锂定点 |
| Flash数据结构改动 | 中 | 用版本号 + CRC; 缺件默认值; 预留为后续扩展空间 |
| 校准失调造成报警误发 | 中 | 校准值范围限制±50, 加reset命令 |
| 限值设定错误锁死用户 | 中 | 下限>上限拒绝; 提供默认值恢复命令 |
| 联调周期长 | 中 | 分阶段发布, 逐步联调, 处理客户反馈迭代 |

# 十、结论

5 项新需求中:

• 需求1-3 属较简单的协议层改动, 1-3天可完成

• 需求4-5 属于Flash持久化+数据结构扩展改动, 3-5天完成

• 客户文档模糊严重, 必需前置确认 —— 否则双方返工风险高

• 建议分阶段实施, 先做简单的需求1/2, 与Flash相关的需求4/5放最后

预计总工时: 7-10 个全工作日 (含确认教料 + 联调测试)