新功能需求确认清单

基于《新增 更新功能.docx》的模糊点梳理

版本日期: 2026-04-18

本文档梳理了文档中几处表述模糊或存在矛盾的内容, 需客户确认后才能开始开发。共提出 6 个疑问点。

# 疑问 1 ：取消标志字节编号

## 文档原文

第18字节  发送00为取消 舱内温度设定, 其他数据不处理。

第19字节  发送00为取消 湿度设定, 其他数据不处理。

第21字节  发送00为取消 氧浓度设定。

第22字节  发送00为取消 CO2浓度设定。

## 问题点

编号是 18, 19, 21, 22 —— 没有 byte 20。跳号是笔误还是byte 20有其他用途？

## 客户需确认选项

| 选项 | byte 18 | byte 19 | byte 20 | byte 21 | byte 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 连续排列 (文档笔误) | 温度取消 | 湿度取消 | O2取消 | CO2取消 | 无 |
| B. 严格按文档 (跳过20) | 温度取消 | 湿度取消 | 保留 | O2取消 | CO2取消 |
| C. 新增功能 (byte 20做别的) | 温度取消 | 湿度取消 | ??? | O2取消 | CO2取消 |

☐ A. 连续排列 (推荐, 笔误修正)

☐ B. 常格按文档 (byte 20 保留)

☐ C. 其他: _____________________

# 疑问 2 ：校准字节映射矛盾

## 文档原文 (前后不一致)

① 第12条 "23 24字节 舱内温度校准: ...需根捦27 28字节进行数值的加减"

② 第14条 "27 28字节为氧浓度校准"

## 问题点

第12条说 27-28 是温度校准值, 第14条说 27-28 是O2校准值, 相互矛盾。

## 推测的正确映射 (待确认)

| 字节 | 校准对象 |
| --- | --- |
| 23-24 | 温度校准值 |
| 25-26 | 湿度校准值 |
| 27-28 | O2校准值 |
| 29-30 | CO2校准值 |

☐ 确认按上表映射

☐ 重新指定: ________________________________

# 疑问 3 ：校准值格式

## 文档例子

"如温度校准增加5℃, 则上报温度+5℃后在上报"

## 问题点

文档写温度校准"增加5℃", 暂不清楚是整数还是±0.1℃精度。

## 3种格式选项

| 选项 | 格式 | 精度 | 范围 | 占字节 | 示例(+5℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | int8 | 1℃整数 | -128~+127 | 1 | 0x05 |
| B | int16 ×10 | 0.1℃ | -3276~+3276 | 2 | 0x0032(50) |
| C | int16 整数 | 1℃ | -32768~+32767 | 2 | 0x0005 |

考虑: 主板传感器精度是×10 (0.1℃), 建议选B保持一致

☐ A. int8 1℃整数

☐ B. int16 ×10 (推荐, 与传感器精度一致)

☐ C. int16 1℃整数

# 疑问 4 ：出厂限值字节宽度

## 文档原文

第31-39 字节, 9个字节对应9个限值字段 (平均每个限值1字节)

## 问题点

单字节 uint8 范围 0~255, 但温度×10后 范围是100~400 —— 不够用!

如果真的是单字节, 只能限值=整数℃ (10~40 范围) —— 精度降级为1℃

## 3种方案

| 方案 | 每值字节数 | 精度 | 总字节数(9项) | 文档一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1字节 uint8 | 1℃整数 (降级) | 9 | ✓ |
| B | 2字节 uint16 | 0.1℃ (×10) | 18 | ✗ 与文档字节数冲突 |
| C | 混合(温湿2, 定时1) | 限值和时长分开 | ~12 | 文档修正 |

☐ A. 单字节, 精度降级1℃ (按文档)

☐ B. 双字节 ×10, 文档字节数需扩展 (推荐)

☐ C. 混合方案 (温湿双字节, 时长单字节)

# 疑问 5 ："红外下限" 含义

## 文档原文

"37 字节为uv时间设定  38 字节为红外下限设定。"

"39字节为雾化时间上限设定。"

## 问题点

前面字段都是"上限+下限"成对, 突然出现"红外下限"很突兑。项目里红外灯空置不用(PB9)。

雾化时长也只有"上限"没有"下限", 不对称。

## 3种可能

A. byte 38 是笔误, 应为 "UV时间下限"

B. byte 38 确实是"红外或红光治疗时长下限" (如果后续要新增红光功能)

C. 雾化时长也应该有下限, byte 39 应加一个配对字节

☐ A. UV时间下限 (推荐)

☐ B. 确实是红光/红外治疗时长下限

☐ C. 雾化需要增加下限字节

# 疑问 6 ：动态OOB检查与出厂限值关系

## 当前行为

每次 iPad 发0x03, 主板用硬编码范围进行OOB检查, 例如: temp ∈ [100, 400]

## 新需求后的行为

出厂限值写入后, OOB检查范围变为 [用户设定下限, 上限]。需回答5个子问题:

| # | 问题 | 选项A | 选项B |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 限值从哪条命令写入 | 和 0x03 一起发(一条命令) | 独立命令 (如 0x09) |
| 6.2 | 需要密码/权限保护吗 | 不需 (任何iPad用户可改) | 需要(仅厂家维护者可改) |
| 6.3 | 限值自身越界检查(下>上) | 主板验证 | iPad APP 保证 |
| 6.4 | 首次上电(Flash空)默认范围 | 用硬编码 [100,400]等 | 用硬件极限如[0,1000] |
| 6.5 | 0x03同时有限值+设定值时先用哪个 | 先校校验限值再应用 | 先校设定再更新限值 |

6.1: ☐ 选项A  ☐ 选项B (推荐)

6.2: ☐ 选项A  ☐ 选项B (推荐)

6.3: ☐ 选项A (推荐)  ☐ 选项B

6.4: ☐ 选项A (推荐)  ☐ 选项B

6.5: ☐ 选项A (推荐)  ☐ 选项B

# 附录：需求更新摘要

| 需求 | 内容摘要 | 疑问编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯和检查灯独立 (取消互锁) | 无 |
| 2 | 红蓝光三态循环 (不变) | 无 |
| 3 | 开放式供氧改为长按2秒 | 无 |
| 4 | iPad 0x03 包扩展, byte 18+ 新增取消标志 | Q1 |
| 5 | 校准功能 (byte 23-30) | Q2 Q3 |
| 6 | 出厂限值设置 (byte 31-39) | Q4 Q5 Q6 |

# 客户签字

确认人: ______________________________日期: __________________

备注: ________________________________________________________________________

数据格式确认后, 主板与iPad双边实现时遵守同一版本。