HDICU-ZKB01A iPad 通讯协议 V2.1

协议冻结文档 用于主板与 iPad APP 双方联调

版本: v2.1 定稿    日期: 2026-04-19    状态: 待签字确认

# 一、版本历史

| 版本 | 来源 | 主要更新 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 初版 | 基础协议框架 | 已实现 |
| v2.0 | 新增更新功能.docx | 初阶新增 (全合并到0x03) | 已废弃 |
| v2.1 | 新增更新功能 1.docx | 限值独立0x09 + 0x0A/0x0B命令 + 0x02扩展 | 定稿 |

# 二、相对 v1.0 的主要变更

| 变更项 | v1.0 | v2.1 |
| --- | --- | --- |
| 0x03包长度 | 22字节 | 30字节 (含取消标志+校准) |
| 0x02响应长度 | 34字节 | 46字节 (扩展取消标志+校准) |
| 出厂限值命令 | 无 | 新增 0x09 (18字节) |
| 读限值命令 | 无 | 新增 0x0A |
| 恢复出厂命令 | 无 | 新增 0x0B |
| 校准功能 | 无 | 新增 (写在 0x03, 读在 0x02) |
| OOB检查范围 | 硬编码 | 动态 (基于 Flash 中的限值) |

# 三、工程决定 (已确定)

以下 7 项工程决定在本版本定稿确认, 后续按此实施:

| 项目 | 决定 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 温度/湿度/O2 精度 | ×10 (0.1°C/0.1%) | 与传感器和target精度一致 |
| CO2 精度 | 整数 ppm | 传感器本身是ppm单位 |
| 校准值格式 | int16 BE ×10 | 正负值, 精度后target一致 |
| 限值格式 | uint16 BE ×10 (温湿O2) / 整数 (CO2时间) | 与target完全一致 |
| 时间单位 (UV/雾化/红外) | 秒 | 与fog_time/disinfect_time一致 |
| 0x09/0x0B响应 | 0x04 ACK | 与0x03一致, 便APP统一处理 |
| 校准值是否影响控制 | 是 | 用户看到的值=控制依据, 体验一致 |
| Flash首次上电 | 硬编码默认值 | 避免空Flash导致无法正常工作 |

# 四、命令总览

## 4.1 APP → 主板

| 命令 | 长度 | 功能 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0字节 | 读实时参数 | 0x02 (46B) |
| 0x03 | 30字节 | 写参数+取消标志+校准 | 0x04 (2B) |
| 0x05 | 0字节 | 读生命体征 | 0x06 (20B) |
| 0x07 | 1字节 | 读曲线 (保留未实现) | 不支持 |
| 0x09 | 18字节 | 写出厂限值 | 0x04 (2B) |
| 0x0A | 0字节 | 读出厂限值 | 0x0A (18B) |
| 0x0B | 0字节 | 恢复出厂默认 | 0x04 (2B) |

## 4.2 帧格式

AA [CMD] [LEN] [DATA ... LEN字节] [CS] 55

CS = (CMD + LEN + 所有DATA字节) & 0xFF

所有多字节整数使用大端字节序 (big-endian)

# 五、0x03 写参数 (30字节)

帧: AA 03 1E [30字节] CS 55  (LEN = 0x1E = 30)

| 字节 | 字段 | 格式 | 单位/精度 | 有效范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | target_temp | uint16 BE | 0.1°C (×10) | [temp_lower, temp_upper] | 目标温度 |
| 2-3 | target_humidity | uint16 BE | 0.1% | [humid_lower, humid_upper] | 目标湿度 |
| 4-5 | target_o2 | uint16 BE | 0.1% | [o2_lower, o2_upper] | 目标O2 |
| 6-7 | target_co2 | uint16 BE | ppm | 0~5000 | 目标CO2 |
| 8-9 | fog_time | uint16 BE | 秒 | 0~fog_upper | 雾化时长, 0=停止 |
| 10-11 | disinfect_time | uint16 BE | 秒 | 0~uv_upper | 消毒时长, 0=停止 |
| 12 | fan_speed | uint8 | 档位 | 0~3 | 0=关 1=低 2=中 3=高 |
| 13 | nursing_level | uint8 | 档位 | 1~3 | 护理等级 |
| 14 | inner_cycle | uint8 | 开关 | 0~1 | 0=外 1=内 |
| 15 | fresh_air | uint8 | 开关 | 0~1 | 0=关 1=开 |
| 16 | open_o2 | uint8 | 开关 | 0~1 | 0=关 1=开放供氧 |
| 17 | light_ctrl | uint8 | 位图 | 0x00~0x0F | bit0=检查 bit1=照明 bit2=蓝 bit3=红 |
| 18 | cancel_temp | uint8 | 标志 | 0 或 非0 | 0=取消不更新byte0-1, 非0=更新 |
| 19 | cancel_humid | uint8 | 标志 | 0 或 非0 | 0=取消byte2-3 |
| 20 | cancel_o2 | uint8 | 标志 | 0 或 非0 | 0=取消byte4-5 |
| 21 | cancel_co2 | uint8 | 标志 | 0 或 非0 | 0=取消byte6-7 |
| 22-23 | temp_calibration | int16 BE | 0.1°C (×10) | -500 ~ +500 | 温度校准偏移 |
| 24-25 | humid_calibration | int16 BE | 0.1% | -500 ~ +500 | 湿度校准偏移 |
| 26-27 | o2_calibration | int16 BE | 0.1% | -500 ~ +500 | O2校准偏移 |
| 28-29 | co2_calibration | int16 BE | ppm | -5000 ~ +5000 | CO2校准偏移 |

## 5.1 响应 0x04 (2字节)

| 字节 | 内容 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 状态码 | 0x00=成功, 0x01=参数OOB, 0x02=命令错 |
| 1 | 错误码 | 见附录A |

# 六、0x02 读实时响应 (46字节)

帧: AA 02 2E [46字节] CS 55  (LEN = 0x2E = 46)

| 字节 | 字段 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | temperature | int16 BE ×10 | 当前温度 (应用校准后) |
| 2-3 | humidity | uint16 BE ×10 | 当前湿度 (应用校准后) |
| 4-5 | o2_percent | uint16 BE ×10 | 当前O2 (应用校准后) |
| 6-7 | co2_ppm | uint16 BE | 当前CO2 (应用校准后) |
| 8-9 | fog_remaining | uint16 BE | 雾化剩余秒 |
| 10-11 | disinf_remaining | uint16 BE | 消毒剩余秒 |
| 12 | fan_speed | uint8 | 当前风速 |
| 13 | nursing_level | uint8 | 护理等级 |
| 14 | inner_cycle | uint8 | 0/1 |
| 15 | fresh_air | uint8 | 0/1 |
| 16 | open_o2 | uint8 | 0/1 |
| 17 | light_status | uint8 | 当前灯位图 |
| 18-19 | o2_accumulated | uint16 BE | 供氧累计秒 |
| 20-23 | runtime_min | uint32 BE | 总运行分钟 |
| 24-33 | 保留 | 全零 | 预留 |
| 34 | cancel_temp_flag | uint8 | 0=取消, 1=启用 |
| 35 | cancel_humid_flag | uint8 | 同上 |
| 36 | cancel_o2_flag | uint8 | 同上 |
| 37 | cancel_co2_flag | uint8 | 同上 |
| 38-39 | temp_calibration | int16 BE ×10 | 温度校准偏移 |
| 40-41 | humid_calibration | int16 BE ×10 | 湿度校准偏移 |
| 42-43 | o2_calibration | int16 BE ×10 | O2校准偏移 |
| 44-45 | co2_calibration | int16 BE | CO2校准偏移 (ppm) |

# 七、0x09 写出厂限值 (18字节)

帧: AA 09 12 [18字节] CS 55  (LEN = 0x12 = 18)

| 字节 | 字段 | 格式 | 单位/精度 | 有效范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | temp_upper | uint16 BE | 0.1°C (×10) | > temp_lower, [100, 400] |
| 2-3 | temp_lower | uint16 BE | 0.1°C | < temp_upper, [100, 400] |
| 4-5 | humid_upper | uint16 BE | 0.1% | > humid_lower, [300, 900] |
| 6-7 | humid_lower | uint16 BE | 0.1% | < humid_upper, [300, 900] |
| 8-9 | o2_upper | uint16 BE | 0.1% | > o2_lower, [210, 1000] |
| 10-11 | o2_lower | uint16 BE | 0.1% | < o2_upper, [210, 1000] |
| 12-13 | uv_upper | uint16 BE | 秒 | 0~3600 |
| 14-15 | infrared_upper | uint16 BE | 秒 | 0~3600 (预留, 主板暂不控制) |
| 16-17 | fog_upper | uint16 BE | 秒 | 0~3600 |

限值校验规则:

• 上限 ≤ 下限 → 整包拒绝, 返回 0x04 status=0x02 err=0x0A

• 任何字段超出物理范围 → 整包拒绝

• 全部合法 → 写 Flash, 返回 0x04 status=0x00

• infrared_upper 字段仅存储, 不影响主板控制 (等后续红外功能开启)

# 八、0x0A 读出厂限值

请求: AA 0A 00 0A 55

响应: AA 0A 12 [18字节] CS 55

返回格式与 0x09 相同 (18字节, 字段顺序一致)

首次上电 Flash 未写时, 返回硬编码默认值 (见附录B)

# 九、0x0B 恢复出厂默认

请求: AA 0B 00 0B 55

响应: AA 04 02 [status] [err] CS 55

执行动作:

1. 清除 Flash 中的校准值 (全归0)

2. 恢复限值为硬编码默认值 (见附录B)

3. 恢复参数设定为默认 (25°C/50%/21%/1000ppm)

4. 清除取消标志 (全启用)

5. 保持 runtime_min 不变 (设备使用时间统计不丢失)

# 十、处理规则

## 10.1 取消标志语义

• 0x03 byte 18-21 主要定义: 0=取消更新, 非0=执行更新

• 0x02 byte 34-37 反馈当前状态: 0=取消中, 1=启用中

• 取消后: 设定值在内部保持, 但不用于控制决策

## 10.2 校准应用

• 校准值写入 Flash, 永久保存

• 上报值 = 传感器实测 + 校准值

• 控制系统使用校准后的值作为决策依据

• 0x01给屏幕板的值也是校准后的值 (保持与 iPad 一致)

• 校准值 = 0 表示不校准 (保持原始值)

## 10.3 限值校验

• 0x09 写入时: 严格校验 上限 > 下限

• 0x03 写入时 target_*: 检查是否在 [下限, 上限] 区间

• 0x03 fog_time / disinfect_time: 检查是否 ≤ fog_upper / uv_upper

• 整包字段有任何OOB → 整包拒绝 (与v1.0保持一致)

## 10.4 Flash 持久化

• 校准值和限值各占独立 Flash 页 (防数据混淆)

• 每个页带 CRC16 校验, CRC 错误时使用默认值

• 所有写入操作为原子写入 (全部成功或全部失败)

# 十一、请求示例

## 11.1 仅更新温度25°C, 其他参数保持不变

0x03 包格式:

AA 03 1E [温度250=00 FA] [其他设定填0] [取消标志: 01 00 00 00] [校准全零] CS 55

byte 0-1 = 0x00 0xFA = 250 = 25.0°C

byte 18 = 0x01 → 应用温度

byte 19, 20, 21 = 0x00 → 取消湿度/O2/CO2更新

byte 22-29 = 全零 → 校准值均为0, 不应用校准

## 11.2 设置温度校准 +3.0°C

0x03 包的 byte 22-23 = 0x00 0x1E = +30 = +3.0°C

写入后: 上报温度 = 实测 + 3.0

例: 实测22.0°C → APP显示25.0°C, 控制系统按 25.0°C 判断

## 11.3 设置出厂限值

温度[20, 40]°C, 湿度[40, 80]%, O2[21, 50]%:

0x09 byte 0-1 = 0x01 0x90 = 400 = 40.0°C (上限)

0x09 byte 2-3 = 0x00 0xC8 = 200 = 20.0°C (下限)

0x09 byte 4-5 = 0x03 0x20 = 800 = 80% (湿度上限)

0x09 byte 6-7 = 0x01 0x90 = 400 = 40% (湿度下限)

... 以此类推

# 十二、联调验收清单

| # | 检查项 | 主板实现 | APP实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x03包长度=30 | ☐ parser按LEN=30匹配 | ☐ 严格发30字节 |
| 2 | 字段大端字节序 | ☐ uint16/int16 BE解析 | ☐ uint16/int16 BE编码 |
| 3 | 取消标志语义 | ☐ byte=0 跳过更新 | ☐ 不更新时写w0 |
| 4 | 校准值精度×10 | ☐ int16, 每单位=0.1 | ☐ 发送前×10 |
| 5 | 限值精度×10 | ☐ uint16 ×10 | ☐ 发送前×10 |
| 6 | 限值越界拒绝 | ☐ 上<下则返回0x0A | ☐ UI先校验 |
| 7 | 校准影响0x02上报 | ☐ 上报为应用后的值 | ☐ 处理应用后值 |
| 8 | 0x02响应=46字节 | ☐ payload扩到46 | ☐ 接收时处理46字节 |
| 9 | Flash持久化断电恢复 | ☐ 校准+限值写Flash | ☐ 断电后读到相同值 |
| 10 | 0x0B后清除校准 | ☐ 清Flash校准区 | ☐ 0x0B后状态与初视或一致 |

# 十三、签字确认

本协议 v2.1 签字冻结后, 主板和 iPad 双方按此协议实现. 变更需午新文档并重签.

主板固件开发: _______________________________  日期: __________

iPad APP 开发: _________________________________  日期: __________

项目负责人: __________________________________  日期: __________

备注:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

# 附录 A：0x04 错误码快查表

| 错误码 | 含义 | 出现场景 | APP处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 无错误 | 正常成功 | - |
| 0x01 | 温度参数OOB | 0x03 temp 超过 limits | 提示超出范围 |
| 0x02 | 湿度参数OOB | 同上 | 同上 |
| 0x03 | O2参数OOB | 同上 | 同上 |
| 0x04 | CO2参数OOB | CO2超过5000ppm | 同上 |
| 0x05 | 雾化时长OOB | fog_time 超过 fog_upper | 同上 |
| 0x06 | 消毒时长OOB | disinfect_time 超过 uv_upper | 同上 |
| 0x07 | 风速OOB | fan_speed 不在 0-3 | 同上 |
| 0x08 | 护理等级或开关OOB | 不在 1-3 或 非0/1 | 同上 |
| 0x09 | 校准值OOB | 校准值范围超±50 | 同上 |
| 0x0A | 限值越界或不合法 | 下限 ≥ 上限, 或限值超出物理范围 | 提示限值设置错误 |

# 附录 B：硬编码默认值 (出厂限值 / 首次上电时使用)

| 字段 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| temp_upper | 400 (×10) | 40.0°C |
| temp_lower | 100 (×10) | 10.0°C |
| humid_upper | 900 (×10) | 90% |
| humid_lower | 300 (×10) | 30% |
| o2_upper | 1000 (×10) | 100% |
| o2_lower | 210 (×10) | 21% |
| uv_upper | 3600 秒 | 60分钟 |
| infrared_upper | 3600 秒 | 60分钟 (预留) |
| fog_upper | 3600 秒 | 60分钟 |
| 校准值 (全部4个) | 0 | 不应用校准 |
| 取消标志 (器4个) | 1 (启用) | 实时参数均在启用中 |

# 附录 C：客户文档解读历史

对《新增更新功能 1.docx》中模糊点的解读和工程决策:

| 模糊点 | 解读 | v2.1 决策 |
| --- | --- | --- |
| 校准精度 | 文中说"增加5℃", 不清精度 | ×10 (0.1°C), 与传感器一致 |
| 限值精度 | 0x09用双字节, 精度未写 | ×10 (0.1°C), 必须与target一致 |
| "红外上限"含义 | 项目无红外时长功能 | 预留字段, 存到Flash但主板不控制 |
| UV/雾化时间单位 | 文本未明确 | 秒, 与fog_time/disinfect_time一致 |
| 0x09/0x0B响应 | 文本未写 | 0x04 ACK, 与0x03一致 |
| 校准影响控制 | 文本未明确 | 是, 用校准后值统一 |
| Flash首次上电 | 文本未写 | 使用硬编码默认 (附录B) |