HDICU-ZKB01A iPad APP 调试文档

联调步骤 + 测试用例 + 故障排查

版本日期: 2026-04-18

# 一、调试前准备

## 1.1 硬件器材

| 器材 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主板+电源 | 被测设备 | 12V供电, 各传感器接好 |
| USB转TTL模块 | iPad↔主板UART桥接 | 支持蓝牙/WiFi串口也可 |
| 串口调试工具 | iPad开发前的协议验证 | SSCOM/PuTTY/XCOM |
| JLink | 直接读主板内部状态 | 可选, 但调试时非常有用 |

## 1.2 连接

主板 CN4(iPad端口) -- 接线:

| 主板引脚 | USB转TTL | 信号 |
| --- | --- | --- |
| PA2 (TX) | RXD | 平枋 TX→RX |
| PA3 (RX) | TXD | RX←TX |
| GND | GND | 共地 (必须!) |
| 5V (可选) | VCC | 一般不接, USB已供电 |

# 二、分阶段联调

## 阶段1: 物理层验证 (5分钟)

| 步骤 | 操作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设串口工具115200 8N1 | 连接成功 |
| 2 | 发0x01请求: AA 01 00 01 55 | 主板在100ms内响应 |
| 3 | 抵收随意响应帧 | 至少收到39字节(AA 02 22 ...) |
| 4 | 验证校验和 | CS值与期望一致 |

如果收不到回复: 检查TX/RX接线是否交叉, GND是否共地, 波特率是否匹配

## 阶段2: 实时参数显示 (15分钟)

| 步骤 | 操作 | 验证点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | APP每秒查询一次0x01 | 温度/湿度/O2/CO2实时更新 |
| 2 | 用手摒接NTC传感器 | 温度读数上升 |
| 3 | 对CO2传感器呵气 | CO2ppm上升 |
| 4 | 验证运行时间字段 | 持续增长 (单位分钟) |

## 阶段3: 参数写入 (30分钟)

| 测试 | 操作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 合法写入 | 发0x03 temp=280 (28°C) | 回0x04 status=0x00 成功 |
| 温度超限 | 发0x03 temp=500 (50°C) | 回0x04 status=0x01 err=0x01 |
| 湿度超限 | 发0x03 humid=950 | 回0x04 status=0x01 err=0x02 |
| LEN不对 | 发LEN在21字节数据 | 回0x04 status=0x02 命令错 |
| 命令未知 | 发CMD=0x0A | 回0xFF err_type=0x01 |

## 阶段4: 功能联动 (60分钟)

| 测试 | 操作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 温控加热 | iPad设温度=30°C(高于当前) | 主板U8/U12继电器吸合 |
| 加热到位 | 等温度到达28°C | 继电器释放 |
| 启动雾化 | 发0x03 fog=120 (2分钟) | 雾化继电器工作, 屏幕计时走 |
| 供氧模式 | 发0x03 open_o2=1 | O2阀继电器+新风自动强制开 |
| 互锁验证 | 雾化中试图设open_o2=1 | 继电器不动作(Rule 5) |

## 阶段5: 报警系统 (30分钟)

| 测试 | 操作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 温度报警 | 设目标温度35°C, 当前25°C | 10s后0x02响应中alarm bit置位+蜂鸣器响 |
| 心率报警 | 摸脉掌模拟低心率 | JFC103读到低值, 3s后报警 |
| 报警消除 | 物理按CN9或APP发0x85 | 蜂鸣器停, alarm flag自动清除(条件恢复后) |

# 三、常见问题排查

| 现象 | 可能原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 发0x01无响应 | TX/RX接反 | 对调两线 |
| 发0x01无响应 | 波特率不匹配 | 确认iPad端=115200 |
| 发0x01无响应 | 没有共GND | 加GND线 |
| 响应乱码 | 波特率错 | 或校验位设置不对 |
| 温度显示异常 | 字节序错 | 使用大端(big-endian)解析 |
| 写入后无变化 | 所有参数必须全部装22字节填有效 | 保留位也要为0, 不能漏 |
| 写入后回应err=0x01 | 有字段超限 | 查对应字节的范围表 |
| 写入成功但设备不响应 | 被互锁或传感器故障 | 查fail-safe条件, 先确认传感器在线 |
| 间歇失去连接 | 包发太快 | 查询间隔≥ 500ms |
| iPad重连后数据仅旧值 | 本地缓存 | APP内部刷新逻辑问题, 非主板 |

# 四、JLink辅助调试(可选)

JLink连主板SWD, 可直接读AppData内存验证数据:

关键内存地址:

| 变量 | 类型 | 查找方式 |
| --- | --- | --- |
| g_app_data | AppData_t | arm-none-eabi-nm firmware.elf ¦ grep g_app_data |
| g_app_data.sensor | 偏移0 | 直接读g_app_data地址 |
| g_app_data.setpoint | 偏移30 | 添加偏移30 |

JLink命令示例:

mem32 0x20000138 20   # 读20个32位字

mem8  0x2000014A 2    # 读2字节(CO2 ppm)

# 五、推荐的APP内部架构

共同建议:

| 层 | 责任 | 补充说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口驱动 | 收发字节 | 支持域网磁性/蓝牙/WiFi卖家端 |
| 帧解析层 | 识别AA...55, 校验CS | 状态机解析, 防冲击 |
| 协议层 | 封装read_params/write_params/read_vitals | 出错由上层处理 |
| 数据模型 | 统一维护参数结构 | 解耦UI与协议 |
| UI层 | 实时更新/写入反馈/报警显示 | 500ms刷新足够 |

建议使用: 后台线程轮询主板 (每500ms查询0x01), UI制动取0x03写入, 后台线程必须等响应后再发下一帧。

# 六、验收检查清单

| 检查项 | 要求 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 实时参数显示 | 每500ms更新一次, 数值合理 |  |
| 温/湿/O2/CO2写入 | 正常写入后设备响应 |  |
| 超限拒绝 | 错误码正确, UI提示 |  |
| 计时器启停 | 雾化/消毒启动后剩余时间递减 |  |
| 生命体征显示 | 心率/血氧有效显示 |  |
| 报警管理 | 报警显示/0x85确认/状态同步 |  |
| 断连重连 | 重连后3s内恢复数据 |  |
| UI响应 | 写入操作≤100ms UI反馈 |  |