HDICU-ZKB01A iPad APP 通讯协议文档

主板STM32F103 ↔ iPad APP

版本日期: 2026-04-18

# 一、物理层

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | UART2 / CN4 |
| 引脚 | TX=PA2, RX=PA3, GND |
| 电平 | 3.3V TTL(需电平转换至iPad端) |
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验 | 无 |

# 二、帧格式

与屏幕协议不同: iPad协议用单字节帧头/帧尾, 后缀风格

AA [CMD] [LEN] [DATA ... LEN字节] [CS] 55

| 字节 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0xAA | 帧头 |
| 2 | CMD | 命令字 |
| 3 | LEN | 数据长度 (0~255) |
| 4..3+LEN | DATA | 负载数据 |
| 4+LEN | CS | 校验 = (CMD + LEN + DATA所有字节) & 0xFF |
| 5+LEN | 0x55 | 帧尾 |

CS不包含帧头帧尾! 与屏幕板一致。

# 三、命令概览

| iPad发 | 长度 | 功能 | 主板回 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0字节 | 读取实时参数 | 0x02 | 34字节 |
| 0x03 | 22字节 | 写入设定参数 | 0x04 | 2字节 |
| 0x05 | 0字节 | 读取生命体征 | 0x06 | 20字节 |
| 0x07 | 1字节 | 读取心电曲线(保留) | 0x08 | 未实现 |
| 任意 | — | 未知命令或异常 | 0xFF | 2字节错误 |

# 四、0x01 读取实时参数 → 0x02 响应

请求帧: AA 01 00 01 55

响应帧: AA 02 22 [34字节数据] CS 55

## 4.1 响应负载(34字节)

| 字节 | 内容 | 格式 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 实时温度 | int16 BE, x10 | 例: 0x00FA=250=25.0°C |
| 2-3 | 实时湿度 | uint16 BE, x10 | 例: 0x01F4=500=50.0% |
| 4-5 | 实时O2 | uint16 BE, x10 | 例: 0x00D2=210=21.0% |
| 6-7 | 实时CO2 | uint16 BE, ppm | 例: 0x01F4=500 ppm |
| 8-9 | 雾化剩余时间 | uint16 BE, 秒 | 0=未运行或已完成 |
| 10-11 | 消毒剩余时间 | uint16 BE, 秒 | 同上 |
| 12 | 当前风速 | uint8 | 0=关 1=低 2=中 3=高 |
| 13 | 护理等级 | uint8 | 1/2/3 |
| 14 | 内外循环 | uint8 | 0=外 1=内 |
| 15 | 新风净化 | uint8 | 0=关 1=开 |
| 16 | 开放供氧 | uint8 | 0=关 1=开 |
| 17 | 照明状态位图 | uint8 | bit0=检查 bit1=照明 bit2=蓝 bit3=红 |
| 18-19 | 供氧累计 | uint16 BE, 秒 | O2阀开时积累, 编码器长按清零 |
| 20-23 | 总运行时间 | uint32 BE, 分钟 | Flash持久化 |
| 24-33 | 保留 | 全零 | 预留扩展 |

# 五、0x03 写入设定参数 → 0x04 ACK

请求帧: AA 03 16 [22字节数据] CS 55

注: 22 = 0x16

## 5.1 请求负载(22字节)

| 字节 | 参数 | 格式 | 有效范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 目标温度 | uint16 BE, x10 | 100~400 (10.0~40.0°C) |
| 2-3 | 目标湿度 | uint16 BE, x10 | 300~900 (30.0~90.0%) |
| 4-5 | 目标O2 | uint16 BE, x10 | 210~1000 (21.0~100.0%) |
| 6-7 | 目标CO2 | uint16 BE, ppm | 0~5000 |
| 8-9 | 雾化时长 | uint16 BE, 秒 | 0~3600 (0=停止) |
| 10-11 | 消毒时长 | uint16 BE, 秒 | 0~3600 (0=停止) |
| 12 | 风速 | uint8 | 0~3 |
| 13 | 护理等级 | uint8 | 1~3 |
| 14 | 内外循环 | uint8 | 0~1 |
| 15 | 新风净化 | uint8 | 0~1 |
| 16 | 开放供氧 | uint8 | 0~1 |
| 17 | 照明位图 | uint8 | 0x00~0x0F (4位) |
| 18-21 | 保留 | 全零 | 必须=0 |

## 5.2 写入验证规则

冻结规范: 任何一个字段超限 → 拒绝整包, 不更新任何设定

## 5.3 0x04 响应(2字节)

| 字节 | 内容 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 状态码 | 0x00=成功, 0x01=参数超限, 0x02=命令错误 |
| 1 | 错误码 | 0x00=无, 0x01=温, 0x02=湿, 0x03=O2, 0x04=CO2, 0x05=雾化, 0x06=消毒, 0x07=风速, 0x08=护理/其他 |

# 六、0x05 读取生命体征 → 0x06 响应

请求帧: AA 05 00 05 55

响应帧: AA 06 14 [20字节数据] CS 55

注: 20 = 0x14

| 字节 | 内容 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 心率 | uint16 BE, bpm | 高字节为0 |
| 2-3 | 脉劘 | uint16 BE, bpm | JFC103与心率相同 |
| 4-5 | 血氧 | uint16 BE, % | 高字节为0 |
| 6-7 | 收缩压 | uint16 BE | JFC103不支持, 固定0 |
| 8-9 | 舒张压 | uint16 BE | 固定0 |
| 10-11 | 呼吸率 | uint16 BE | 固定0 |
| 12-13 | 保留BP/RR | uint16 BE | 固定0 |
| 14-19 | 保留 | 全零 | 预留扩展 |

# 七、0xFF 异常响应

响应帧: AA FF 02 [err_type] [err_pos] CS 55

| 字节 | 内容 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | err_type | 0x01=命令不支持, 0x02=参数超限, 0x03=CS错, 0x04=LEN错 |
| 1 | err_pos | 0x01=头, 0x02=CMD, 0x03=LEN, 0x04=CS, 0x05=尾 |

帧级错误(CS/LEN)在主板内静默丢弃, 不发0xFF. 协议级错误(未知cmd/OOB)才回0xFF

# 八、协议时序

## 8.1 查询应答时序

| 时间 | iPad | 主板 |
| --- | --- | --- |
| T0 | 发0x01请求 | — |
| T0+100ms | — | 回0x02响应 (最多100ms) |
| T0+500ms | 发下一次轮询 | — |

查询间隔 ≥ 500ms, 响应截止时限 ≤ 100ms

## 8.2 断连判定

主板若超过3秒未收到任何iPad帧 → 标记为disconnected (仅内部状态, 不触发报警). iPad恢复发帧后自动重连.

# 九、编码示例

## 9.1 读取实时参数 (Python)

def read_params():

cmd = bytes([0xAA, 0x01, 0x00, 0x01, 0x55])   # CS=0x01+0x00=0x01

uart.write(cmd)

resp = uart.read(39)  # AA + CMD + LEN + 34data + CS + 55 = 39

if resp[0]==0xAA and resp[1]==0x02 and resp[-1]==0x55:

temp = int.from_bytes(resp[3:5], 'big', signed=True) / 10.0

humid = int.from_bytes(resp[5:7], 'big') / 10.0

return temp, humid

## 9.2 写入设定温度25°C (Python)

def write_temp_25():

data = bytearray(22)

data[0:2] = (250).to_bytes(2, 'big')   # 25.0°C x10

data[2:4] = (500).to_bytes(2, 'big')   # 50.0% humid

data[4:6] = (210).to_bytes(2, 'big')   # 21.0% O2

data[6:8] = (1000).to_bytes(2, 'big')  # 1000 ppm CO2

# bytes 8-21 = 0 (timers, flags)

cs = (0x03 + 0x16 + sum(data)) & 0xFF

frame = bytes([0xAA, 0x03, 0x16]) + bytes(data) + bytes([cs, 0x55])

uart.write(frame)