HDICU-ZKB01A

医疗舱控制系统

完整部署文档 V1.0

日期：2026-04-06 | 状态：PASS WITH RISKS

12轮Codex审计 | 84/84测试 | 真机实测通过

# 一、项目最终状态

| 维度 | 状态 |
| --- | --- |
| 固件代码 | 48源文件, 22KB, 0 errors 0 warnings |
| 单元测试 | 84/84 passed |
| Codex审计 | 12轮, PASS WITH RISKS |
| 硬件实测 | STM32F103VET6运行242秒无异常 |
| UART验证 | 115200 解码完美 |
| NTC温度 | 23.8°C（室温） |
| 双板协议 | 0x01显示100ms + 0x04心跳1s |
| Flash | 22KB/508KB = 4.3% |
| RAM | 37KB/64KB = 58% |
| 冻结口径 | 19项全部对齐 |
| 阻塞 | 无软件阻塞 |

# 二、已修复问题

| 问题 | 修复 |
| --- | --- |
| SysTick HAL/FreeRTOS冲突 | 自定义SysTick_Handler桥接 |
| UART中断提前触发 | start_rx()延后到scheduler启动后 |
| SystemCoreClock硬编码 | 读RCC寄存器实时计算 |
| configCPU_CLOCK_HZ | extern SystemCoreClock |
| ADC中断缺失 | 添加ADC1_2+ADC3 Handler |
| TIM6优先级 | 从1降到6 |
| 调试污染协议口 | #ifdef HDICU_DEBUG + UART1 |
| 波特率错8倍 | SystemCoreClockUpdate修正 |

# 三、部署流程

1. 裸板上电检查：可调电源+万用表量3.3V/5V

2. J-Link SWD连接，确认Cortex-M3

3. 烧diag.bin→检查HSE/PLL时钟

4. 烧pcb_test.bin→逐9路继电器GPIO

5. 对照原理图确认引脚→更新relay_driver.c

6. 烧production固件→低压空载验证

7. 接传感器逐路联调

8. iPad/屏幕板协议联调

9. 18项验收测试

⚠️ 继电器引脚确认前禁止连接220V负载！

# 四、留存风险

| 等级 | 风险 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 9路继电器GPIO占位 | 对照PCB原理图确认 |
| 高 | 外循环/新风GPIO未落地 | 确认硬件路径后补全 |
| 中 | HSE/PLL未验证 | 烧diag.bin检查 |
| 中 | AppData无锁 | 单核可用 |
| 低 | heap_1 | 当前足够 |
| 低 | 雾化优先 | 冻结允许 |

# 五、18项验收进度

| # | 功能 | 代码 | 硬件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度采集 | ✅ | ✅ | 23.8°C实测 |
| 2 | 湿度 | ✅ | ⏳ | 待O2传感器 |
| 3 | 氧浓度 | ✅ | ⏳ | 待O2传感器 |
| 4 | CO2 | ✅ | ⏳ | 待CO2传感器 |
| 5 | 心率 | ✅ | ⏳ | 待JFC103 |
| 6 | 血氧 | ✅ | ⏳ | 待JFC103 |
| 7 | 风机 | ✅ | ⏳ | 待PWM验证 |
| 8 | 护理灯 | ✅ | ⏳ | 待LED |
| 9 | 照明灯 | ✅ | ⏳ | 待确认 |
| 10 | 检查灯 | ✅ | ⏳ | 待确认 |
| 11 | 红外/紫外 | ✅ | ⏳ | 继电器待确认 |
| 12 | 雾化计时 | ✅ | ⏳ | 继电器待确认 |
| 13 | 消毒计时 | ✅ | ⏳ | 继电器待确认 |
| 14 | 供氧累计 | ✅ | ⏳ | 待实物 |
| 15 | 内/外循环 | ✅ | ⏳ | GPIO待确认 |
| 16 | 报警 | ✅ | ⏳ | 待传感器 |
| 17 | 双板通信 | ✅ | ✅ | 100ms+1s实测 |
| 18 | iPad | ✅ | ⏳ | 待App联调 |

# 六、签署

本文档确认固件可进入医疗仓PCB部署阶段。

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件开发 |  |  |  |
| 硬件 |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |