HDICU-ZKB01A

医疗舱控制系统

统一冻结方案

███ 冻结状态：已冻结 ███

版本：V1.0

日期：2026-04-02

基于《HDICU-ZKB01A_完整开发方案_V3.3》

与《宠物ICU监护仓APP与主控通信协议》差异合并

# 一、差异对照与决议表

以下为《完整开发方案V3.3》与《宠物ICU监护仓APP与主控通信协议》两份文档之间的全部差异项及最终决议：

| # | 差异项 | 客户APP协议 | 开发方案V3.3 | 冻结决议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波特率 | 115200/9600可选 | 115200固化 | 115200 | 硬件已固化 |
| 2 | 护理等级 | 1~4（含特护）[已废止] | 1~3（1初级 2中级 3高级） | 1~3 | 与硬件按键3档一致 |
| 3 | 体征曲线0x07/0x08 | 完整定义，优先级最高 | 预留项，不纳入验收 | 不纳入，仅预留 | 待JFC103联调后决定 |
| 4 | 写入参数保留位 | 18-19(2B)+20-21(2B) | 18-21共4字节 | 实质相同 | 统一为bytes 18-21 |
| 5 | 校验和示例 | 部分示例计算简化/有误 | 无示例 | 本文档提供正确示例 | 见第四章 |
| 6 | 异常处理扩展 | 提及0x05=传感器故障 | 异常位置仅0x00~0x05 | 以开发方案为准 | 不扩展异常类型 |
| 7 | 双板协议帧格式 | N/A | AA 55 CMD LEN DATA CS ED | 保持不变 | 与iPad协议明确区分 |
| 8 | 指令优先级 | 0x08>0x02>0x06>0x04>0xFF | 同左 | 一致，无冲突 |  |
| 9 | 断连检测 | 3秒 | 3秒 | 一致，无冲突 |  |

# 二、统一参数定义（冻结版）

以下参数为全系统唯一定义，主控板、屏幕板、App协议均以此为准：

| 参数 | 范围 | 步进 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标温度 | 10.0 ~ 40.0 | 0.5 | °C | 协议值÷10，屏幕板显示取整 |
| 目标湿度 | 30.0 ~ 90.0 | 1 | %RH | 协议值÷10，屏幕板显示取整 |
| 目标氧浓度 | 21.0 ~ 100.0 | 1 | % | 协议值÷10，屏幕板显示取整 |
| CO2设定值 | 0 ~ 5000 | - | ppm | 仅App下发 |
| 雾化时间 | 0 ~ 3600 | 1 | 秒 | 0=关闭 |
| 消毒时间 | 0 ~ 3600 | 1 | 秒 | 0=关闭 |
| 风速档位 | 0 ~ 3 | 1 | 档 | 0关 1低 2中 3高 |
| 护理等级 | 1 ~ 3 | 1 | 级 | 1初级 2中级 3高级（冻结） |
| 内/外循环 | 0 / 1 | - | - | 0关闭 1开启 |
| 新风净化 | 0 / 1 | - | - | 0关闭 1开启 |
| 开放式供氧 | 0 / 1 | - | - | 0关闭 1开启 |
| 灯光控制 | 0x00 ~ 0x0F | - | bit | bit0检查 bit1照明 bit2蓝 bit3红 |

# 三、iPad通信协议（冻结版）

## 3.1 通信参数

| 通信接口 | UART2 (PA2/PA3) |
| --- | --- |
| 波特率 | 115200 bps（固化不可修改） |
| 数据格式 | 8N1（8位数据，无校验，1停止位） |
| 数据传输 | 十六进制（Hex） |
| 通信超时 | 1000ms（APP最多重发3次） |
| APP查询周期 | 500ms/次（主控需100ms内响应） |
| 断连检测 | 无指令交互超过3秒判定断连 |

## 3.2 帧格式

AA [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] 55

校验和 = (0xAA + CMD + LEN + DATA所有字节) & 0xFF

## 3.3 APP发送指令

| CMD | 名称 | 数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 读取仓内实时参数 | 0 | 主控需100ms内返回0x02响应 |
| 0x03 | 写入仓内设置参数 | 22 | 详见3.5节，全部覆盖更新 |
| 0x05 | 读取体征数据 | 0 | 响应优先级低于0x01 |
| 0x07 | 读取体征曲线数据 | 1 | ⭐ 预留接口，本阶段不实现 |

## 3.4 主控响应指令

| CMD | 名称 | 数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 仓内参数响应 | 34 | 详见3.6节 |
| 0x04 | 写入参数响应 | 2 | [执行结果][错误码] |
| 0x06 | 体征数据响应 | 20 | 详见3.7节 |
| 0x08 | 体征曲线响应 | 102 | ⭐ 预留接口，本阶段不实现 |
| 0xFF | 异常响应 | 2 | [异常类型][异常位置] |

## 3.5 写入参数定义（0x03，22字节）

| 字节 | 长度 | 参数名称 | 类型 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 温度设定值 | uint16 | 100~400 | ÷10=10.0~40.0°C |
| 2-3 | 2 | 湿度设定值 | uint16 | 300~900 | ÷10=30.0~90.0%RH |
| 4-5 | 2 | 氧浓度设定值 | uint16 | 210~1000 | ÷10=21.0~100.0% |
| 6-7 | 2 | CO2设定值 | uint16 | 0~5000 | 单位ppm |
| 8-9 | 2 | 雾化时间设定 | uint16 | 0~3600 | 单位秒，0=关闭 |
| 10-11 | 2 | 消毒时间设定 | uint16 | 0~3600 | 单位秒，0=关闭 |
| 12 | 1 | 风速档位 | uint8 | 0~3 | 0关 1低 2中 3高 |
| 13 | 1 | 护理等级 | uint8 | 1~3 | 1初级 2中级 3高级 |
| 14 | 1 | 内/外循环 | uint8 | 0/1 | 0关闭 1开启 |
| 15 | 1 | 新风净化 | uint8 | 0/1 | 0关闭 1开启 |
| 16 | 1 | 开放式供氧 | uint8 | 0/1 | 0关闭 1开启 |
| 17 | 1 | 灯光控制 | uint8 | 0x00~0x0F | bit0检查 bit1照明 bit2蓝 bit3红 |
| 18-21 | 4 | 保留位 | - | 0x00000000 | 忽略 |

## 3.6 仓内参数响应定义（0x02，34字节）

| 字节 | 长度 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 实时温度 | uint16 | ÷10得实际温度(°C) |
| 2-3 | 2 | 实时湿度 | uint16 | ÷10得实际湿度(%RH) |
| 4-5 | 2 | 实时氧浓度 | uint16 | ÷10得实际氧浓度(%) |
| 6-7 | 2 | 实时CO2浓度 | uint16 | 单位ppm |
| 8-9 | 2 | 剩余雾化时间 | uint16 | 单位秒，0=已结束 |
| 10-11 | 2 | 剩余消毒时间 | uint16 | 单位秒，0=已结束 |
| 12 | 1 | 当前风速档位 | uint8 | 0~3 |
| 13 | 1 | 当前护理等级 | uint8 | 1~3 |
| 14 | 1 | 内/外循环状态 | uint8 | 0/1 |
| 15 | 1 | 新风净化状态 | uint8 | 0/1 |
| 16 | 1 | 开放式供氧状态 | uint8 | 0/1 |
| 17 | 1 | 当前灯光状态 | uint8 | bit0~3对应4种灯 |
| 18-19 | 2 | 供氧计时 | uint16 | 累计供氧时间(秒) |
| 20-23 | 4 | 总运行时间 | uint32 | 累计运行时间(分钟)，断电不重置 |
| 24-33 | 10 | 保留位 | - | 固定填充0x00 |

## 3.7 体征数据响应定义（0x06，20字节）

注：JFC103仅支持心率+血氧，字节6~13（收缩压/舒张压/平均压/呼吸率）固定塡0。

| 字节 | 长度 | 参数名称 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 心率 | uint16 | 次/分 | 范围60~180 |
| 2-3 | 2 | 脉搏 | uint16 | 次/分 | 范围60~180 |
| 4-5 | 2 | 血氧饱和度 | uint16 | % | 范围90~100 |
| 6-7 | 2 | 收缩压 | uint16 | mmHg | ⭐ 本版本固定塡0 |
| 8-9 | 2 | 舒张压 | uint16 | mmHg | ⭐ 本版本固定塡0 |
| 10-11 | 2 | 平均压 | uint16 | mmHg | ⭐ 本版本固定塡0 |
| 12-13 | 2 | 呼吸率 | uint16 | 次/分 | ⭐ 本版本固定塡0 |
| 14-19 | 6 | 保留位 | - | - | 固定填0x00 |

## 3.8 写入参数响应（0x04，2字节）

执行结果：0x00=成功  0x01=参数超限  0x02=指令错误

错误码：0x00无错误  0x01温度超限  0x02湿度超限  0x03氧浓度超限  0x04 CO2超限  0x05雾化时间超限  0x06消毒时间超限  0x07风速档位错误  0x08护理等级错误

## 3.9 异常响应（0xFF，2字节）

异常类型：0x01=指令不支持  0x02=参数超限  0x03=校验失败  0x04=数据长度错误

异常位置：0x00=无  0x01=起始位  0x02=指令  0x03=数据长度  0x04=校验和  0x05=结束位

## 3.10 指令优先级（从高到低）

0x02（仓内参数）> 0x06（体征）> 0x04（写入响应）> 0xFF（异常）

注：因体征曲线0x08本阶段不实现，实际优先级不含0x08。

# 四、校验和计算示例（纠正版）

客户原始协议文档中部分示例校验和计算有误，以下为正确计算：

示例1：读取仓内实时参数（APP→主控）

帧：AA 01 00 AB 55

校验和 = 0xAA + 0x01 + 0x00 = 0xAB

示例2：写入参数响应成功（主控→APP）

帧：AA 04 02 00 00 B0 55

校验和 = 0xAA + 0x04 + 0x02 + 0x00 + 0x00 = 0xB0

示例3：写入参数响应失败（主控→APP）

帧：AA 04 02 01 01 B2 55

校验和 = 0xAA + 0x04 + 0x02 + 0x01 + 0x01 = 0xB2

示例4：读取体征数据（APP→主控）

帧：AA 05 00 AF 55

校验和 = 0xAA + 0x05 + 0x00 = 0xAF

# 五、双板通信协议（冻结版）

完整内容见《完整开发方案V3.3》第五章，此处仅列出关键要点：

## 5.1 帧格式对比

| 项目 | iPad协议 | 双板协议 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | AA (1字节) | AA 55 (2字节) |
| 帧尾 | 0x55 | 0xED |
| 校验算法 | 含起始位: AA+CMD+LEN+DATA | 不含帧头: CMD+LEN+DATA |
| 波特率 | 115200 | 115200 |
| 刷新周期 | 500ms(查询)/100ms(响应) | 100ms |

## 5.2 双板职责边界

主控板（唯一真值源）：

- 所有传感器实时值、设定值、剩余计时、累计计时、报警状态、执行器状态

- 控制逻辑执行（温控、湿控、氧控、雾化、消毒等）

- 运行时间统计与Flash存储

屏幕板（输入+显示）：

- 接收主控数据并显示到数码管

- 采集按键/编码器输入并发送命令给主控

- 不保留任何控制状态，所有状态以主控为准

# 六、互锁规则（冻结版）

## 6.1 温度控制

| 状态 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 待机 | 设定值-1°C < 实际 < 设定值+1°C | 制冷OFF，制热OFF |
| 制冷 | 实际值 > 设定值+1°C | 制冷ON，制热OFF，空调压缩机+内风机 |
| 制热 | 实际值 < 设定值-1°C | 制热ON，制冷OFF，PTC加热+PTC风机 |

## 6.2 湿度控制

| 状态 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 待机 | 设定值-3% < 实际 < 设定值+3% | 加湿OFF |
| 加湿 | 实际值 < 设定值-3% | 加湿继电器ON |
| 除湿 | 实际值 > 设定值+3% | 联动制冷（空调除湿） |

## 6.3 氧浓度控制

| 状态 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 待机 | 实际值 ≥ 设定值 | O2阀门OFF |
| 供氧 | 实际值 < 设定值-2% | O2阀门ON |

## 6.4 开放式供氧联动规则

为避免氧浓度过高导致燃烧风险，采用「强制通风稀释优先」策略：

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| O2阀门 | ON | 持续供氧 |
| 内循环 | 禁止 | 避免氧气在封闭空间富集 |
| 外循环 | 强制开启 | 保证氧气稀释通道 |
| 新风净化 | 强制开启 | 保证氧气稀释通道 |
| 制冷 | 条件允许 | 仅在外循环/新风已开启时允许 |
| 制热 | 禁止 | 避免热源增加燃烧风险 |
| 雾化 | 禁止 | 避免雾化耦合风险 |
| 紫外消毒 | 禁止 | 避免紫外源风险 |

## 6.5 互斥规则汇总

- 制冷与制热互斥：同一时刻只能有一个状态激活

- 紫外消毒期间：开放式供氧禁止启动（反之亦然）

- 雾化与紫外消毒互斥：不能同时运行

- 开放式供氧时：内循环禁止，外循环/新风强制开启，制热/雾化/紫外禁止

- 报警状态下：相关执行器可能被强制关闭

- 湿度过高时：可联动制冷进行除湿

- 雾化期间：开放式供氧禁止启动

# 七、验收标准（冻结版）

按功能表18项逐项验收，验收指标以「数据解析正确、与模组返回值一致」为准：

| # | 功能项 | 验收标准 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度采集 | 4路NTC温度正确采集并显示 | 分辨率0.1°C |
| 2 | 湿度显示 | O2传感器湿度数据正确解析 | 与模组一致 |
| 3 | 氧浓度采集 | O2传感器数据正确解析并显示 | 分辨率0.1% |
| 4 | CO2采集 | CO2传感器数据正确解析并显示 | 与模组一致 |
| 5 | 心率显示 | 体征模块心率数据正确解析 | 与模组一致 |
| 6 | 血氧显示 | 体征模块血氧数据正确解析 | 与模组一致 |
| 7 | 风机控制 | 3档PWM调速正常 | 波形正确 |
| 8 | 护理等级灯 | 3档切换正常 | LED指示正确 |
| 9 | 照明灯 | 4种灯光开关正常 | IO控制 |
| 10 | 检查灯 | 开关正常 | IO控制 |
| 11 | 红外/紫外灯 | 分别独立控制 | 继电器动作 |
| 12 | 雾化计时 | 倒计时正常、结束提示 | ±1秒 |
| 13 | 消毒计时 | 倒计时正常、结束提示 | ±1秒 |
| 14 | 供氧累计 | 累计计时、长按清零 | ±1秒 |
| 15 | 内/外循环 | 切换正常 | 风机联动 |
| 16 | 报警功能 | 各参数超限报警、确认消除 | 延迟正确 |
| 17 | 双板通信 | 数据同步正常、心跳检测 | 100ms刷新 |
| 18 | iPad通信 | 协议对接正常 | 按协议验收 |

排除项：体征曲线接口0x07/0x08不纳入本阶段验收，待JFC103联调后另行评估。

排除项：体征数据字芆6~13（血压/呼吸率）固定塡0，不纳入验收。

# 八、确认签署

本文档为HDICU-ZKB01A医疗舱控制系统的统一冻结方案，所有差异项已经协商确认。后续开发以本文档为唯一准则，任何变更需经各方签字确认。

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件负责人 |  |  |  |
| 软件开发 |  |  |  |
| APP开发 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |