HDICU-ZKB01A

医疗舱控制系统

嵌入式软件开发方案

版本：V3.3（最终冻结版）

日期：2026-04-02

# 目录

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

HDICU-ZKB01A是一款医疗级环境控制舱系统，集成温湿度控制、氧气/CO2监测、体征监护、消毒雾化等功能，为新生儿或特殊护理患者提供可控的医疗环境。

## 1.2 系统架构

系统采用双板架构设计：

| 板卡 | MCU | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 主控板 | STM32F103VET6 | 传感器采集、控制输出、环境控制逻辑、iPad通信 |
| 屏幕板 | GD32F303RCT6 | 人机交互、数码管显示、按键编码器、计时显示 |

## 1.3 开发范围

本项目开发范围包括：

• 主控板完整嵌入式软件（FreeRTOS架构）

• 屏幕板完整嵌入式软件（裸机或FreeRTOS）

• 双板通信协议设计与实现

• iPad通信协议对接（协议由客户提供）

• 完整技术文档

## 1.4 交付物

| 序号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控板源码 | 基于STM32CubeIDE的完整工程，含FreeRTOS |
| 2 | 屏幕板源码 | 基于Keil/STM32CubeIDE的完整工程 |
| 3 | 通信协议文档 | 双板通信协议详细说明 |
| 4 | 接口说明文档 | 各模块接口定义与调用说明 |
| 5 | 测试报告 | 功能测试记录与结果 |

# 二、硬件规格

## 2.1 主控板硬件

### 2.1.1 MCU规格

| 型号 | STM32F103VET6 |
| --- | --- |
| 封装 | LQFP100 |
| 主频 | 72MHz |
| Flash | 512KB |
| RAM | 64KB |
| 晶振 | 8MHz（外部） |

### 2.1.2 串口分配

| 串口 | 引脚 | 连接设备 | 波特率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART1 | PA9/PA10 | 屏幕板 | 115200 | 双板通信 |
| UART2 | PA2/PA3 | iPad | 115200 | 上位机通信 |
| UART3 | PB10/PB11 | CO2传感器 | 9600 | MWD1006E |
| UART4 | PC10/PC11 | O2传感器 | 9600 | OCS-3RL-2.0 |
| UART5 | PC12/PD2 | 体征模块 | 38400 | JFC103 |

### 2.1.3 ADC通道

| 通道 | 引脚 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC1_CH0 | PA0 | NTC温度采集1 | 10kΩ@25°C, B=3950 |
| ADC1_CH1 | PA1 | NTC温度采集2 | 10kΩ@25°C, B=3950 |
| ADC1_CH4 | PA4 | NTC温度采集3 | 10kΩ@25°C, B=3950 |
| ADC1_CH5 | PA5 | NTC温度采集4 | 10kΩ@25°C, B=3950 |

### 2.1.4 PWM输出

| 功能 | 引脚 | 说明 | 驱动方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机1 | PE2 | PWM调速 | AO3404 MOS管 |
| 风机2 | PE3 | PWM调速 | AO3404 MOS管 |
| 风机3 | PE4 | PWM调速 | AO3404 MOS管 |
| 护理灯1 | PD10 | 等级1指示 | LED驱动 |
| 护理灯2 | PD11 | 等级2指示 | LED驱动 |
| 护理灯3 | PD12 | 等级3指示 | LED驱动 |

### 2.1.5 继电器输出

主控板配置9路继电器输出，分3组驱动芯片控制（已根据原理图确认）：

| 序号 | 信号名 | 电压 | 执行器 | 驱动芯片 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC-IO | 220V | PTC加热器 | ULN2003A (U5) | 主加热源（制热） |
| 2 | JIARE-IO | 220V | 底部加热 | ULN2003A (U5) | 辅助加热（制热） |
| 3 | RED-IO | 220V | 红外灯 | ULN2003A (U5) | 红外理疗 |
| 4 | ZIY-IO | 220V | 紫外灯 | ULN2003A (U5) | 紫外消毒 |
| 5 | O2-IO | 12V | O2阀门 | ULN2003A (U5) | 氧气供给 |
| 6 | JIASHI-IO | 220V | 加湿器 | ULN2001 (U34) | 湿度调节 |
| 7 | FENGJI-IO | 220V | 空调外风机 | ULN2001 (U34) | 外循环/散热 |
| 8 | YASUO-IO | 220V | 空调压缩机 | ULN2001 (U34) | 制冷核心 |
| 9 | WH-IO | 12V | 雾化器 | ULN2001 (U33) | 药物雾化 |

驱动芯片分组说明：

• ULN2003A (U5)：5路（PTC、底部加热、红外、紫外、O2阀门）

• ULN2001 (U34)：3路（加湿、外风机、压缩机）

• ULN2001 (U33)：1路（雾化）

额外PWM/GPIO控制（非继电器）：

| 信号名 | 控制方式 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| FENGJI-NEI-IO | PWM | 内循环风机（PE2） |
| FENGJI-PTC-IO | PWM | PTC加热风机（PE3） |
| FENGJI-NEI2-IO | PWM | 内循环风机2（PE4） |
| HULI01/02/03-IO | GPIO | 护理等级指示灯1/2/3 |

### 2.1.6 其他IO

| 功能 | 引脚 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜂鸣器 | PB0 | GPIO输出/PWM | 报警提示 |
| 液位检测 | PB14 | GPIO输入 | 高低电平判断 |
| 尿液检测 | PB15 | GPIO输入 | 高低电平判断 |

## 2.2 屏幕板硬件

### 2.2.1 MCU规格

| 型号 | GD32F303RCT6 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 与STM32F103RCT6 PIN TO PIN兼容 |
| 晶振 | 8MHz（外部） |
| 蜂鸣器 | 无（仅主控板有） |

### 2.2.2 显示驱动

| 驱动芯片 | TM1640 × 2片 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 类I2C协议（CLK + DIN） |
| 显示内容 | 温度、湿度、氧浓度、CO2、心率、血氧、计时等 |

### 2.2.3 按键配置

屏幕板配置9个独立按键，通过GPIO读取：

| 序号 | 按键名称 | 功能 | 操作方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理等级灯 | 切换护理等级 1→2→3→1 循环 | 单击切换 |
| 2 | 照明灯 | 照明灯开/关 | 单击开/关 |
| 3 | 检查灯 | 检查灯开/关 | 单击开/关 |
| 4 | 红外灯 | 红外理疗灯开/关 | 单击开/关 |
| 5 | 紫外灯 | 紫外消毒灯开/关 | 单击开/关 |
| 6 | 开放式供氧 | 开放式供氧模式开/关 | 单击开/关 |
| 7 | 内/外循环 | 切换内循环↔外循环 | 单击切换 |
| 8 | 新风净化 | 新风净化功能开/关 | 单击开/关 |
| 9 | 报警确认 | 确认并消除报警 | 单击确认 |

### 2.2.4 编码器

| 型号 | EC11E15244B2 |
| --- | --- |
| 接线 | 5线：A相、B相、按键、COM、COM |
| 功能 | 参数选择、数值调节、确认/启动 |

# 三、传感器协议

## 3.1 CO2传感器 MWD1006E

| 通信方式 | UART 9600bps, 8N1 |
| --- | --- |
| 数据模式 | 主动上传，4秒/次 |
| 测量范围 | 0 ~ 5000 ppm |

数据帧格式：

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0xFF | 帧头 |
| 1 | 0x17 | 命令字 |
| 2 | 0x04 | 数据长度 |
| 3 | 0x00 | 保留 |
| 4 | CO2_H | CO2浓度高字节 |
| 5 | CO2_L | CO2浓度低字节，CO2 = (CO2_H << 8) ¦ CO2_L |
| 6-7 | 0x00 | 保留 |
| 8 | CS | 校验和（Byte1~7累加取反+1） |

## 3.2 O2传感器 OCS-3RL-2.0

| 通信方式 | UART 9600bps, 8N1 |
| --- | --- |
| 数据模式 | 主动上传，1秒2次 |
| 帧长度 | 12字节 |

数据帧格式（12字节）：

包含：氧浓度（×0.1%）、湿度、温度、气压等参数，所有数值需除以10得到实际值。

## 3.3 NTC温度传感器

| 类型 | NTC热敏电阻 |
| --- | --- |
| 标称阻值 | 10kΩ @ 25°C |
| B值 | 3950 |
| 分压电阻 | 10kΩ @ 3.3V |
| 采集数量 | 4路 |

温度计算公式（Steinhart-Hart简化）：

1. 从ADC值计算NTC阻值：R_ntc = R_ref × ADC_value / (4095 - ADC_value)

2. 计算温度：T(K) = 1 / (1/T0 + (1/B) × ln(R_ntc/R0))

3. 转换为摄氏度：T(°C) = T(K) - 273.15

其中：T0 = 298.15K (25°C), R0 = 10kΩ, B = 3950

## 3.4 体征模块 JFC103

| 通信方式 | UART 38400bps, 8N1 |
| --- | --- |
| 启动命令 | 发送0x8A启动采集 |
| 数据帧长度 | 88字节 |
| 上传周期 | 1.28秒/帧 |
| 心率位置 | Byte 65 |
| 血氧位置 | Byte 66 |

体征数据流程：

iPad App每500ms → 主控板存储 → 上报屏幕板显示

## 3.5 传感器刷新周期汇总

主控对外响应周期与各传感器原始更新周期解耦。主控按固定通信周期返回「当前缓存的最近有效值」：

| 传感器 | 原始更新周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CO2 MWD1006E | 4秒/次 | 主动上传 |
| O2 OCS-3RL-2.0 | 0.5秒/次 | 主动上传，1秒2帧 |
| NTC温度 | 100ms | ADC采集，软件控制 |
| 体征 JFC103 | 1.28秒/帧 | 88字节数据包 |

注：App每500ms查询一次，主控返回当前缓存值，不代表所有数据都是500ms更新。

# 四、功能规格

## 4.1 统一参数表（冻结版）

以下参数为全系统唯一定义，主控板、屏幕板、App协议均以此为准：

| 参数 | 范围 | 步进 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标温度 | 10.0 ~ 40.0 | 0.5 | °C | 协议值÷10 |
| 目标湿度 | 30.0 ~ 90.0 | 1 | %RH | 协议值÷10 |
| 目标氧浓度 | 21.0 ~ 100.0 | 1 | % | 协议值÷10 |
| CO2设定值 | 0 ~ 5000 | - | ppm | 仅App下发 |
| 雾化时间 | 0 ~ 3600 | 1 | 秒 | 0=关闭 |
| 消毒时间 | 0 ~ 3600 | 1 | 秒 | 0=关闭 |
| 风速档位 | 0 ~ 3 | 1 | 档 | 0关 1低 2中 3高 |
| 护理等级 | 1 ~ 3 | 1 | 级 | 1初级 2中级 3高级 |
| 内/外循环 | 0 / 1 | - | - | 0关闭 1开启 |
| 新风净化 | 0 / 1 | - | - | 0关闭 1开启 |
| 开放式供氧 | 0 / 1 | - | - | 0关闭 1开启 |
| 灯光控制 | 0x00 ~ 0x0F | - | bit | bit0检查 bit1照明 bit2蓝 bit3红 |

## 4.2 编码器操作流程

1. 旋转编码器选择参数项（当前项数码管闪烁提示）

2. 按下编码器进入调节模式

3. 旋转编码器调节数值

4. 再次按下编码器确认设置

5. 超时5秒自动退出调节模式

## 4.3 报警配置

| 参数 | 低阈值 | 高阈值 | 延迟 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 设定值 - 5°C | 设定值 + 5°C | 10秒 |  |
| 湿度 | 设定值 - 5% | 设定值 + 5% | 10秒 |  |
| 氧浓度 | 设定值 - 5% | 设定值 + 5% | 10秒 |  |
| CO2 | - | 5000 ppm | 10秒 | 仅高报警 |
| 心率 | 50 次/分 | 140 次/分 | 3秒 |  |
| 血氧 | 85% | - | 3秒 | 仅低报警 |

报警处理：

• 报警方式：数值闪烁 + 蜂鸣器间歇鸣响

• 消除条件：参数恢复正常范围 且 手动按下报警确认键

## 4.4 计时功能

计时逻辑由主控板执行，屏幕板仅负责显示与发起控制：

• 雾化/消毒剩余时间、供氧累计时间均由主控板维护并作为唯一真值源

• 屏幕板负责接收主控同步数据并显示

• 用户通过编码器/按键发起开始、停止、清零操作时，屏幕板仅发送控制命令

• 主控板执行操作并回传最新状态

计时结束动作：

• 雾化/消毒倒计时结束：主控关闭对应执行器，发送蜂鸣命令给屏幕板

• 供氧累计：编码器长按3秒发送清零命令，主控执行清零

## 4.5 开机默认值

| 参数 | 默认值 | 掉电记忆 |
| --- | --- | --- |
| 目标温度 | 传感器当前值 | 不记忆 |
| 目标湿度 | 传感器当前值 | 不记忆 |
| 目标氧浓度 | 传感器当前值 | 不记忆 |
| 风速档位 | 0档（关闭） | 不记忆 |
| 照明灯 | 关 | 不记忆 |
| 内/外循环 | 外循环 | 不记忆 |

# 五、双板通信协议

## 5.1 双板职责边界

主控板（唯一真值源）：

• 所有传感器实时值、设定值、剩余计时、累计计时、报警状态、执行器状态

• 控制逻辑执行（温控、湿控、氧控、雾化、消毒等）

• 运行时间统计与Flash存储

屏幕板（输入+显示）：

• 接收主控数据并显示到数码管

• 采集按键/编码器输入并发送命令给主控

• 不保留任何控制状态，所有状态以主控为准

## 5.2 通信参数

| 波特率 | 115200 bps |
| --- | --- |
| 数据格式 | 8N1（8位数据、无校验、1停止位） |
| 刷新周期 | 100ms |
| 心跳检测 | 需要，超时30秒报警 |

## 5.3 帧格式

通用帧格式：AA 55 [CMD] [LEN] [DATA...] [CS] ED

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 2字节 | 固定 0xAA 0x55 |
| CMD | 1字节 | 命令字 |
| LEN | 1字节 | 数据域长度 |
| DATA | N字节 | 数据内容 |
| CS | 1字节 | 校验和（CMD + LEN + DATA 累加） |
| 帧尾 | 1字节 | 固定 0xED |

## 5.4 主控板 → 屏幕板

| CMD | 功能 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 显示数据包（100ms） | 详见下表（26字节） |
| 0x02 | 状态同步 | 各功能开关状态位图 |
| 0x03 | 报警通知 | 报警类型 + 报警参数 |
| 0x04 | 心跳包（1秒） | 总运行时间(4B) + 本次开机时间(4B) |
| 0x05 | 时间同步 | 同步时间戳 |

### 5.4.1 显示数据包 0x01 逐字节定义（26字节）

| 字节 | 长度 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 实时温度 | int16 | 单位0.1°C，例：256=25.6°C |
| 2 | 1 | 实时湿度 | uint8 | 单位%，范围0-100 |
| 3 | 1 | 实时氧浓度 | uint8 | 单位%，范围21-100 |
| 4-5 | 2 | 实时CO2浓度 | uint16 | 单位ppm，范围0-5000 |
| 6 | 1 | 心率 | uint8 | 单位次/分，0=无效 |
| 7 | 1 | 血氧 | uint8 | 单位%，0=无效 |
| 8 | 1 | 风速档位 | uint8 | 0关 1低 2中 3高 |
| 9 | 1 | 护理等级 | uint8 | 1初级 2中级 3高级 |
| 10-11 | 2 | 剩余雾化时间 | uint16 | 单位秒，0=未启动/已结束 |
| 12-13 | 2 | 剩余消毒时间 | uint16 | 单位秒，0=未启动/已结束 |
| 14-15 | 2 | 供氧累计时间 | uint16 | 单位秒 |
| 16-17 | 2 | 继电器状态 | uint16 | 每bit对应一路继电器，1=ON |
| 18 | 1 | 灯光状态 | uint8 | bit0检查 bit1照明 bit2蓝 bit3红 |
| 19 | 1 | 开关状态 | uint8 | bit0内循环 bit1新风 bit2开放供氧 |
| 20-21 | 2 | 报警标志 | uint16 | 每bit对应一种报警，1=报警中 |
| 22-25 | 4 | 保留 | - | 固定填0x00 |

屏幕显示分辨率说明：

屏幕板本地显示采用整数显示（湿度50%、氧浓度21%）；主控内部控制及iPad协议继续保留0.1精度。湿度、氧浓度在发送到屏幕板前由主控进行四舍五入取整。

## 5.5 屏幕板 → 主控板

| CMD | 功能 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x81 | 参数设置 | 参数ID(1B) + 参数值(2B) |
| 0x82 | 按键操作 | 按键ID(1B) + 操作类型(1B) |
| 0x83 | 计时控制 | 计时类型(1B) + 命令(1B) + 时长(2B) |
| 0x84 | 心跳回复 | 固定应答 |
| 0x85 | 报警确认 | 报警ID(1B) |

### 5.5.1 参数ID定义（0x81命令）

| ID | 参数名称 | 值范围/说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 目标温度 | 100~400（÷10得10.0~40.0°C） |
| 0x02 | 目标湿度 | 300~900（÷10得30.0~90.0%） |
| 0x03 | 目标氧浓度 | 210~1000（÷10得21.0~100.0%） |
| 0x04 | 风速档位 | 0~3（0关 1低 2中 3高） |
| 0x05 | 护理等级 | 1~3（1初级 2中级 3高级） |

说明：屏幕板发送参数时统一采用×10格式（与App协议一致），主控内部统一处理。屏幕显示时取整显示。

### 5.5.2 按键ID与操作类型定义（0x82命令）

按键ID（与物理按键一一对应）：

| ID | 按键名称 | ID | 按键名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 护理等级灯 | 0x06 | 开放式供氧 |
| 0x02 | 照明灯 | 0x07 | 内/外循环 |
| 0x03 | 检查灯 | 0x08 | 新风净化 |
| 0x04 | 红外灯 | 0x09 | 报警确认 |
| 0x05 | 紫外灯 | 0x0A | 编码器按下 |

操作类型：

0x01=单击  0x02=长按(>2秒)  0x03=按下  0x04=松开

### 5.5.3 计时控制定义（0x83命令）

计时类型：0x01=雾化  0x02=消毒  0x03=供氧累计

命令：0x01=开始  0x02=停止  0x03=清零

时长：2字节，单位秒（仅开始命令有效）

### 5.5.4 报警ID定义（0x85命令）

| ID | 报警类型 | ID | 报警类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 温度过高 | 0x05 | 心率异常 |
| 0x02 | 温度过低 | 0x06 | 血氧过低 |
| 0x03 | 湿度异常 | 0x07 | 通信故障 |
| 0x04 | 氧浓度/CO2异常 | 0xFF | 全部确认 |

# 六、软件架构

## 6.1 主控板软件架构

采用FreeRTOS实时操作系统，任务划分如下：

| 任务名称 | 优先级 | 周期 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SensorTask | 高 | 100ms | 传感器数据采集（ADC/UART解析） |
| ControlTask | 高 | 200ms | 环境控制逻辑（阈值+回差/继电器/PWM） |
| AlarmTask | 高 | 100ms | 报警检测与处理 |
| CommScreenTask | 中 | 100ms | 屏幕板通信 |
| CommIPadTask | 中 | 事件 | iPad通信 |
| SystemTask | 低 | 1s | 系统监控、时间统计、看门狗 |

### 6.1.1 模块划分

├── Core/                    # STM32CubeMX生成的核心文件

├── Drivers/                 # HAL库驱动

├── Middlewares/FreeRTOS/    # FreeRTOS内核

├── App/

│   ├── Sensor/              # 传感器驱动（CO2/O2/NTC/体征）

│   ├── Control/             # 控制逻辑（温度/湿度/氧气/继电器/PWM）

│   ├── Alarm/               # 报警处理

│   ├── Comm/                # 通信协议（屏幕板/iPad）

│   └── System/              # 系统管理（时间/看门狗/存储）

└── Inc/                     # 头文件

## 6.2 屏幕板软件架构

采用裸机轮询架构（可选FreeRTOS），模块划分如下：

├── Core/                    # 核心文件

├── Drivers/                 # HAL库驱动

├── App/

│   ├── Display/             # TM1640驱动、数码管显示

│   ├── HMI/                 # 按键处理、编码器处理、状态机

│   ├── Timer/               # 计时显示（从主控接收）

│   └── Comm/                # 主控板通信

└── Inc/                     # 头文件

## 6.3 控制状态机与互锁规则

主控板采用阈值+回差控制策略，各子系统互锁规则如下：

### 6.3.1 温度控制

| 状态 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 待机 | 设定值-1°C < 实际值 < 设定值+1°C | 制冷OFF，制热OFF |
| 制冷 | 实际值 > 设定值+1°C | 制冷ON，制热OFF，空调压缩机+内风机 |
| 制热 | 实际值 < 设定值-1°C | 制热ON，制冷OFF，PTC加热+PTC风机 |

### 6.3.2 湿度控制

| 状态 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 待机 | 设定值-3% < 实际值 < 设定值+3% | 加湿OFF |
| 加湿 | 实际值 < 设定值-3% | 加湿继电器ON |
| 除湿 | 实际值 > 设定值+3% | 联动制冷（空调除湿） |

### 6.3.3 氧浓度控制

| 状态 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 待机 | 实际值 ≥ 设定值 | O2阀门OFF |
| 供氧 | 实际值 < 设定值-2% | O2阀门ON |
| 开放式供氧 | 用户手动开启 | 详见下方联动规则表 |

开放式供氧联动规则（冻结版）：

为避免氧浓度过高导致燃烧风险，开放式供氧采用「强制通风稀释优先」策略：

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| O2阀门 | ON | 持续供氧 |
| 内循环 | 禁止 | 避免氧气在封闭空间富集 |
| 外循环 | 强制开启 | 保证氧气稀释通道 |
| 新风净化 | 强制开启 | 保证氧气稀释通道 |
| 制冷 | 条件允许 | 仅在外循环/新风路径已开启时允许联动 |
| 制热 | 禁止 | 避免热源增加燃烧风险 |
| 雾化 | 禁止 | 避免雾化耦合风险 |
| 紫外消毒 | 禁止 | 避免紫外源风险 |

### 6.3.4 CO2/新风控制

| 状态 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | CO2 < 设定值 | 维持当前循环模式 |
| 换气 | CO2 > 设定值 | 启动新风净化/外循环 |

### 6.3.5 互锁规则（冻结版）

1. 制冷与制热互斥：同一时刻只能有一个状态激活

2. 紫外消毒期间：开放式供氧禁止启动（反之亦然）

3. 雾化与紫外消毒互斥：不能同时运行

4. 开放式供氧时：内循环禁止，外循环/新风强制开启，制热/雾化/紫外禁止

5. 报警状态下：相关执行器可能被强制关闭

6. 湿度过高时：可联动制冷进行除湿

7. 雾化期间：开放式供氧禁止启动

## 6.4 双板职责边界

| 职责 | 主控板 | 屏幕板 |
| --- | --- | --- |
| 传感器数据 | 采集、解析、存储（唯一真值源） | 显示（从主控接收） |
| 设定值 | 存储、执行（唯一真值源） | 输入、显示 |
| 计时功能 | 计时、执行器控制（唯一真值源） | 发起命令、显示剩余时间 |
| 报警判断 | 检测、判断、触发蜂鸣 | 显示闪烁、确认按键 |
| 执行器控制 | 继电器、PWM输出 | 无 |

# 七、iPad App通信协议

## 7.1 通信参数

| 通信接口 | UART2 (PA2/PA3) |
| --- | --- |
| 波特率 | 115200 bps（固化不可修改） |
| 数据格式 | 8N1（8位数据，无校验，1位停止位） |
| 数据传输格式 | 十六进制（Hex） |
| 通信超时 | 1000ms（APP最多重发3次） |
| APP查询周期 | 500ms/次（主控需100ms内响应） |

## 7.2 帧格式定义

┌──────┬──────┬──────┬────────────┬──────┬──────┐

│ 起始 │ 指令 │ 长度 │   数据段   │ 校验 │ 结束 │

│ 0xAA │ CMD  │ LEN  │  DATA[N]   │ SUM  │ 0x55 │

└──────┴──────┴──────┴────────────┴──────┴──────┘

LEN = 数据段字节数

校验和 = (起始位 + 指令 + 长度 + 数据段所有字节) & 0xFF

## 7.3 APP发送指令（主控接收）

| CMD | 名称 | 数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 读取仓内实时参数 | 0 | 无数据段，主控需100ms内响应0x02 |
| 0x03 | 写入仓内设置参数 | 22 | 详见7.5节，全部覆盖更新 |
| 0x05 | 读取体征数据 | 0 | 无数据段，响应优先级低于0x01 |
| 0x07 | 读取体征曲线数据 | 1 | 0x00=ECG 0x01=PLETH 0x02=RESP 0x03=TEMP |

## 7.4 主控响应指令（APP接收）

| CMD | 名称 | 数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 仓内参数响应 | 34 | 详见7.6节 |
| 0x04 | 写入参数响应 | 2 | [执行结果][错误码] |
| 0x06 | 体征数据响应 | 20 | 详见7.7节 |
| 0x08 | 体征曲线响应 | 102 | [曲线类型]+[100采样点]+[采样率] |
| 0xFF | 异常响应 | 2 | [异常类型][异常位置] |

⚠️ 曲线接口说明：0x07/0x08体征曲线读取为协议预留项，是否启用以JFC103实际联调结果为准，不纳入本阶段基础验收。

## 7.5 写入仓内设置参数（0x03，22字节）

| 字节 | 长度 | 参数名称 | 类型 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 温度设定值 | uint16 | 100~400 | ÷10 = 10.0~40.0°C |
| 2-3 | 2 | 湿度设定值 | uint16 | 300~900 | ÷10 = 30.0~90.0% |
| 4-5 | 2 | 氧浓度设定值 | uint16 | 210~1000 | ÷10 = 21.0~100.0% |
| 6-7 | 2 | CO2设定值 | uint16 | 0~5000 | 单位ppm |
| 8-9 | 2 | 雾化时间设定 | uint16 | 0~3600 | 单位秒，0=关闭 |
| 10-11 | 2 | 消毒时间设定 | uint16 | 0~3600 | 单位秒，0=关闭 |
| 12 | 1 | 风速档位 | uint8 | 0~3 | 0关 1低 2中 3高 |
| 13 | 1 | 护理等级 | uint8 | 1~3 | 1初级 2中级 3高级 |
| 14 | 1 | 内/外循环 | uint8 | 0/1 | 0关闭 1开启 |
| 15 | 1 | 新风净化 | uint8 | 0/1 | 0关闭 1开启 |
| 16 | 1 | 开放式供氧 | uint8 | 0/1 | 0关闭 1开启 |
| 17 | 1 | 灯光控制 | uint8 | 0x00~0x0F | bit0检查 bit1照明 bit2蓝 bit3红 |
| 18-21 | 4 | 保留位 | - | 0x00000000 | 忽略 |

## 7.6 仓内参数响应（0x02，34字节）

| 字节 | 长度 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 实时温度 | uint16 | ÷10得实际温度(°C) |
| 2-3 | 2 | 实时湿度 | uint16 | ÷10得实际湿度(%RH) |
| 4-5 | 2 | 实时氧浓度 | uint16 | ÷10得实际氧浓度(%) |
| 6-7 | 2 | 实时CO2浓度 | uint16 | 单位ppm |
| 8-9 | 2 | 剩余雾化时间 | uint16 | 单位秒，0=已结束 |
| 10-11 | 2 | 剩余消毒时间 | uint16 | 单位秒，0=已结束 |
| 12 | 1 | 当前风速档位 | uint8 | 0~3 |
| 13 | 1 | 当前护理等级 | uint8 | 1~3 |
| 14 | 1 | 内/外循环状态 | uint8 | 0/1 |
| 15 | 1 | 新风净化状态 | uint8 | 0/1 |
| 16 | 1 | 开放式供氧状态 | uint8 | 0/1 |
| 17 | 1 | 当前灯光状态 | uint8 | bit0~3对应4种灯 |
| 18-19 | 2 | 供氧计时 | uint16 | 累计供氧时间(秒) |
| 20-23 | 4 | 总运行时间 | uint32 | 累计运行时间(分钟)，断电不重置 |
| 24-33 | 10 | 保留位 | - | 固定填充0x00 |

## 7.7 体征数据响应（0x06，20字节）

| 字节 | 长度 | 参数名称 | 类型 | 单位 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 心率 | uint16 | 次/分 | 60~180 |
| 2-3 | 2 | 脉搏 | uint16 | 次/分 | 60~180 |
| 4-5 | 2 | 血氧饱和度 | uint16 | % | 90~100 |
| 6-7 | 2 | 收缩压 | uint16 | mmHg | 80~140 |
| 8-9 | 2 | 舒张压 | uint16 | mmHg | 60~90 |
| 10-11 | 2 | 平均压 | uint16 | mmHg | 70~100 |
| 12-13 | 2 | 呼吸率 | uint16 | 次/分 | 12~30 |
| 14-19 | 6 | 保留位 | - | - | 固定0x00 |

⚠️ 重要说明：字节6~13（收缩压、舒张压、平均压、呼吸率）当前版本固定填0，不纳入本阶段验收。

原因：JFC103模块仅支持心率和血氧输出，App协议预留的血压、呼吸率字段无硬件数据源支持。

## 7.8 写入参数响应（0x04，2字节）

执行结果（第1字节）：

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 成功 |
| 0x01 | 参数超限 |
| 0x02 | 指令错误 |

错误码（第2字节）：

| 值 | 含义 | 值 | 含义 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 无错误 | 0x01 | 温度超限 | 0x02 | 湿度超限 |
| 0x03 | 氧浓度超限 | 0x04 | CO2超限 | 0x05 | 雾化时间超限 |
| 0x06 | 消毒时间超限 | 0x07 | 风速档位错误 | 0x08 | 护理等级错误 |

## 7.9 异常响应（0xFF，2字节）

异常类型（第1字节）：0x01=指令不支持  0x02=参数超限  0x03=校验失败  0x04=数据长度错误

异常位置（第2字节）：0x00=无  0x01=起始位  0x02=指令  0x03=数据长度  0x04=校验和  0x05=结束位

## 7.10 指令优先级

主控响应优先级（从高到低）：

0x08（曲线）> 0x02（仓内参数）> 0x06（体征）> 0x04（写入响应）> 0xFF（异常）

## 7.11 通信时序要求

| APP查询间隔 | 500ms/次 |
| --- | --- |
| 主控响应时间 | ≤100ms |
| 通信超时 | 1000ms（APP重发最多3次） |
| 断连检测 | 无指令交互超过3秒判定断连 |
| 异常响应时间 | ≤50ms |

## 7.12 参数差异说明（协议 vs 确认单）

以下参数以本iPad协议文档为准：

| 参数 | 原确认单 | iPad协议（以此为准） |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 | 10~55°C | 10.0~40.0°C |
| 湿度范围 | 10~90% | 30.0~90.0% |
| 氧浓度范围 | 10~90% | 21.0~100.0% |
| 护理等级 | 3级 | 3级（以硬件为准） |
| 雾化/消毒时间 | 1~100分钟 | 0~3600秒 |
| 体征数据 | 心率+血氧 | 心率+血氧（血压/呼吸率填0） |

注：JFC103模块仅支持心率和血氧，iPad协议要求的血压、呼吸率等参数固定填0。

# 八、开发计划

## 8.1 开发阶段

| 阶段 | 任务 | 工期 | 前置条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 环境搭建 + FreeRTOS框架 | 2天 | - | ✅ 可启动 |
| P2 | 硬件驱动（GPIO/ADC/UART/PWM） | 4天 | - | ✅ 可启动 |
| P3 | 传感器适配（CO2/O2/NTC/体征） | 4天 | - | ✅ 可启动 |
| P4 | 双板通信协议实现 | 3天 | - | ✅ 可启动 |
| P5 | 屏幕板软件（TM1640/按键/编码器） | 4天 | - | ✅ 可启动 |
| P6 | 控制逻辑（环境控制+报警） | 3天 | - | ✅ 可启动 |
| P7 | iPad协议对接 | 2天 | - | ✅ 可启动 |
| P8 | 联调测试 | 3天 | 实物板 | ⏳ 待实物 |

预计总工期：约25个工作日

## 8.2 调试工具

已采购调试工具：

| 工具 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 调试器 | ST-Link V2 | 程序下载、单步调试 |
| 逻辑分析仪 | DSLogic Basic | 多路UART协议分析 |
| USB转串口 | CH343P × 2 | PC串口通信测试 |
| 万用表 | UT33D | 电压电阻测量 |
| 连接材料 | 杜邦线 + 面包板 | 接线测试 |

# 九、验收标准

按功能表18项逐项验收：

注：验收指标以「数据解析正确、与模组返回值一致」为准，不超出传感器原始规格。

| 序号 | 功能项 | 验收标准 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度采集 | 4路NTC温度正确采集并显示 | 分辨率0.1°C |
| 2 | 湿度显示 | O2传感器湿度数据正确解析 | 与模组一致 |
| 3 | 氧浓度采集 | O2传感器数据正确解析并显示 | 分辨率0.1% |
| 4 | CO2采集 | CO2传感器数据正确解析并显示 | 与模组一致 |
| 5 | 心率显示 | 体征模块心率数据正确解析 | 与模组一致 |
| 6 | 血氧显示 | 体征模块血氧数据正确解析 | 与模组一致 |
| 7 | 风机控制 | 3档PWM调速正常 | 波形正确 |
| 8 | 护理等级灯 | 3档切换正常 | LED指示正确 |
| 9 | 照明灯 | 4种灯光开关正常 | IO控制 |
| 10 | 检查灯 | 开关正常 | IO控制 |
| 11 | 红外/紫外灯 | 分别独立控制 | 继电器动作 |
| 12 | 雾化计时 | 倒计时正常、结束提示 | ±1秒 |
| 13 | 消毒计时 | 倒计时正常、结束提示 | ±1秒 |
| 14 | 供氧累计 | 累计计时、长按清零 | ±1秒 |
| 15 | 内/外循环 | 切换正常 | 风机联动 |
| 16 | 报警功能 | 各参数超限报警、确认消除 | 延迟正确 |
| 17 | 双板通信 | 数据同步正常、心跳检测 | 100ms刷新 |
| 18 | iPad通信 | 协议对接正常 | 按协议验收 |

# 十、待确认/待提供

| 序号 | 事项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | iPad通信协议文档 | ✅ 已确认 | 已收到《宠物ICU监护仓APP与主控通信协议》 |
| 2 | PCB实物板 | ⏳ 待提供 | 联调阶段需要 |
| 3 | 液位/尿液检测GPIO | ✅ 已确认 | PB14=液位检测, PB15=尿液检测 |
| 4 | TM1640数量 | ✅ 已确认 | 2片 |
| 5 | 照明灯颜色 | ✅ 已确认 | bit0检查 bit1照明 bit2蓝 bit3红 |
| 6 | 体征模块数据范围 | ✅ 已确认 | JFC103仅支持心率+血氧，其他填0 |

# 十一、开发注意事项

## 11.1 协议帧格式差异

iPad协议与双板协议帧格式不同，开发时需注意区分：

| 项目 | iPad协议 | 双板协议 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 0xAA | 0xAA 0x55 |
| 帧尾 | 0x55 | 0xED |
| 校验算法 | (AA+CMD+LEN+DATA) & 0xFF | (CMD+LEN+DATA) & 0xFF |
| 校验包含起始位 | 是 | 否 |

## 11.2 体征曲线接口实现策略

0x07/0x08体征曲线读取接口在独立协议文档中有完整定义，但标注为「协议预留项，不纳入本阶段验收」。

建议实现策略：

1. 实现骨架代码，响应0x07请求并返回空数据帧

2. JFC103联调时确认是否支持原始波形输出

3. 如支持，在骨架基础上填充真实数据；如不支持，保持空数据响应

## 11.3 Flash存储规划

STM32F103VET6 Flash布局建议：

| 区域 | 地址范围 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 程序区 | 0x08000000起 | 应用程序代码（约256KB足够） |
| 参数存储区 | 0x0807F000起 | 设定参数、运行时间累计（最后2扇区，4KB） |

磨损均衡策略：采用双扇区轮换写入，每次写入时交替使用两个扇区，通过版本号判断有效数据。运行时间每10分钟保存一次。

## 11.4 屏幕板MCU兼容性

GD32F303RCT6与STM32F103RCT6 PIN TO PIN兼容，但存在以下差异需注意：

1. Flash编程：GD32的Flash页大小可能不同，需用GD32官方HAL库

2. 时钟树：GD32主频可达120MHz，配置时钟时需参考GD32手册

3. DMA行为：部分DMA通道映射略有差异，调试时需验证

4. 推荐方案：屏幕板使用GD32官方库开发，或使用STM32 HAL库并逐项验证兼容性

## 11.5 开发阶段依赖关系

虽然P1-P7均标记为「可启动」，但实际存在以下依赖：

• P6（控制逻辑）依赖 P2（继电器/PWM驱动）和 P3（传感器数据）

• P7（iPad协议）依赖 P3（传感器数据）和 P6（控制逻辑）

• P4（双板通信）可与 P5（屏幕板）并行开发，但联调需两板同时就绪

建议开发顺序：P1 → P2/P3 并行 → P4/P5 并行 → P6 → P7 → P8联调