HDICU-ZKB01A

医疗舱控制系统

开发进度报告

日期：2026-04-04

状态：等待硬件到货

唯一阻塞条件：PCB实物板未到

# 一、总体进度概览

| 阶段 | 状态 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 环境+框架 | ✅ 完成 | 100% | 工程壳+Makefile+FreeRTOS配置+6个任务骨架 |
| P2 硬件驱动 | ✅ 完成 | 95% | UART/ADC/PWM/Flash实现，继电器GPIO待确认 |
| P3 传感器适配 | ✅ 完成 | 100% | CO2/O2/NTC/JFC103帧解析完整 |
| P4 双板通信 | ✅ 完成 | 95% | 0x01~0x85全部实现，编码器长按已处理 |
| P5 屏幕板软件 | ⏳ 待硬件 | 0% | 屏幕板MCU是GD32，需单独工程 |
| P6 控制逻辑 | ✅ 完成 | 100% | 温/湿/氧状态机+互锁+报警+计时 |
| P7 iPad协议 | ✅ 完成 | 100% | 0x01~0x06+0xFF完整，0x07/0x08预留 |
| P8 联调测试 | ⏳ 待硬件 | 0% | 需要PCB实物板 |

# 二、代码统计

| 模块 | 文件数 | 状态 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| BSP/ | 1 | 完整 | 硬件映射全部定义 |
| App/ | 5 | 完整 | main_app + app_data + tasks + task_defs |
| Protocol/ | 6 | 完整 | iPad+Screen帧解析/构建/命令分发 |
| Sensors/ | 8 | 完整 | CO2/O2/NTC/JFC103驱动 |
| Control/ | 11 | 完整 | 温度/湿度/氧气/计时/互锁/报警 |
| Drivers/ | 10 | 部分占位 | UART✅ ADC✅ PWM✅ Flash✅ GPIO(待确认) |
| Tests/ | 1 | 完整 | 66个测试用例全部通过 |
| 构建系统 | 4 | 完整 | Makefile+main.c+链接脚本+FreeRTOSConfig |
| 合计 | 47个文件 | ~3500行 |  |

# 三、Codex审计历史

| 轮次 | 日期 | 结论 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | 2026-04-04 | BLOCK | 4个Critical: 工程不可编译、switch_status位定义错、写入校验不完整、开放供氧联动不完整 |
| 第2轮 | 2026-04-04 | BLOCK | C3报警清除逻辑错、Rule5执行顺序被掩盖、ISR并发不安全、紫外灯键映射错 |
| 第3轮 | 2026-04-04 | BLOCK | C3✅ M4✅ 紫外✅，Rule5执行顺序仍被掉盖 |
| 第4轮 | 2026-04-04 | PASS WITH RISKS | 全部场景PASS，风险项:互斥语义偏好+uv_active未使用 |

# 四、冻结口径遵守情况

| 冻结项 | 状态 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| UART5=JFC103(38400)，不是WiFi | ✅ | BSP/bsp_config.h:59 |
| PE4=FENGJI-NEI2-IO，不是新风风机 | ✅ | BSP/bsp_config.h:87 |
| 护理等级1~3，拒绝>3 | ✅ | ipad_protocol.c:143 |
| Flash=0x0807F000 | ✅ | BSP/bsp_config.h:147 |
| iPad帧: AA CMD LEN DATA CS 55(含AA) | ✅ | protocol_frame.c:130 |
| 双板帧: AA 55 CMD LEN DATA CS ED(不含帧头) | ✅ | protocol_frame.c:155 |
| 0x07/0x08仅预留，返回不支持 | ✅ | ipad_protocol.c:238 |
| 体征6~13字节固定塡0 | ✅ | ipad_protocol.c:195 |
| 帧级错误静默丢弃，协议层异常0xFF | ✅ | protocol_frame.c:91 |
| 温度回差±1°C | ✅ | temp_control.c:8 |
| 湿度回差±3% | ✅ | humidity_control.c:8 |
| 氧浓度回差-2% | ✅ | oxygen_control.c:8 |
| 开放供氧8项联动规则 | ✅ | interlock.c:62~95 |
| 0x03写入全包拒绝 | ✅ | ipad_protocol.c:137 |
| 报警清除=恢复+确认双条件 | ✅ | tasks.c:201~227 |
| NTC公式正确 | ✅ | ntc_sensor.c:21 |
| CO2帧格式+校验 | ✅ | co2_sensor.c:39 |
| O2帧格式+checksum=0 | ✅ | o2_sensor.c:75 |
| JFC103 88字节+0xFF同步 | ✅ | jfc103_sensor.c:40 |

# 五、单元测试结果

测试框架：Python 3 纯逻辑验证，无需硬件

运行命令：cd Tests && python run_tests.py

结果：66 passed, 0 failed

| # | 测试组 | 用例数 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | iPad帧校验和 | 6 | 构建+解析+4个示例帧 |
| 2 | Screen帧校验和 | 6 | 双头帧+不iPad校验不同 |
| 3 | NTC温度计算 | 7 | 25°C基准+高低温+边界+x10编码 |
| 4 | CO2帧解析 | 6 | 合法帧+坏校验+边界值 |
| 5 | O2帧解析 | 4 | 12字节帧+checksum验证 |
| 6 | JFC103帧解析 | 5 | 88字节+0xFF同步+HR/SpO2 |
| 7 | 互锁规则 | 8 | 7条互斥+开放供氧8项 |
| 8 | 报警状态机 | 10 | latch/ack/clear+通信故障 |
| 9 | 0x03写入校验 | 14 | 全包拒绝+护理等级+布尔超限 |

# 六、剩余待办项（全部依赖硬件）

以下所有项目均需要PCB实物板到货后才能完成：

| # | 待办项 | 依赖 | 预计工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9路继电器GPIO引脚确认 | 原理图视觉核对 | 2小时 |
| 2 | STM32CubeIDE工程导入+编译 | STM32CubeIDE已安装 | 4小时 |
| 3 | HAL库+FreeRTOS+CMSIS集成 | STM32CubeF1包 | 2小时 |
| 4 | ST-Link烧录+串口心跳验证 | 硬件板 | 1小时 |
| 5 | 5路ULART引脚+波特率实测 | 硬件+逻辑分析仪 | 2小时 |
| 6 | 4路ADC NTC温度校准 | 硬件+万用表 | 2小时 |
| 7 | 3路PWM波形验证 | 硬件+示波器 | 1小时 |
| 8 | CO2/O2/JFC103传感器联调 | 硬件+传感器模组 | 4小时 |
| 9 | 开放式供氧联动实物测试 | 硬件+所有执行器 | 3小时 |
| 10 | Flash断电保存验证 | 硬件 | 1小时 |
| 11 | iPad App通信联调 | 硬件+iPad | 4小时 |
| 12 | 屏幕板软件开发(GD32) | 屏幕板PCB | 5天 |

# 七、18项验收标准进度

| # | 功能项 | 代码 | 硬件 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度采集 | ✅ | ⏳ | NTC解析完成，待实际ADC校准 |
| 2 | 湿度显示 | ✅ | ⏳ | O2传感器湿度解析完成 |
| 3 | 氧浓度采集 | ✅ | ⏳ | O2传感器解析完成，分辨率0.1% |
| 4 | CO2采集 | ✅ | ⏳ | MWD1006E帧解析+校验完成 |
| 5 | 心率显示 | ✅ | ⏳ | JFC103 byte65解析完成 |
| 6 | 血氧显示 | ✅ | ⏳ | JFC103 byte66解析完成 |
| 7 | 风机控制 | ✅ | ⏳ | 3档PWM+TIM6 ISR完成 |
| 8 | 护理等级灯 | ✅ | ⏳ | PD10/PD11/PD12 GPIO定义完成 |
| 9 | 照明灯 | ✅ | ⏳ | light_ctrl bit0/1控制完成 |
| 10 | 检查灯 | ✅ | ⏳ | light_ctrl bit0控制完成 |
| 11 | 红外/紫外灯 | ✅ | ⏳ | 继电器控制+interlock检查完成 |
| 12 | 雾化计时 | ✅ | ⏳ | 倒计时+结束关继电器完成 |
| 13 | 消毒计时 | ✅ | ⏳ | 倒计时+结束关继电器完成 |
| 14 | 供氧累计 | ✅ | ⏳ | 累计+编码器长按清零完成 |
| 15 | 内/外循环 | ✅ | ⏳ | switch_status+互锁完成 |
| 16 | 报警功能 | ✅ | ⏳ | latch/ack/clear+通信故障完成 |
| 17 | 双板通信 | ✅ | ⏳ | 26字节显示包+心跳+命令完成 |
| 18 | iPad通信 | ✅ | ⏳ | 0x01~0x06+0xFF完整实现 |

# 八、唯一阻塞条件

当前项目唯一阻塞条件是：PCB实物板未到货。

硬件到货后的执行计划：

1. 视觉核对原理图→确认9路继电器GPIO引脚 (2h)

2. STM32CubeIDE导入工程 + HAL/FreeRTOS集成 (4h)

3. 编译通过 + ST-Link烧录 (2h)

4. UART串口心跳验证 (1h)

5. 传感器逐个联调 (4h)

6. iPad协议对接 (4h)

7. 开放供氧联动实物测试 (3h)

8. 全功能验收 (2h)

预计硬件到货后 3~5 个工作日可完成全部联调。