宠物ICU监护仓APP与主控通信协议

# 文档说明

1.本文档为宠物ICU监护仓APP与主控（控制器）之间通信技术依据，硬件开发人员可参考本协议定义的通信参数、帧格式、指令逻辑及数据解析规则开发主控通信功能。

2.若开发过程中发现文档歧义或不合理项，经双方沟通确认后修订文档版本。

# 一、基础通信参数（固化不可修改）

| 参数项 | 固定取值 | 硬件开发要求 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200 | 已固定为115200，不支持修改 |
| 数据位 | 8位 | 固定配置为8位数据位 |
| 校验位 | 无 |  |
| 停止位 | 1位 | 固定配置为1位停止位，确保帧数据传输完整，避免帧粘连 |
| 数据传输格式 | 十六进制（Hex） | 所有帧数据（起始位、指令、数据段等）均以Hex格式传输、解析 |
| 通信超时时间 | 1000ms | 主控需识别APP指令超时场景，配合APP的重发逻辑（最多3次重发），超时后需正常接收后续重发指令 |
| APP查询周期 | 500ms/次 | 主控需无条件响应APP每500ms发送一次的“读取仓内实时参数”指令，优先保障该指令的响应时效性 |

# 二、通用帧格式（所有指令统一遵循）

## 2.1 帧结构定义

所有APP发送指令、主控响应指令，均严格遵循以下固定帧结构（字节数固定，顺序不可调整）：

「起始位（1字节） + 指令类型（1字节） + 数据长度（1字节） + 数据段（N字节） + 校验和（1字节） + 结束位（1字节）」

## 2.2 各字段详细定义

| 字段名称 | 字节长度 | 固定取值/计算规则 | 硬件开发要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 1字节 | 固定为0xAA | 主控接收数据时，若帧起始字节非0xAA，直接丢弃该帧；主控发送响应帧时，必须以0xAA作为起始位，不得修改 |
| 指令类型 | 1字节 | 详见本协议“三、指令交互规则”，每个指令对应唯一Hex值 | 主控需准确识别所有指令类型，未定义的指令需返回异常响应；发送响应指令时，需填写对应响应指令码 |
| 数据长度 | 1字节 | 十进制数值，代表“数据段”的实际字节数，转换为1字节Hex值（例：数据段22字节，数据长度为0x16） | 1. 接收帧时，需按数据长度校验数据段完整性，若实际接收的数据段字节数与数据长度不一致，丢弃该帧；2. 发送响应帧时，需准确填写数据段的实际字节数，不得多填、少填 |
| 数据段 | N字节（N≥0） | 不同指令对应不同的数据内容，详见各指令详细定义 | 主控需按对应指令的“数据段定义”解析、填充数据，字节顺序、数据类型严格匹配，不得颠倒、篡改 |
| 校验和 | 1字节 | 计算规则：起始位 + 指令类型 + 数据长度 + 数据段所有字节，求和后取低8位（Hex值） | 1. 接收帧时，先计算校验和，若计算结果与帧中校验和字段不一致，丢弃该帧，不返回任何响应；2. 发送响应帧时，需严格按上述规则计算校验和，确保校验值准确 |
| 结束位 | 1字节 | 固定为0x55 | 主控接收数据时，若帧结束字节非0x55，直接丢弃该帧；主控发送响应帧时，必须以0x55作为结束位，不得修改 |

# 三、指令交互规则（主控核心开发依据）

本协议指令分为“APP发送指令（主控接收/执行）”和“主控响应指令（APP接收/解析）”，主控需按以下规则执行接收、解析、响应逻辑。

## 3.1 APP发送指令（主控接收/执行）

| 指令码（Hex） | 指令名称 | 数据长度（字节） | 数据段定义 | 主控执行逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 读取仓内实时参数 | 0 | 无数据段（数据长度为0x00） | 1. 接收帧格式：AA 01 00 [校验和] 55；2. 接收后无需解析数据段，立即采集仓内所有实时参数，按“3.2.1 读取仓内参数响应”格式，返回0x02响应帧；3. 响应需在100ms内完成，确保配合APP 500ms查询周期。 |
| 0x03 | 写入仓内设置参数 | 22 | 详见“3.3 写入仓内设置参数（22字节详细定义）” | 1. 接收帧格式：AA 03 16 [22字节数据段] [校验和] 55；2.校验解析字节参数；3. 对解析后的参数进行范围校验（参数范围详见3.3），校验通过则更新主控对应参数配置，校验失败则记录错误类型；4. 无论成功与否，均需按“3.2.2 写入参数响应”格式，返回0x04响应帧，明确执行结果。 |
| 0x05 | 读取体征数据 | 0 | 无数据段（数据长度为0x00） | 1. 接收帧格式：AA 05 00 [校验和] 55；2. 接收后立即采集所有体征参数（心率、脉搏等），按“3.2.3 读取体征数据响应”格式，返回0x06响应帧；3. 响应优先级低于“读取仓内实时参数”响应，若同时收到0x01和0x05指令，优先响应0x01指令。 |
| 0x07 | 读取体征曲线数据 | 1 | 数据段为1字节，代表曲线类型：0x00=ECG（心电图）、0x01=PLETH（脉搏波）、0x02=RESP（呼吸波）、0x03=TEMP（体温波） | 1. 接收帧格式：AA 07 01 [曲线类型] [校验和] 55；2. 解析曲线类型后，读取对应曲线的最新100个采样点及采样率，按“3.2.4 读取体征曲线响应”格式，返回0x08响应帧；3. 本阶段仅预留，不实现。原设计优先级最高，若同时收到多种指令，优先响应0x07指令对应的0x08响应。 |

## 3.2 主控响应指令（APP接收/解析）

| 响应指令码（Hex） | 响应名称 | 数据长度（字节） | 数据段定义 | 硬件开发要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 读取仓内参数响应 | 34 | 详见“3.4 读取仓内实时参数（34字节详细定义）” | 1. 响应帧格式：AA 02 22 [34字节数据段] [校验和] 55；2. 数据段34字节需按顺序填充仓内所有实时参数；3. 保留位需固定填充0x00。 |
| 0x04 | 写入参数响应 | 2 | 第1字节：执行结果（0x00=成功，0x01=参数超限，0x02=指令错误）；第2字节：错误码（0x00=无错误，0x01=温度超限，0x02=湿度超限，0x03=氧浓度超限，0x04=CO₂超限，0x05=雾化时间超限，0x06=消毒时间超限，0x07=风速档位错误，0x08=护理等级错误） | 1. 响应帧格式：AA 04 02 [执行结果] [错误码] [校验和] 55；2. 执行结果需准确对应写入操作的实际情况，错误码需与具体错误类型匹配；3. 若写入成功，错误码固定为0x00；若参数超限，错误码需明确对应超限的参数。 |
| 0x06 | 读取体征数据响应 | 20 | 详见“3.5 读取体征数据（20字节详细定义）” | 1. 响应帧格式：AA 06 14 [20字节数据段] [校验和] 55；2. 数据段20字节需按顺序填充所有体征参数，数值需为当前最新采集值；3. 保留位需固定填充0x00。 |
| 0x08 | 读取体征曲线响应 | 102 | 第1字节：曲线类型（与APP发送的0x07指令中曲线类型一致）；第2~101字节：100个采样点（每个采样点为1字节，取值范围0~255）；第102字节：采样率（0x19=25Hz，0x0A=10Hz） | 1. 响应帧格式：AA 08 66 [102字节数据段] [校验和] 55；2. 采样点需为当前缓存的最新100个值，按采集顺序填充，不得颠倒；3. 采样率需与曲线类型匹配（ECGPLETH为25Hz，RESP/TEMP为10Hz）。 |
| 0xFF | 异常响应 | 2 | 第1字节：异常类型（0x01=指令不支持，0x02=参数超限，0x03=校验失败[帧级校验失败时直接丢弃不触发此码]，0x04=数据长度错误[帧级长度不匹配时直接丢弃不触发此码]）；第2字节：异常位置（0x00=无具体位置，0x01=起始位错误，0x02=指令错误，0x03=数据长度错误，0x04=校验和错误，0x05=结束位错误） | 1. 响应帧格式：AA FF 02 [异常类型] [异常位置] [校验和] 55；2. 所有异常场景中，仅协议层异常（未定义指令、参数超限等）需返回此响应。帧级错误（校验和不一致、数据长度不匹配、起始/结束位错误）直接丢弃不响应3. 异常类型与异常位置需准确匹配，便于APP定位问题。 |

## 3.3 写入仓内设置参数（22字节详细定义）

APP发送0x03指令时，数据段固定为22字节，主控需按以下字节顺序解析；所有参数需全部覆盖更新（APP每次修改任何一个参数，都会下发完整22字节，主控无需判断修改项，直接全部更新）。

| 字节位置（0开始） | 字节长度 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 参数范围 | 解析说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~1 | 2字节 | 温度设定值 | uint16 | 0.1℃ | 100~400（对应10.0℃~40.0℃） | Hex值转换为十进制后，除以10得到实际温度；例：0x00FA（十进制250）→ 25.0℃ |
| 2~3 | 2字节 | 湿度设定值 | uint16 | 0.1%RH | 300~900（对应30.0%RH~90.0%RH） | Hex值转换为十进制后，除以10得到实际湿度；例：0x0320（十进制800）→ 80.0%RH |
| 4~5 | 2字节 | 氧浓度设定值 | uint16 | 0.1% | 210~1000（对应21.0%~100.0%） | Hex值转换为十进制后，除以10得到实际氧浓度；例：0x012C（十进制300）→ 30.0% |
| 6~7 | 2字节 | CO₂设定值 | uint16 | 1ppm | 0~5000（对应0~5000ppm） | Hex值转换为十进制后，即为实际CO₂浓度；例：0x0064（十进制100）→ 100ppm |
| 8~9 | 2字节 | 雾化时间设定 | uint16 | 1秒 | 0~3600（对应0~3600秒） | Hex值转换为十进制后，即为实际雾化时间；0表示关闭雾化功能 |
| 10~11 | 2字节 | 消毒时间设定 | uint16 | 1秒 | 0~3600（对应0~3600秒） | Hex值转换为十进制后，即为实际消毒时间；0表示关闭消毒功能 |
| 12 | 1字节 | 风速档位 | uint8 | 无 | 0~3 | 0=关闭，1=低速，2=中速，3=高速；超出范围则判定为参数超限 |
| 13 | 1字节 | 护理等级 | uint8 | 无 | 1~3 | 1=初级，2=中级，3=高级；超出范围则判定为参数超限 |
| 14 | 1字节 | 内/外循环 | uint8 | 无 | 0~1 | 0=关闭，1=开启；仅支持0和1，其他值判定为参数超限 |
| 15 | 1字节 | 新风净化 | uint8 | 无 | 0~1 | 0=关闭，1=开启；仅支持0和1，其他值判定为参数超限 |
| 16 | 1字节 | 开放式供氧 | uint8 | 无 | 0~1 | 0=关闭，1=开启；仅支持0和1，其他值判定为参数超限 |
| 17 | 1字节 | 灯光控制 | uint8（bit位控制） | 无 | 0x00~0x0F | bit0=检查灯（1=亮，0=灭），bit1=照明（1=亮，0=灭），bit2=蓝光（1=亮，0=灭），bit3=红光（1=亮，0=灭）；bit4~bit7固定为0 |
| 18~19 | 2字节 | 保留位1 | uint16 | 无 | 固定0x0000 | APP下发时固定填充0x0000，主控解析时忽略，无需处理 |
| 20~21 | 2字节 | 保留位2 | uint16 | 无 | 固定0x0000 | APP下发时固定填充0x0000，主控解析时忽略，无需处理 |

## 3.4 读取仓内实时参数（34字节详细定义）

主控返回0x02响应帧时，数据段固定为34字节，需严格按以下字节顺序填充，不得颠倒；所有参数需为当前最新采集值，保留位固定填充0x00。

| 字节位置（0开始） | 字节长度 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 解析说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~1 | 2字节 | 实时温度 | uint16 | 0.1℃ | 十进制值除以10得到实际温度，与“温度设定值”解析规则一致 |
| 2~3 | 2字节 | 实时湿度 | uint16 | 0.1%RH | 十进制值除以10得到实际湿度，与“湿度设定值”解析规则一致 |
| 4~5 | 2字节 | 实时氧浓度 | uint16 | 0.1% | 十进制值除以10得到实际氧浓度，与“氧浓度设定值”解析规则一致 |
| 6~7 | 2字节 | 实时CO₂浓度 | uint16 | 1ppm | 十进制值即为实际浓度，与“CO₂设定值”解析规则一致 |
| 8~9 | 2字节 | 剩余雾化时间 | uint16 | 1秒 | 十进制值即为剩余雾化时间，0表示雾化已结束 |
| 10~11 | 2字节 | 剩余消毒时间 | uint16 | 1秒 | 十进制值即为剩余消毒时间，0表示消毒已结束 |
| 12 | 1字节 | 当前风速档位 | uint8 | 无 | 与“风速档位设定值”取值一致（0=关闭，1=低速，2=中速，3=高速） |
| 13 | 1字节 | 当前护理等级 | uint8 | 无 | 与“护理等级设定值”取值一致（1~3级） |
| 14 | 1字节 | 内/外循环状态 | uint8 | 无 | 0=关闭，1=开启，与“内/外循环设定值”一致 |
| 15 | 1字节 | 新风净化状态 | uint8 | 无 | 0=关闭，1=开启，与“新风净化设定值”一致 |
| 16 | 1字节 | 开放式供氧状态 | uint8 | 无 | 0=关闭，1=开启，与“开放式供氧设定值”一致 |
| 17 | 1字节 | 当前灯光状态 | uint8（bit位控制） | 无 | 与“灯光控制设定值”解析规则一致，bit0~bit3对应4种灯光状态 |
| 18~19 | 2字节 | 供氧计时 | uint16 | 1秒 | 十进制值即为累计供氧时间，开放式供氧开启时开始计时，关闭时停止计时 |
| 20~23 | 4字节 | 总运行时间 | uint32 | 1分钟 | 十进制值即为监护仓累计运行时间（分钟），设备启动后开始计时，断电后不重置 |
| 24~33 | 10字节 | 保留位 | uint8×10 | 无 | 固定填充0x00，共10字节，不得填写其他数值 |

## 3.5 读取体征数据（20字节详细定义）

主控返回0x06响应帧时，数据段固定为20字节，需严格按以下字节顺序填充，不得颠倒；所有参数需为当前最新采集值，保留位固定填充0x00。

| 字节位置（0开始） | 字节长度 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 解析说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~1 | 2字节 | 心率 | uint16 | 次/分 | Hex值转换为十进制，即为实际心率，取值范围60~180 |
| 2~3 | 2字节 | 脉搏 | uint16 | 次/分 | 与心率解析规则一致，取值范围60~180 |
| 4~5 | 2字节 | 血氧饱和度 | uint16 | % | Hex值转换为十进制，即为实际血氧值，取值范围90~100 |
| 6~7 | 2字节 | 收缩压[本版本固定填0] | uint16 | mmHg | Hex值转换为十进制，即为实际收缩压，取值范围80~140 |
| 8~9 | 2字节 | 舒张压[本版本固定填0] | uint16 | mmHg | Hex值转换为十进制，即为实际舒张压，取值范围60~90 |
| 10~11 | 2字节 | 平均压[本版本固定填0] | uint16 | mmHg | Hex值转换为十进制，即为实际平均压，取值范围70~100 |
| 12~13 | 2字节 | 呼吸率[本版本固定填0] | uint16 | 次/分 | Hex值转换为十进制，即为实际呼吸率，取值范围12~30 |
| 14~19 | 6字节 | 保留位 | uint8×6 | 无 | 固定填充0x00，共6字节，不得填写其他数值 |

# 四、主控通信核心规则

## 4.1 指令优先级规则

主控数据发送优先级（从高到低）：0x08响应（曲线数据）[本阶段预留]＞0x02响应（仓内参数）＞0x06响应（体征数据）＞0x04响应（写入响应）＞0xFF响应（异常响应）；高优先级数据发送时，需中断低优先级数据发送，避免帧粘连、数据丢失。

## 4.2 写入指令处理规则

1.  APP每次下发0x03写入指令，均为完整22字节数据段，主控无需判断“修改了哪个参数”，直接全部覆盖更新对应参数配置；

2.  主控需对写入的22字节参数进行范围校验，任何一个参数超出本协议约定范围，均判定为“参数超限”，返回0x04响应帧（0x01+对应错误码），不更新任何参数；

3.  APP写入指令超时1000ms后，可能会重发指令（最多3次），主控需支持重复写入指令的处理，避免重复执行（可通过判断指令发送时间间隔，忽略短时间内的重复指令）；

4.  写入指令校验失败（校验和错误、数据长度错误等），直接丢弃帧，不返回响应，等待APP重发。

## 4.3 读取指令处理规则

1.  主控需响应APP每500ms发送一次的0x01指令（读取仓内参数），响应时间不超过100ms，确保APP首页参数实时更新；

2.  0x05（读取体征数据）、0x07（读取曲线数据）指令，需在不影响0x01指令响应的前提下，及时处理并返回响应；

3.  读取指令校验失败，直接丢弃帧，不返回响应，等待APP重发。

## 4.4 断连与重连处理规则

1.  主控需实时检测与APP的通信连接状态，若检测到断连（无指令交互超过3秒），需保存当前所有参数配置（设定值、实时值、运行时间等）；

2.  重连成功后，主控需正常响应APP的所有指令，APP发送0x01指令时，需返回当前最新的34字节仓内参数，确保数据同步；

3.  重连后，若APP下发0x03写入指令，主控需按正常流程解析并更新参数，覆盖断连前的配置。

## 4.5 异常处理规则

1.  协议层异常场景（未定义指令、参数超限等），主控需返回0xFF异常响应，明确异常类型和异常位置；

2.  若主控自身出现故障（如传感器采集失败），无法返回正常参数，需在对应响应帧的参数位置填充0xFFFF（异常标识），同时返回0xFF异常响应（0x02=参数超限）；

3.  异常响应需在检测到异常后50ms内返回，不得延迟。

# 五、调试示例帧（供硬件开发调试使用）

## 5.1 读取仓内实时参数（APP→主控）

指令帧：AA 01 00 AB 55（校验和计算：AA+01+00=AB，取低8位为AB）

## 5.2 读取仓内参数响应（主控→APP）

响应帧（示例）：AA 02 22 00 FA 03 20 01 2C 00 64 00 3C 00 78 02 02 01 01 01 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 XX 55（XX为校验和，需按规则计算）

## 5.3 写入仓内设置参数（APP→主控，设置温度25.0℃、湿度80.0%RH等参数）

指令帧（示例）：AA 03 16 00 FA 03 20 01 2C 00 64 00 3C 00 78 02 02 01 01 01 0F 00 00 00 00 XX 55（XX为校验和，按规则计算：AA+03+16+00+FA+03+20+01+2C+00+64+00+3C+00+78+02+02+01+01+01+0F+00+00+00+00，求和后取低8位）

说明：数据段22字节对应参数如下（按字节位置顺序）：00 FA（温度25.0℃）、03 20（湿度80.0%RH）、01 2C（氧浓度30.0%）、00 64（CO₂ 100ppm）、00 3C（雾化时间60秒）、00 78（消毒时间120秒）、02（风速中速）、02（护理中级）、01（内/外循环开启）、01（新风净化开启）、01（开放式供氧开启）、0F（所有灯光开启）、00 00（保留位1）、00 00（保留位2）。

## 5.4 写入参数响应（主控→APP，执行成功）

响应帧（示例）：AA 04 02 00 00 XX 55（XX为校验和，计算：AA+04+02+00+00=B0，取低8位为B0）

说明：执行结果0x00（成功），错误码0x00（无错误），表示22字节参数全部校验通过并更新。

## 5.5 写入参数响应（主控→APP，参数超限）

响应帧（示例）：AA 04 02 01 01 XX 55（XX为校验和，计算：AA+04+02+01+01=B2，取低8位为B2）

说明：执行结果0x01（参数超限），错误码0x01（温度超限），表示温度设定值超出10.0℃~40.0℃范围，未更新任何参数。

## 5.6 读取体征数据（APP→主控）

指令帧：AA 05 00 AF 55（校验和计算：AA+05+00=AF，取低8位为AF）

## 5.7 读取体征数据响应（主控→APP）

响应帧（示例）：AA 06 14 00 78 00 78 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 XX 55（XX为校验和，按规则计算所有字段求和取低8位）

说明：数据段20字节对应参数如下（按字节位置顺序）：00 78（心率120次/分）、00 78（脉搏120次/分）、00 64（血氧饱和度100%）、00 00（收缩压本版本固定填0）、00 00（舒张压本版本固定填0）、00 00（平均压本版本固定填0）、00 00（呼吸率本版本固定填0）、00 00 00 00 00 00（保留位）。

## 5.8 读取体征曲线数据（APP→主控，读取ECG心电图）

指令帧：AA 07 01 00 B2 55（校验和计算：AA+07+01+00=B2，取低8位为B2）

## 5.9 读取体征曲线响应（主控→APP，ECG曲线）

响应帧（简化示例）：AA 08 66 00 01 02 03 ... 63 19 XX 55（XX为校验和）

说明：数据段102字节对应内容：第1字节00（ECG曲线类型）、第2~101字节为100个采样点（01~63为示例值，实际为0~255范围）、第102字节19（采样率25Hz，对应ECG曲线要求）。

## 5.10 异常响应（主控→APP，指令不支持）

响应帧（示例）：AA FF 02 01 02 XX 55（XX为校验和，计算：AA+FF+02+01+02=FE，取低8位为FE）

说明：异常类型0x01（指令不支持），异常位置0x02（指令错误），表示APP发送了未定义的指令码，主控无法识别。

补充说明：所有调试示例帧仅用于硬件开发调试时参考，实际通信中需严格按本协议校验和计算规则计算校验和，示例中简化的校验和需替换为实际计算值，避免通信失败。